土壤、底泥及廢棄物中揮發性有機物檢測方法－氣相層析質譜儀法

中華民國103年11月21日環署檢字第1030097692號公告

自中華民國104年3月15日生效
NIEA M711.02C
一、方法概要
本方法係以氣相層析質譜儀來檢測土壤、底泥及廢棄物中揮發性有機物含量。
二、適用範圍

（1） 本方法可用於測定土壤、底泥及廢棄物中所含有沸點低於 200℃ 之揮發性有機物濃度。在合適之前處理及進樣方式下，可適用本方法檢測之化合物包括低分子量之鹵化碳氫化合物、芳香族化合物、酮類、腈類、乙酸酯、丙烯酸酯、醚類及硫化物類；表一所列之化合物可使用本方法檢測。此外以下化合物亦可以本方法檢測，其他未在表列中的揮發性有機物經驗證，亦可適用本方法。

	溴苯（Bromobenzene）
	1,3-二氯丙烷（1,3-Dichloropropane）

	丁基苯（n-Butylbenzene）
	2,2-二氯丙烷（2,2-Dichloropropane）

	次丁基苯（sec- Butylbenzene）
	1,1-二氯丙烷（1,1-Dichloropropene）

	特丁基苯（tetr- Butylbenzene）
	對-異丙基甲苯（p-Isopropyltoluene）

	氯乙腈（Chloroacetonitrile）
	甲基丙烯酸酯（Methyl acrylate）

	1-氯丁烷（1-Chlorobutane）
	甲基特丁基醚（Methyl-t-butyl ether）

	1-氯己烷（1-Chlorohexane）
	二溴氟甲烷（Dibromofluoromethane）

	2-氯甲苯（2-Chlorotoluene）
	順-1,2-二氯乙烯（cis-1,2-Dichloroethene）

	4-氯甲苯（4- Chlorotoluene）
	1,2,3-三氯苯（1,2,3-Trichlorobenzene）

	五氟苯（Pentafluorobenzene）
	1,2,4-三甲基苯（1,2,4-Trimethylbenzene）

	正丙基苯（n-Propylbenzene）
	1,3,5-三甲基苯（1,3,5- Trimethylbenzene）


（2） 土壤、底泥及廢棄物樣品中待測有機物引入氣相層析儀之進樣方法可有多種選擇，表二為以吹氣捕捉法進樣分析之有機揮發性物質及其滯留時間；其他可選用之方法如頂空進樣法、共沸蒸餾濃縮法、密閉系統真空蒸餾法或直接注射法等，可參考現行公告之「土壤及事業廢棄物中揮發性有機物檢測樣品製備方法總則」NIEA M152（註1）。

（3） 本方法之定量極限估計值（Estimated quantitation limit, 簡稱EQL），與使用之偵測儀器與前處理及進樣方式有關。對於土壤、或底泥樣品約為1 ~ 5 (g/kg（濕基），廢棄物樣品約為0.5 mg/kg（濕基），地下水樣品則約為5 (g/L（如表三）。如使用離子阱（Ion trap）質譜儀或其他較佳設計之儀器，此值可能會更低些。

三、干擾

（一）主要干擾來自於實驗室中之揮發性有機物及惰性吹除氣體與捕捉管中之不純物，應避免使用非鐵氟龍材質之止洩帶（thread sealant）、含塑膠管路及含橡膠組件之流量控制器；檢量線建立及空白樣品分析之質譜圖，可顯示其中是否有干擾物質，當空白樣品分析顯示可能干擾峰存在時，分析人員應即更換吹除氣體及過濾吹除氣體之分子篩過濾器，從樣品中扣除空白值的做法是不被允許的；實驗室如覺得未作空白修正之報告值可能是不正確之值，則應於報告上備註說明。

（二）當分析高濃度樣品後緊接著分析低濃度樣品，會發生前次高濃度樣品殘留轉入本次樣品中的跨次污染，可以用不含有機物試劑水來沖洗吹氣裝置及樣品注射針頭 2 次之方式來避免。分析過程如遇到濃度高的樣品，應緊隨著分析一空白溶劑樣品以查核系統之跨次污染。

（三）對含有大量水溶性物質、懸浮固體、高沸點化合物、極高濃度化合物之樣品，分析後可能需要以肥皂水清洗吹氣裝置，再以不含有機物之試劑水加以清洗，再將吹氣裝置放在 105℃ 下烘乾。在極端的情形下，整個吹氣捕捉裝置必須拆下來清洗，在吹氣捕捉氣相層析質譜儀分析之前，建議先作樣品含量初估以避免造成系統污染，尤其是土壤、底泥及廢棄物樣品，可藉由頂空進樣方法或十六烷萃取有機物來達成。
（四）有許多待測物以 25 mL 樣品所得到之吹氣效率不佳，有相當數量之待測物在分析完畢後仍留在吹氣瓶中，在清除樣品瓶之水溶液後，先以不含有機物之試劑水清洗吹氣瓶三次，在下一樣品分析前，先執行一次空樣品瓶加熱吹氣循環步驟，以避免樣品交互污染。

（五）分析二氯甲烷時要特別小心，標準品及樣品儲存區需與外界大氣之二氯甲烷來源加以隔離，二氯甲烷會穿透鐵氟龍管件因此所有攜行氣體管路及吹除氣體管件均需以不銹鋼或銅質材料構成；實驗衣亦需保持乾淨，因為先前曾暴露在二氯甲烷蒸氣中之實驗衣可能造成樣品污染。

（六）樣品可能在運送或儲存時遭受到揮發性有機物蒸氣污染，尤其是二氯甲烷及氟碳化合物，由樣品容器墊片滲入而污染；應以不含有機物試劑水之運送空白以查驗採樣、處理及儲存等步驟是否遭受污染。

（七）使用較靈敏之質譜儀來達到較低之偵測極限可能會偵測到實驗室污染物而形成干擾。
四、設備及材料
（一）樣品處理或進樣設備

1. 固態樣品用之吹氣捕捉裝置

2. 非水相液態或固態樣品用之頂空處理裝置

3. 液態或固態樣品用之共沸蒸餾裝置

4. 液態或固態樣品用之真空蒸餾裝置

5. 水溶液之吹氣捕捉裝置

（二）氣相層析質譜儀
1. 氣相層析儀：具適當介面將進樣裝置之樣品導入氣相層析儀，且有昇溫功能。

（1）氣相層析儀應具備能使氣體恆定之控制系統，使管柱氣體流量在脫附過程及昇溫操作時均能維持定值。

（2）對某些層析條件，當分析溫度必須低於30℃以下時，烘箱應具備低溫控制裝置。

（3）具毛細管柱與質譜儀介面。

（4）在冷凍縮凝的步驟中，以液氮（或適當之冷媒）維持在-150℃；在脫附階段之後，介面必須能迅速在 15 秒或更短時間內昇溫至 250℃，以進行樣品之脫附。

2. 層析管柱：

（1）管柱 1：30 m ( 0.32 mm ID 毛細管柱，塗覆 95﹪ 二甲基-5﹪ 二苯基聚矽氧烷（DB-5，Rtx-5，SPB-5或其同級品），1 (m膜厚。

（2）管柱 2：60 m ( 0.32 mm ID 毛細管柱，塗覆 DB-624，1.8 (m 膜厚或其同級品。

3. 質譜儀：能在 2 秒內或更短時間內自質量 35 amu掃描至 300 amu，使用 70 伏特電能行電子撞擊離子化模式，當注入5-50 ng GC/MS 儀器校準標準品 4-溴氟苯（4-Bromofluorobenzene, BFB）時，必需能產生符合表四要求之 BFB 質譜，為確保質譜數據能達到要求之精度，質譜之掃描速率需當任一成分由氣相層析儀流洗出時，至少可得到 5 張質譜圖。

如果離子阱質譜能有效作到軸調諧以降低離子-分子反應，並能產生類似電子撞擊離子化模式之質譜並符合 EPA/NIST 圖譜者，亦可作為本方法之質譜儀。

4. 數據處理系統：可持續收集數據並加以儲存之電腦系統，能充分控制氣相層析儀及質譜儀，具可自數據檔案中搜尋特定質譜，並可將離子強度對時間或掃描數據圖繪出之功能，此種圖譜稱為 Extracted ion current profile（EICP）；此軟體還需能對 EICP的特定時間或掃描數據進行積分，並與 EPA /NIST 標準質譜資料庫進行比對。

（六）微量注射針：10、25、100、250、500及1000 (L。

（七）量瓶：A 級，10 mL、100 mL，附磨砂蓋 。

（八）分析天平：可精秤至 0.0001 g。

（九）氣密式注射針：5 mL、10 mL、25 mL，氣密式具開關閥。

（十）上皿天平：可精秤至 0.01 g。

五、試劑
（一）試劑水：不含有機物之去離子水或符合前述規格之市售純水，是指試劑水中干擾物之濃度低於方法中待測物之偵測極限，可將自來水煮沸15分鐘後，將水溫保持在90℃ 同時通入惰性氣體於水中使產生氣泡，持續1小時。
（二）甲醇（CH3OH）：殘量級或同級品，不含待測物，應與其他溶劑分開存放。
（三）氦氣（He）：純度為 99.999﹪ 以上，並需使用去水及去氧裝置純化之。
（四）氮氣（N2）：純度為 99.99﹪ 以上。
（五）儲備標準溶液：儲備標準溶液可由純標準品自行配製或使用市售經確認之標準溶液。以已確認成分及純度的標準品，製備儲備標準溶液方式如下：
1. 將 10 mL 量瓶放在天平上先歸零，加入大約 9.8 mL 甲醇，使其靜置約 10 分鐘，不要加蓋，直到所有沾到甲醇液體的容器表面乾燥為止，精確秤量量瓶重至 0.1 mg。

2. 加入已確認純度的標準品：使用 100 (L 的注射針，立即加入適量之標準品於量瓶中，加入的標準品液體必需直接落入甲醇液體中，不得與量瓶的瓶頸部分接觸。

3. 秤重後，以甲醇稀釋至刻度使充分混合。以標準品的淨重，計算其於溶液中的濃度（mg/L）。若該化合物的純度為 96﹪ 或更高時，則所秤之重量可直接計算儲備標準溶液之濃度，而不需考慮因標準品純度不足 100﹪ 所造成之誤差。
4. 儲備標準溶液應儲存於有鐵氟龍內襯附螺旋蓋或夾壓式密封蓋的玻璃瓶。瓶端空間愈少愈好，儲存於避光及 - 10℃或更低溫或依標準品製造商建議之溫度。使用後應儘速返還冰櫃中以免揮發性有機物揮發，儲存期限為一年或依製造商標示。

（六）中間標準溶液：取適量儲備標準溶液以甲醇稀釋或以直接購得之市售標準品，配製成所需之單一或混合化合物之中間標準溶液。將中間標準溶液，再分別稀釋配製為在儀器分析線性範圍內之檢量線標準溶液。儲存中間標準溶液時，瓶端空間需儘量少，以避免揮發性有機物的逸失，同時需經常檢查成分化合物是否被裂解破壞或因蒸發而減少，用以製備檢量線前，需確定成分化合物沒有改變。
（七）擬似標準溶液（Surrogate standards）：配製或購買含toluene-d8，4-bromofluoro-benzene，1,2-dichloroethane-d4和dibromofluoromethane（或其他可與待測物區分之擬似標準品），以甲醇為溶劑之儲備溶液。例以甲醇為溶劑之每一化合物濃度為 50-250 (g/10 mL之擬似標準溶液，分析時個別添加一定量的擬似標準溶液於每一待上機分析之檢量線標準溶液、空白樣品、真實樣品及品管樣品中。
（八）內標準溶液（Internal standards）：配製或購買含 fluorobenzene, chlorobenzene-d5 和 1,4-dichlorobenzene-d4（或其他可與待測物區分之內標準品），以甲醇為溶劑之 250 至 2500 (g/mL 儲備溶液。例以甲醇為溶劑配製成每一化合物濃度為25 (g/mL 內標準溶液 ，分析時，個別添加 10 (L 的內標準溶液於每一待上機分析之檢量線標準溶液、空白樣品、真實樣品、品管樣品中，使每個內標準品的注入量為 250 ng（注入量可依儀器之條件適當調整）。

（九）質譜儀校正標準品溶液：4-溴氟苯（4-Bromofluorobenzene, BFB）標準品：濃度為 25 (g/mL，以甲醇為溶劑。如果使用較精密之質譜儀，則 BFB 校正標準品溶液之濃度可以更低。

（十）檢量線標準溶液：包括初始檢量線標準溶液及檢量線查核標準溶液兩種。
1. 初始檢量線標準溶液之配製：取中間標準溶液，製備至少五種不同濃度之檢量線標準溶液；第一點之濃度宜與方法定量極限（約為3倍方法偵測極限）之濃度相當，檢量線標準溶液其濃度範圍須涵蓋真實樣品之預估濃度或氣相層析質譜儀的偵測線性範圍內之濃度。

2. 檢量線查核標準溶液之配製：取中間標準溶液或經確認標準溶液，配製成接近初始檢量線中間濃度之標準溶液。

3. 所有檢測分析之待測物都應包括在檢量線標準溶液及檢量線查核標準溶液之中；未包含在檢量線標準溶液中之化合物不可以出具定量檢測報告。

4. 檢量線標準溶液中必須含有合適之內標準品。

（十一）添加及查核樣品：須選用含足以代表待測物之揮發性有機物為基質添加標準品，基質添加化合物至少須包含 1,1-dichloroethene、trichloroethene、chlorobenzene、toluene 及 benzene這五種化合物。惟如不是要分析的待測物，可不評估回收率。

（十二）溶在甲醇中之標準品都應儲存在 - 10℃ 或更低之溫度下，保存於附有鐵弗龍襯墊之螺旋蓋的棕色樣品瓶。

六、採樣及保存

樣品之採集與保存應依據現行公告之「廢棄物之採樣方法」、「土壤採樣方法」、「底泥樣品採樣法」及其他相關檢測方法之規定執行（註1）。
七、步驟
（一）在進入氣相層析質譜儀之前所有內標準品、擬似標準品及適用之基質添加化合物均應加入樣品之中，標準品之添加請參考各進樣方法之規定。

1. 直接注射法

適用於以共沸蒸餾裝置所得到之濃縮液或以適當溶劑萃取之萃取液。
2. 吹氣捕捉法

水溶液樣品適用於以吹氣捕捉裝置進樣，固態樣品適用於以密閉式有機物吹氣捕捉裝置進樣，該方法同時提供以甲醇萃取高濃度固態及含油樣品，再以水溶液樣品吹氣捕捉裝置進樣。

（1）水溶液樣品於常溫下進行吹氣，固體樣品在 40℃下進行吹氣，以提高吹氣效率。

（2）檢量線標準品、樣品、品管樣品均應在同一溫度下進行吹氣，當實驗室能證實其操作效能可被接受，則吹氣之溫度可再予以提高。

3. 真空蒸餾法
適用於以真空蒸餾裝置進行水溶液、固體或組織樣品中揮發性有機物之進樣。

4. 共沸蒸餾法

適用於以共沸蒸餾裝置進行水溶液、固體樣品中揮發性有機物之進樣。

5. 自動頂空進樣法

適用於以平衡狀態頂空處理裝置進行非水相液態或固體樣品中揮發性有機物進樣。

（二）建議氣相層析儀條件

傳輸管溫度：250 - 300℃
載流氣體：氦氣

載流氣體流速：1.5 mL/min
初始溫度：35℃，維持二分鐘

溫控程式：每分鐘 4℃ 至 50℃，每分鐘 10℃ 至 220℃

最終溫度：220℃，維持至所有成分流洗出為止

分流比：100：1

注射器溫度：125℃

（三）起始檢量線：
以下列原則設定質譜儀條件

游離能：70 電子伏特

質譜掃描範圍：35～260 amu
掃描速度：0.6 ～ 2 sec/次

離子源溫度：依製造廠商之規範

離子阱：依製造廠商之規範設定軸調諧、多向接頭溫度及射源電流
1. 每一氣相層析質譜，須以相當於 5-50 ng 之BFB上機分析，所得質譜必須符合表四的要求才能進行檢量線的建立及樣品分析工作。

2. 依選定之方法裝設樣品進樣系統，每一種進樣方式應有其個別之檢量線，每一檢量線至少應包括五種不同濃度，檢量線所使用之進樣方式必須和樣品所使用之進樣方式一致。以吹氣捕捉法而言，樣品體積也會影響吹除效率，因此標準檢量線採用之添加試劑水體積要和待分析樣品相同。以水溶液之吹氣捕捉法為例，其檢量線標準溶液之配製方法，為將適量體積之中間標準溶液加至盛有不含有機物試劑水之定量瓶中，以微量針筒迅速將中間標準溶液注入量瓶之鼓出區，注射後盡快將針頭拉開，倒置量瓶三次以進行混合，棄去頸部區之內含物（水溶液樣品不穩定，必須使用時配製）。再將每一種濃度之檢量線標準溶液移至一氣密注射針筒中並添加 10 (L（或適量）之內標，然後將內容物移至進樣裝置。

3. 依選用進樣方法之步驟，進行檢量線標準溶液之分析。

4. 計算每一待測物相對於其中一內標之感應因子（Response factor, 簡稱 RF）。選來作某一待測物計算感應因子之內標必須是滯留時間與待測物最接近者。感應因子（RF）係依照下列公式計算出：


[image: image1.wmf](

)

(

)

s

is

is

s

C

A

C

A

RF

´

´

=

/


As：化合物特性離子之面積或高度

Ais：內標準品特性離子之面積或高度
Cis：內標準品之濃度
Cs：化合物之濃度

5. 系統績效查核化合物（System performance check compound, 簡稱SPCC）：

由初始五點檢量線之五個 RF 值計算出每一待測物之平均 RF 值。在此一檢量線使用之前，必須先進行系統績效查核。查核五個系統績效查核化合物是否達到最低平均 RF 值。這些化合物包括 Chloromethane、1,1-Dichloroethane、Bromoform、Chlorobenzene及 1,1,2,2-Tetrachloroethane。這些化合物是用來查核化合物之不穩定性及查核因管線污染或系統中活化點所導致之分解。可能發生之問題包括：

（1）如果吹除的速度過快，Chloromethane 最可能逸失。

（2）如果吹除的速度過慢，Bromoform 最有可能無法有效吹除。傳輸管線上之冷點及活化點可能會對感應有不利之影響。定量離子（m/z 173）直接受到 BFB 在 m/z 174/176 離子調校比值之影響，提高 m/z 174/176 相對於 m/z 95之比例也許可以改善 Bromoform 之感應值。

（3）1,1,2,2-Tetrachloroethane 和 1,1-Dichloroethane 會被吹氣捕捉系統中污染之的傳輸管或捕捉材料中之活化點所裂解。

（4）揮發性系統績效查核化合物之最低平均感應因子如下：

	Chloromethane
	0.10

	1,1-Dichloroethane
	0.10

	Bromoform
	0.10

	Chlorobenzene
	0.30

	1,1,2,2-Tetrachloroethane
	0.30


6. 檢量線查核化合物（Calibration check compounds, 簡稱 CCCs）
（1）檢量線查核化合物之目的在由系統完整性之觀點來評估檢量線，當這些化合物發生嚴重偏差時，代表系統洩漏或管柱上有活化點。

（2）由初始檢量線依下列公式計算所有目標感應因子之標準偏差（SD）及相對標準偏差（RSD）值：


[image: image2.wmf](

)

%

100

1

1

2

´

=

-

-

=

å

=

RF

SD

RSD

n

RF

RF

SD

n

i

i


其中RFi：每一檢量線標準品之RF值

RF：初始檢量線每一化合物之平均RF值

n ：檢量線標準品數；例如5點

（3）每一待測物之相對標準偏差須等於或小於25﹪，但檢量線查核化合物（CCCs）之相對標準偏差必須等於或小於 30﹪。檢量線查核化合物包括1,1-Dichloroethene、Chloroform、1,2-Dichloropropane、Toluene、Ethylbenzene 及Vinyl Chloride。
（4）如果任何一檢量線查核化合物相對標準偏差大於 30﹪，應再重作檢量線。

7. 評估滯留時間

每一檢量線標準溶液中之各待測物的相對滯留時間（Relative retention times, RRT）應落於± 0.06 RRT之內。

8. 待測物之線性

（1）若每一化合物之相對標準偏差等於或小於 25﹪，則感應因子可視為在整個檢量線濃度範圍內保持恆定值，其平均感應因子可用作定量分析之用。

（2）若任一化合物之相對標準偏差大於 25﹪時，應參照「層析檢測方法總則」NIEA M150七、步驟（五）、2.之規定執行。
（四）檢量線查核

檢量線查核包括 3 個步驟，必須在每 12 小時分析一次。

1. 分析樣品或檢量線標準品之前，先注射 5-50 ng 之4-溴氟苯標準品至層析質譜儀系統中，所得到之 BFB 質譜必需符合表四之允收標準才能進行樣品分析，這一步驟在樣品分析過程需每隔 12 小時進行一次。

2. 每一待測物的初始檢量線應每 12 小時以相同進樣方式再確認一次，其方式為分析接近層析質譜儀檢量線範圍中間濃度之檢量線標準溶液，分析之結果應符合確認允收標準。

3. 系統績效查核化合物（System performance check compounds， 簡稱SPCCs）
（1）每 12 小時應作一次系統績效查核，檢量線查核標準品中之每一系統績效查核化合物應達到七、（三）5.（4）節中之最低感應因子值。

（2）當最低感應因子值無法符合要求時，應重新評估系統並於分析樣品前完成修正措施。

4. 檢量線查核化合物（Calibration check compounds ，簡稱CCCs）

（1）在系統績效查核完成後，以七、（三）6 節中所述之檢量線查核化合物進行查核初始檢量線之有效性，以相對誤差值來表示。


[image: image3.wmf]100

100

´

-

=

´

-

=

理論濃度

理論濃度

計算濃度

相對誤差值

相對誤差值

RF

RF

RF

i


（2）如果每一檢量線查核化合物之相對誤差值應小於或等於20﹪，則初始檢量線被認定為有效。如果任一化合物未達到此允收標準，則必須在進行樣品分析之前進行修正動作；如果待測物中沒有包括這些檢量線查核化合物，則所有待分析化合物之相對誤差值都必須符合20﹪之允收標準。

5. 內標準品之滯留時間

任一內標準品滯留時間與最近一個初始檢量線之中間濃度之內標準品滯留時間相差應小於 30 秒。

6. 內標準品之感應值
樣品內標準品 EICP之面積與最近一個初始檢量線之中間濃度之內標準品之面積比較，需介於 – 50﹪ ～ + 100﹪。

（五）樣品檢測

1. 建議先進行篩檢，以免樣品中所含有不可預期之高濃度有機化合物會污染氣相層析質譜儀系統，可以相同型式管柱以自動頂空GC/FID 法或自動頂空 GC/PID/ELCD 法進行檢測；如果這些方法只是為了篩檢，則相關之品保品管條件可做適度之減少。

2. 在分析樣品之前，必須先符合 BFB 調校（Tuning）允收標準。

3. 所有樣品及標準溶液在進行分析之前都必須先在室溫下回溫；依照各個進樣方法所述裝設完成進樣裝置。

4. 添加適量之內標及擬似標準品至每一個樣品及標準品之中。

5. 添加適量之基質添加溶液至選作基質添加之樣品瓶中。

6. 依照所選用進樣方法之步驟進行樣品分析。

7. 如果樣品或稀釋樣品之初步分析發現其任何待測物之濃度超出初始檢量線濃度範圍，樣品必需稀釋後再分析。只有當主要離子有干擾存在時，才可以使用次要離子進行定量分析。

（1）當樣品中之離子使檢測器呈飽和時，應在該分析後緊接著分析一不含有機物之空白試劑水；如果該空白樣品分析顯示有干擾物存在，則系統必須進行除污程序，在空白樣品分析未能顯示無干擾物存在之前，不可以繼續進行分析樣品。

（2）所有之稀釋步驟需保持主要成分之感應值（先前造成檢測器呈飽和者）在檢量線曲線之線性範圍的上端區。

8. 當需要檢測低於全電子撞擊質譜正常範圍之下的低限濃度時，可採用選擇離子監控（SIM）方式，然而除非每一化合物以多離子監控，離子監控方式可能在化合物鑑別上提供較低之可信度。

八、結果處理

（一）定性分析
1. 本方法之定性分析化合物係利用滯留時間及樣品在扣除背景後之質譜與參考質譜之特性離子比較而進行，因此實驗室須利用相同的分析條件自行建立參考質譜資料庫；參考質譜資料庫中的特性離子為三個最大相對強度的離子或以任何相對強度大於 30﹪之離子為其特性離子。當化合物達到以下的標準時即可被確認無誤：

（1）待測物和參考質譜化合物兩者必須在同一掃瞄或各別掃瞄之下，能使其特性離子強度達到最大。實務上係以資料庫中目標待測物的層析尖峰例行地搜尋離子，若在相同的層析滯留時間中目標待測物所有的特定離子和參考質譜資料相同，便可視為已達到上述條件。
（2）樣品中化合物的相對滯留時間（RRT）與標準品相較須在 ± 0.06 RRT的時間單位內。
（3）待測物之特定離子相對強度須在參考質譜圖同一特定離子相對強度 30﹪之內（如在參考質譜資料中某一離子強度為 50﹪，樣品分析中其同一離子強度須在 20﹪～ 80﹪之間）。
（4）結構異構物因會產生相似之質譜，若其能有明顯不同之滯留時間，便須將其視為獨立之異構物，若二異構物之尖峰重疊處小於波峰高度的25﹪，便可視為獨立之波峰，否則二異構物無法分離，則將其視為一對異構物。
2. 當樣品分析結果含有非校正標準品之化合物，則可用資料庫搜尋，其結果可視為暫時鑑定之化合物；此類鑑定的必要性取決於分析的目的，由電腦產生的資料庫搜尋程序不可為正常化程序，因為此類程序可能會因比較圖譜後而誤判，只有在比較樣品質譜圖與最相近的資料庫搜尋後，並由專家解析質譜圖可做為暫時鑑定之化合物，此類暫定的原則如下：
（1）參考質譜中的主要離子相對強度（大多數的離子強度大於10﹪）應同時存在於樣品質譜中。
（2）主要離子的相對強度在樣品與標準質譜中須至少在 ( 20﹪（例如：在標準質譜的離子強度為50﹪，樣品中相對的離子強度須在30﹪至 70﹪。
（3）參考質譜之分子離子應同時存在於樣品質譜中。
（4）離子存在於樣品質譜但未存在於參考質譜中者，應將其視為背景的污染或共沖提物質。

（5）離子存在於參考質譜中，但未存在於樣品之質譜，此可能是因為扣除背景的污染或共沖提離子的關係，數據處理資料庫之程式有時會產生此類差異。

（二）定量分析

1. 當一化合物被確認存於樣品中時，其定量係將 EICP 主要的特定離子積分所得面積與內標準品比相較，而定量。

2. 若化合物之相對感應因子之  RSD 小於 25﹪時，可以初始檢量數據算出之平均感應因子，依下式決定各化合物之濃度。

[image: image4.wmf](

)

(

)

(

)

RF

A

C

A

Kg

mg

W

C

is

is

s

ex

´

´

=

/

/


其中 Cex 是萃取液中化合物之濃度，W為取量樣品重，其它項之定義請參見七、（三）4. 節。若化合物之相對感應因子之 RSD 大於 25﹪時，亦可使用線性迴歸之檢量線計算濃度。

3. 只要情況允許，任何樣品中所鑑定出之非待測物之濃度均可以估計得到，使用之計算公式完全相同，只是作了如下之修正：As 及Ais 應由總離子層析圖譜得到，該化合物之 RF 假設為 1。結果濃度應註明：（1）該值為一估計值，（2）用以計算濃度之內標。

九、品質管制

（一）除了層析方法總則中有關滯留時間窗口評估、檢量線確認及樣品層析分析與各進樣方法中所要求之品管需求外，本方法尚有下列品管要求：

1. 相層析質譜儀必需調校至符合BFB規格要求。

2. 必須作初始檢量線。

3. 層析質譜儀系統必需每 12 小時查驗是否符合檢量線查核化合物和系統績效查核化合物的品管要求。

（二）樣品準備與分析之品管：檢驗室必須紀錄基質對方法績效之影響（包括準確性、精密度及偵測極限）。每一批次中分析之品保樣品，包括一空白、查核，重複樣品及添加樣品，並在每一樣品及品管樣品中添加擬似標準品。

1. 空白樣品分析：在分析樣品之前，分析人員須以空白樣品分析證實分析系統中所用之器皿、試劑中均不含干擾物。每分析一批次樣品或更換試劑後，均須分析試劑空白以證實未受干擾。空白樣品須依照樣品前處理及分析檢測的每一步驟同步進行。

2. 添加、重複樣品分析：對基質影響之紀錄應包括分析至少一添加及一重複樣品或一添加/添加重複樣品；如果預期樣品含有待測物，則應選擇一添加及一重複樣品，如樣品中不預期樣品將含有待測物，則應選擇一添加/添加重複樣品。

3. 查核樣品分析：含有一與樣品基質接近且體積重量相當之乾淨基質，檢驗室查核樣品係添加與添加樣品相同種類及濃度之待測物。當基質添加結果顯示樣品基質本身可能造成問題時，檢驗室查核樣品分析的結果可證明該檢驗室可以在乾淨基質之狀況下進行分析。

4. 擬似標準品回收率：檢驗室必須評估由個別樣品所得到之擬似標準品回收率數據與檢驗室所定出來之管制標準。

十、精密度與準確度

（一）單一實驗室以吹氣捕捉法對添加有 0.1 至 0.5 (g/L  水樣進行測試，使用冷凍濃縮之窄口徑毛細管柱，以本方法所得的精密度及準確度如表六， MDL 如表二。

（二）以固體基質之密閉式吹氣捕捉法對三種土壤（分別為砂、取自危害性掩埋場10英呎下取得之土壤稱為C層土壤、花園表土）之精密度及準確度進行分析。每一樣品均添加待測物4 (g/kg，這些數據分別列在表十六、十七和十八，所有數據均以在萃取前添加至樣品之 Fluorobenzene 內標來計算，由於精密度有時高達 28﹪，因此有些回收率會大於 100﹪。

1. 通常砂中待測物的回收率最高，C層土壤次之，而花園表土最低。這顯示有必要作基質添加樣品來評估基質效應之程度。

2. 有些氣體或揮發性很高之化合物如氯乙烯，三氯氟甲烷及 1,1-二氯乙烯等之回收率有時會大於 100﹪，這是在土壤中添加這些化合物必須有一段平衡時間，然後再萃取。表十八中顯示如甲苯、二甲苯及三甲基苯等芳香族化合物有特別高的回收率，這是樣品採集前所受到的污染而且背景未扣除所致。

（三）對不能吹除之揮發性有機物以共沸蒸餾法所得到之績效數據如表十一至十五。
（四）土壤、水、油及魚體基質中揮發性有機物以真空蒸餾法所得到之績效數據如表十九至二十六。
（五）單一實驗室以頂空進樣法對兩種土壤基質，砂及表層花園土壤中之待測物進行精密度及準確度數據分析；重複樣品中添加有10 (g/kg 濃度之待測物，結果如表二十九，所有數據均由表二十七中所列之內標計算而得到。

1. 如果使用質譜儀以外之檢測器，必需審慎選擇內標和擬似標準品。它們必須不會和待測物同時流洗出，而且必須和待測物性質相近。待測物之回收率對每一種基質都在 50﹪或更高，氣體或高揮發性化合物之回收率在某些情況下會高於百分之一百；同時有些芳香族化合物如甲苯、二甲苯及三甲苯也會有類似情形，這是由於土壤在分析之前已受到污染之緣故。

2. 表二十八中所列頂空進樣法之方法偵測極限是以砂為基質七重複之結果計算而來，使用砂為基質是因為它之基質效應最小，MDL  之計算係依據一般方法偵測極限計算步驟所得到。

十一、參考資料
（一）U.S. EPA. Volatile organic compounds by gas chromatography/mass spectrometry (GC/MS). SW-846, Method 8260B, 1996.

（二）行政院環境保護署，事業廢棄物檢測方法總則NIEA R101.02C，中華民國92年。
（三）行政院環境保護署，土壤檢測方法總則NIEA S103.61C，中華民國99年。

（四）行政院環境保護署，土壤及事業廢棄物中揮發性有機物檢測樣品製備方法總則NIEA M152.01C，中華民國92年。

（五）行政院環境保護署，土壤及固體基質樣品製備與萃取方法－平衡狀態頂空處理法NIEA M157.00C，中華民國91年。

（六）行政院環境保護署，層析檢測方法總則NIEA M150.00C，中華民國91年。

（七）行政院環境保護署，真空蒸餾方法NIEA M191.00C，中華民國93年。

（八）行政院環境保護署，共沸蒸餾法NIEA M190.00C，中華民國94年。

註1：本方法所參考之其他公告之檢測方法編號，如未另規定，均以最新版次為主。

表一  在合適之前處理及進樣方法下，可使用本方法檢測的化合物
	化合物名稱
	CAS No.
	合宜進樣方式

	
	
	吹氣捕捉
	共沸蒸餾
	真空蒸餾
	頂空處理
	直接注射

	Acetone
	67-64-1
	pp
	c
	c
	nd
	c

	Acetonitrile
	75-05-8
	pp
	c
	nd
	nd
	c

	Acrolein（Propenal）
	107-02-8
	pp
	c
	c
	nd
	c

	Acrylonitrile
	107-13-1
	pp
	c
	c
	nd
	c

	Allyl alcohol
	107-18-6
	ht
	c
	nd
	nd
	c

	Allyl chloride
	107-05-1
	c
	nd
	nd
	nd
	c

	Benzene
	71-43-2
	c
	nd
	c
	c
	c

	Benzyl chloride
	100-44-7
	c
	nd
	nd
	nd
	c

	Bis（2-chloroethyl）sulfide
	505-60-2
	pp
	nd
	nd
	nd
	c

	Bromoacetone
	598-31-2
	pp
	nd
	nd
	nd
	c

	Bromochloromethane
	74-97-5
	c
	nd
	c
	c
	c

	Bromodichloromethane
	75-27-4
	c
	nd
	c
	c
	c

	4-Bromofluorobenzene（surr.）
	460-00-4
	c
	nd
	c
	c
	c

	Bromoform
	75-25-2
	c
	nd
	c
	c
	c

	Bromomethane
	74-83-9
	c
	nd
	c
	c
	c

	n-Butanol
	71-36-3
	ht
	c
	nd
	nd
	c

	2-Butanone（MEK）
	78-93-3
	pp
	c
	c
	nd
	c

	t-Butyl alcohol
	75-65-0
	pp
	c
	nd
	nd
	c

	Carbon disulfide
	75-15-0
	pp
	nd
	c
	nd
	c

	Carbon tetrachloride
	56-23-5
	c
	nd
	c
	c
	c

	Chloral hydrate
	302-17-0
	pp
	nd
	nd
	nd
	c

	Chlorobenzene
	108-90-7
	c
	nd
	c
	c
	c

	Chlorobenzene-d5（IS）
	
	c
	nd
	c
	c
	c

	Chlorodibromomethane
	124-48-1
	c
	nd
	c
	nd
	c

	Chloroethane
	75-00-3
	c
	nd
	c
	c
	c

	2-Chloroethanol
	107-07-3
	pp
	nd
	nd
	nd
	c

	2-Chloroethyl vinyl ether
	110-75-8
	c
	nd
	c
	nd
	c

	Chloroform
	67-66-3
	c
	nd
	c
	c
	c

	Chloromethane
	74-87-3
	c
	nd
	c
	c
	c

	Chloroprene
	126-99-8
	c
	nd
	nd
	nd
	c

	3-Chloropropionitrile
	542-76-7
	I
	nd
	nd
	nd
	pc


表一  在合適之前處理及進樣方法下，可使用本方法檢測的化合物（續）
	化合物名稱
	CAS No.
	合宜進樣方式

	
	
	吹氣捕捉
	共沸蒸餾
	真空蒸餾
	頂空處理
	直接注射

	Crotonaldehyde
	4170-30-3
	pp
	c
	nd
	nd
	c

	1,2-Dibromo-3-chloropropane
	96-12-8
	pp
	nd
	nd
	c
	c

	1,2-Dibromoethane
	106-93-4
	c
	nd
	nd
	c
	c

	Dibromomethane
	74-95-3
	c
	nd
	c
	c
	c

	1,2-Dichlorobenzene
	95-50-1
	c
	nd
	nd
	c
	c

	1,3-Dichlorobenzene
	541-73-1
	c
	nd
	nd
	c
	c

	1,4-Dichlorobenzene
	106-46-7
	c
	nd
	nd
	c
	c

	1,4-Dichlorobenzene-d4（IS）
	
	c
	nd
	nd
	c
	c

	cis-1,4-Dichloro-2-butene
	1476-11-5
	c
	nd
	c
	nd
	c

	trans-1,4-Dichloro-2-butene
	110-57-6
	pp
	nd
	c
	nd
	c

	Dichlorodifluoromethane
	75-71-8
	c
	nd
	c
	c
	c

	1,1-Dichloroethane
	75-34-3
	c
	nd
	c
	c
	c

	1,2-Dichloroethane
	107-06-2
	c
	nd
	c
	c
	c

	1,2-Dichloroethane-d4（surr）
	
	c
	nd
	c
	c
	c

	1,1-Dichloroethene
	75-35-4
	c
	nd
	c
	c
	c

	trans-1,2-Dichloroethene
	156-60-5
	c
	nd
	c
	c
	c

	1,2-Dichloropropane
	78-87-5
	c
	nd
	c
	c
	c

	1,3-Dichloro-2-propanol
	96-23-1
	pp
	nd
	nd
	nd
	c

	cis-1,3-Dichloropropene
	10061-01-5
	c
	nd
	c
	nd
	c

	trans-1,3-Dichloropropene
	10061-02-6
	c
	nd
	c
	nd
	c

	1,2,3,4-Diepoxybutane
	1464-53-5
	c
	nd
	nd
	nd
	c

	Diethyl ether
	60-29-7
	c
	nd
	nd
	nd
	c

	1,4-Difluorobenzene（IS）
	540-36-3
	nd
	nd
	nd
	nd
	nd

	1,4-Dioxane
	123-91-1
	pp
	c
	c
	nd
	c

	Epichlorohydrin
	106-89-8
	I
	nd
	nd
	nd
	c

	Ethanol
	64-17-5
	I
	c
	c
	nd
	c

	Ethyl acetate
	141-78-6
	I
	c
	nd
	nd
	c

	Ethylbenzene
	100-41-4
	c
	nd
	c
	c
	c

	Ethylene oxide
	75-21-8
	pp
	c
	nd
	nd
	c

	Ethyl methacrylate
	97-63-2
	c
	nd
	c
	nd
	c

	Fluorobenzene（IS）
	462-06-6
	c
	nd
	nd
	nd
	nd


表一  在合適之前處理及進樣方法下，可使用本方法檢測的化合物（續）
	化合物名稱
	CAS No.
	合宜進樣方式

	
	
	吹氣捕捉
	共沸蒸餾
	真空蒸餾
	頂空處理
	直接注射

	Hexachlorobutadiene
	87-68-3
	c
	nd
	nd
	c
	c

	Hexachloroethane
	67-72-1
	I
	nd
	nd
	nd
	c

	2-Hexanone
	591-78-6
	pp
	nd
	c
	nd
	c

	2-Hydroxypropionitrile
	78-97-7
	I
	nd
	nd
	nd
	pc

	Iodomethane
	74-88-4
	c
	nd
	c
	nd
	c

	Isobutyl alcohol
	78-83-1
	pp
	c
	nd
	nd
	c

	Isopropylbenzene
	98-82-8
	c
	nd
	nd
	c
	c

	Malonitrile
	109-77-3
	pp
	nd
	nd
	nd
	c

	Methacrylonitrile
	126-98-7
	pp
	I
	nd
	nd
	c

	Methanol
	67-56-1
	I
	c
	nd
	nd
	c

	Methylene chloride
	75-09-2
	c
	nd
	c
	c
	c

	Methyl methacrylate
	80-62-6
	c
	nd
	nd
	nd
	c

	4-Methyl-2-pentanone（MIBK）
	108-10-1
	pp
	c
	c
	nd
	c

	Naphthalene
	91-20-3
	c
	nd
	nd
	c
	c

	Nitrobenzene
	98-95-3
	c
	nd
	nd
	nd
	c

	2-Nitropropane
	79-46-9
	c
	nd
	nd
	nd
	c

	N-Nitroso-di-n-butylamine
	924-16-3
	pp
	c
	nd
	nd
	c

	Paraldehyde
	123-63-7
	pp
	c
	nd
	nd
	c

	Pentachloroethane
	76-01-7
	I
	nd
	nd
	nd
	c

	2-Pentanone
	107-87-9
	pp
	c
	nd
	nd
	c

	2-Picoline
	109-06-8
	pp
	c
	nd
	nd
	c

	1-Propanol
	71-23-8
	pp
	c
	nd
	nd
	c

	2-Propanol
	67-63-0
	pp
	c
	nd
	nd
	c

	Propargyl alcohol
	107-19-7
	pp
	I
	nd
	nd
	c

	(-Propiolactone
	57-57-8
	pp
	nd
	nd
	nd
	c

	Propionitrile（ethyl cyanide）
	107-12-0
	ht
	c
	nd
	nd
	pc

	n-Propylamine
	107-10-8
	c
	nd
	nd
	nd
	c

	Pyridine
	110-86-1
	I
	c
	nd
	nd
	c

	Styrene
	100-42-5
	c
	nd
	c
	c
	c

	1,1,1,2-Tetrachloroethane
	630-20-6
	c
	nd
	nd
	c
	c

	1,1,2,2-Tetrachloroethane
	79-34-5
	c
	nd
	c
	c
	c


表一  在合適之前處理及進樣方法下，可使用本方法檢測的化合物（續）
	化合物名稱
	CAS No.
	合宜進樣方式

	
	
	吹氣捕捉
	共沸蒸餾
	真空蒸餾
	頂空處理
	直接注射

	Tetrachloroethene
	127-18-4
	c
	nd
	c
	c
	c

	Toluene
	108-88-3
	c
	nd
	c
	c
	c

	Toluene-d8（surr）
	2037-26-5
	c
	nd
	c
	c
	c

	o-Toluidine
	95-53-4
	pp
	c
	nd
	nd
	c

	1,2,4-Trichlorobenzene
	120-82-1
	c
	nd
	nd
	c
	c

	1,1,1—Trichlorethane
	71-55-6
	c
	nd
	c
	c
	c

	1,1,2—Trichlorethane
	79-00-5
	c
	nd
	c
	c
	c

	Trichloroethene
	79-01-6
	c
	nd
	c
	c
	c

	Trichlorofluoromethane
	75-69-4
	c
	nd
	c
	c
	c

	1,2,3-Trichloropropane
	96-18-4
	c
	nd
	c
	c
	c

	Vinyl acetate
	108-05-4
	c
	nd
	c
	nd
	c

	Vinyl chloride
	75-01-4
	c
	nd
	c
	c
	c

	o-Xylene
	95-47-6
	c
	nd
	c
	c
	c

	m-Xylene
	108-38-3
	c
	nd
	c
	c
	c

	p-Xylene
	106-42-3
	c
	nd
	c
	c
	c


c = 以此方法可得到足夠響應值。
ht = 只能在攝氏八十度下吹氣捕捉分析。
nd = 未進行驗證。

I = 本進樣方式不適用於本化合物。
pc = 層析狀況不佳。

pp = 在高預估定量濃度限值時（EQL）吹除效率差。
surr = 擬似標準品 。
IS = 內標。
表二 以窄口徑毛細管柱分析揮發性有機物之層析滯留時間及方法偵測極限

	化合物
	滯留時間（分）
	MDL（(g/L）

	
	管柱1a
	

	Dichlorodifluoromethane
	0.88
	0.11

	Chloromethane
	0.97
	0.05

	Vinyl Chloride
	1.04
	0.04

	Bromomethane
	1.29
	0.03

	1,1-Dichloroethene
	4.03
	0.03

	cis-1,2-Dichloroethene
	5.07
	0.06

	2,2-Dichloropropane
	5.31
	0.08

	Chloroform
	5.55
	0.04

	Bromochloromethane
	5.63
	0.09

	1,1,1-Trichloroethane
	6.76
	0.04

	1,2-Dichloroethane
	7
	0.02

	1,1-Dichloropropene
	7.16
	0.12

	Carbon tetrachloride
	7.41
	0.02

	Benzene
	7.41
	0.03

	1,2-Dichloropropane
	8.94
	0.02

	Trichloroethene
	9.02
	0.02

	Dibromomethane
	9.09
	0.01

	Bromodichloromethane
	9.34
	0.03

	Toluene
	11.51
	0.08

	1,1,2-Trichlorethane
	11.99
	0.08

	1,3-Dichloropropane
	12.48
	0.08

	Dibromochloromethane
	12.8
	0.07

	Tetrachloroethene
	13.2
	0.05

	1,2-Dibromoethane
	13.6
	0.1

	Chlorobenzene
	14.33
	0.03

	1,1,1,2-Tetrachloroethane
	14.73
	0.07

	Ethylbenzene
	14.73
	0.03

	p-Xylene
	15.3
	0.06

	m-Xylene
	15.3
	0.03

	Bromoform
	15.7
	0.2

	o-Xylene
	15.78
	0.06

	Styrene
	15.78
	0.27

	1,1,2,2-Tetrachloroethane
	15.78
	0.2

	1,2,3-Trichloropropane
	16.26
	0.09

	Isopropylbenzene
	16.42
	0.1

	Bromobenzene
	16.42
	0.11

	2-Chlorotoluene
	16.74
	0.08

	n-Propylbenzene
	16.82
	0.1

	4-Chlorotoluene 
	16.82
	0.06

	1,3,5-Trimethylbenzene
	16.99
	0.06

	tert-Butylbenzene
	17.31
	0.33

	1,2,4-Trimethylbenzene
	17.31
	0.09

	sec-Butylbenzene
	17.47
	0.12

	1,3-Dichlorobenzene
	17.47
	0.05


表二 以窄口徑毛細管柱分析揮發性有機物之層析滯留時間及方法偵測極限（續）
	化合物
	滯留時間（分）
	MDL（(g/L）

	
	管柱1a
	

	p-Isopropyltoluene
	17.63
	0.26

	1,4-Dichlorobenzene
	17.63
	0.04

	1,2-Dichlorobenzene
	17.79
	0.05

	n-Butylbenzene
	17.95
	0.1

	1,2-Dibromo-3-chloropropane
	18.03
	0.5

	1,2,4-Trichlorobenzene
	18.84
	0.2

	Naphthalene
	19.07
	0.1

	Hexachlorobutadiene
	19.24
	0.1

	1,2,3-Trichlorobenzene
	19.24
	0.14


a 管柱1 ：30m x 0.32 mm 管徑， DB-5毛細管柱，膜厚1微米

b MDL係基於以25毫升樣品體積進行試驗而得之數據。

 資料來源：USEPA SW-846 M8260B

表三  預估揮發性待測物之定量極限

	待測物
	預估之定量極限（EQL）a

	5毫升地下水 
	5 (g/L

	25毫升地下水 
	1 (g/L

	低濃度土壤/底泥
	1 ~ 5 (g/kgb


a預估揮發性待測物之定量極限：在一般實驗室操作條件下於特定精密度與準確度之限制下所能可靠地達到之最低濃度。EQL值通常為MDL之五到十倍。然而通常也可以此準則來簡化數據報告。許多待測物之EQL都選擇檢量線最低非零濃度。樣品的EQL與基質密切關聯。上面所列之EQL只是提供作為指引用途，並不一定可以達到。下面有關於EQL基質關聯性之進一步指引。

b土壤/底泥之EQL值係基於濕基。通常數據係以乾基報告，因此換算成乾基之EQL值會較高。

	其他基質
	因子c

	與水互溶液體廢棄物
	50

	高濃度土壤及污泥
	125

	非與水互溶液體廢棄物
	500


c EQL = 低濃度土壤/底泥之EQL（表三） x 因子
對非水溶液樣品而言，因子係以濕基計算。

資料來源：USEPA SW-846 M8260B
表四  BFB調校要求

	質量/電荷
	強度標準

	50
	質量/電荷95的15～40﹪

	75
	質量/電荷95的30～60﹪

	95
	基準峰，100﹪相對強度

	96
	質量/電荷95的5～9﹪

	173
	小於質量/電荷174的2﹪

	174
	大於質量/電荷95的50﹪

	175
	質量/電荷174的5～9﹪

	176
	大於質量/電荷174的95﹪但小於101﹪

	177
	質量/電荷176的5～9 ﹪


資料來源：USEPA SW-846 M8260B 

表五　揮發性有機化合物之特性離子

	化合物
	主要離子
	次要離子

	Acetone
	58
	43

	Acetonitrile 
	41
	40,39

	Acrolein
	56
	55,58

	Acrylonitrile
	53
	52,51

	Allyl alcohol
	57
	58,39

	Allyl chloride
	76
	41,39,78

	Benzene
	78
	- 

	Benzyl chloride
	91
	126,65,128

	Bromoacetone
	136
	43,138,93,95

	Bromobenzene
	156
	77,158

	Bromochloromethane
	128
	49,130

	Bromodichloromethane
	83
	85,127

	Bromoform
	173
	175,254

	Bromomethane
	94
	96

	iso- Butanol
	74
	43

	n-Butanol
	56
	41

	2-Butanone
	72
	43

	n-Butyl benzene
	91
	92,134

	sec-Butyl benzene
	105
	134

	tert- Butyl benzene
	119
	91,134

	Carbon disulfide
	76
	78

	Carbon tetrachloride
	117
	119

	Chloral hydrate
	82
	44,84,86,111

	Chloroacetonitrile
	48
	75

	Chlorobenzene
	112
	77,114

	1-Chlorobutane
	56
	49

	Chlorodibromomethane
	129
	208,206

	Chloroethane
	64（49*）
	66（51*）

	2-Chloroethanol
	49
	44,43,51,80

	Bis（2-chloroethyl） sulfide
	109
	111,158,160

	2-Chloroethyl vinyl ether
	63
	65,106

	Chloroform
	83
	85

	Chloromethane
	50（49*）
	52（51*）

	Chloroprene
	53
	88,90,51

	3-Chloropropionitrile
	54
	49,89,91

	2-Chlorotoluene
	91
	126

	4-Chlorotoluene
	91
	126

	1,2-Dibromo-3-chloropropane
	75
	155,157

	Dibromochloromethane
	129
	127

	1,2-Dibromomethane
	107
	109,188

	Dibromomethane
	93
	95,174

	1,2-Dichlorobenzene
	146
	111,148

	1,2-Dichlorobenzene-d4
	152
	115,150

	1,3-Dichlorobenzene 
	146
	111,148


表五　揮發性有機化合物之特性離子（續）

	化合物
	主要離子
	次要離子

	1,4-Dichlorobenzene
	146
	111,148

	cis-1,4-dichloro-2-butene
	75
	53,77,124,89

	trans-1,4-dichloro-2-butene
	53
	88,75

	Dichlorodifluoromethane
	85
	87

	1,1-Dichloroethane
	63
	65,83

	1,2-Dichloroethane
	62
	98

	1,1-Dichloroethene
	96
	61,63

	cis-1,2-dichloroethene
	96
	61,98

	trans-1,2-dichloroethene
	96
	61,98

	1,2-Dichloropropane
	63
	112

	1,3-Dichloropropane
	76
	78

	2,2-Dichloropropane
	77
	97

	1,3-Dichloro-2-propanol
	79
	43,81,49

	1,1-Dichloropropene
	75
	110,77

	cis-1,3-Dichloropropene
	75
	77,39

	trans-1,3-Dichloropropene
	75
	77,39

	1,2,3,4-diepoxybutane
	55
	57,56

	Diethyl ether
	74
	45,59

	1,4-Dioxane
	88
	58,43,57

	Epichlorohydrin
	57
	49,62,51

	Ethanol
	31
	45,27,46

	Ethyl acetate
	88
	43,45,61

	Ethylbenzene
	91
	106

	Ethylene oxide
	44
	43,42

	Ethyl methacrylate
	69
	41,99,86,114

	Hexachlorobutadiene
	225
	223,227

	Hexachloroethene
	201
	166,199,203

	2-hexanone
	43
	58,57,100

	2-hydroxypropionitrile
	44
	43,42,53

	Iodomethane
	142
	127,141

	Isobutyl alcohol
	43
	41,42,74

	Isopropylbenzene
	105
	120

	p-Isopropyltoluene
	119
	134,91

	Malonitrile
	66
	39,65,38

	Methacrylonitrile
	41
	67,39,52,66

	Methyl acrylate
	55
	85

	Methyl-t-butyl ether
	73
	57

	Methylene chloride
	84
	86,49

	Methyl ethyl ketone
	72
	43

	Methyl iodide
	142
	127,141

	Methyl methacrylate
	69
	41,100,39

	4-Methyl-2-pentanone
	100
	43,58,85

	Naphthalene
	128
	-


表五　揮發性有機化合物之特性離子（續）
	化合物
	主要離子
	次要離子

	Nitrobenzene
	123
	51,77

	2-Nitropropane
	46
	-

	2-Picoline
	93
	66,92,78

	Pentachloroethane
	167
	130,132,165,169

	Propargyl alcohol
	55
	39,38,53

	β-Propiolactone
	42
	43,44

	Propionitrile （ethyl cyanide）
	54
	52,55,40

	n-Propylamine
	59
	41,39

	n-Propylbenzene
	91
	120

	Pyridine
	79
	52

	Styrene
	104
	78

	1,2,3-Trichlorobenzene
	180
	182,145

	1,2,4-Trichlorobenzene
	180
	182,145

	1,1,1,2-Tetrachloroethane
	131
	133,119

	1,1,2,2-Tetrachloroethane
	83
	131,85

	Tetrachloroethene
	164
	129,131,166

	Toluene
	92
	91

	1,1,1-Trichloroethane
	97
	99,61

	1,1,2-Trichloroethane
	83
	97,95

	Trichloroethane
	95
	97,130,132

	Trichlorofluoromethane
	151
	101,153

	1,2,3-Trichloropropane
	75
	77

	1,2,4-Trimethylbenzene
	105
	120

	1,3,5-Trimethylbenzene
	105
	120

	Vinyl acetate
	43
	86

	Vinyl chloride
	62
	64

	o-Xylene
	106
	91

	m-Xylene
	106
	91

	p-Xylene
	106
	91

	
	
	

	Internal Standards/Surrogates：
	
	

	Benzene-d6
	84
	83

	Bromobenzene-d5
	82
	162

	Bromochloromethane-d2
	51
	131

	1,4-Difluorobenzene
	114
	

	Chlorobenzene-d5
	117
	

	1,4-Dichlorobenzene-d4
	152
	115,150

	1,1,2-Trichloroethane-d3
	100
	

	4-Bromofluorobenzene
	95
	174,176

	Chloroform-d1
	84
	

	Dibromofluoromethane
	113
	

	Dichloroethane-d4
	102
	

	Toluene-d8
	98
	


表五　揮發性有機化合物之特性離子（續）
	化合物
	主要離子
	次要離子

	Pentafluorobenzene
	168
	

	Fluorobenzene
	96
	77


*用在離子阱質譜儀之特性離子（用於當發生離子分子反應之場合）。

資料來源：USEPA SW-846 M8260B

表六  以窄口徑毛細管柱（美國EPA方法5030）對水中可吹除揮發性有機物，單一實驗室精密度及準確度數據

	化合物
	濃度

（(g /L）
	樣品數
	回收率a﹪
	回收率

標準偏差b
	RSD

	Benzene
	0.1
	7
	99
	6.2
	6.3

	Bromobenzene
	0.5
	7
	97
	7.4
	7.6

	Bromochlorobenzene
	0.5
	7
	97
	5.8
	6

	Bromodichlorobenzene
	0.1
	7
	100
	4.6
	4.6

	Bromoform
	0.5
	7
	101
	5.4
	5.3

	Bromomethane
	0.5
	7
	99
	7.1
	7.2

	n-Butylbenzene
	0.5
	7
	94
	6
	6.4

	sec-Butylbenzene
	0.5
	7
	110
	7.1
	6.5

	tert- Butylbenzene
	0.5
	7
	110
	2.5
	2.3

	Carbon tetrachloride
	0.1
	7
	108
	6.8
	6.3

	Chlorobenzene
	0.1
	7
	91
	5.8
	6.4

	Chloroethane
	0.1
	7
	100
	5.8
	5.8

	Chloroform
	0.1
	7
	105
	3.2
	3

	Chloromethane
	0.5
	7
	101
	4.7
	4.7

	2-Chlorotoluene
	0.5
	7
	99
	4.6
	4.6

	4-chlorotoluene
	0.5
	7
	96
	7
	7.3

	1,2-Dibromo-3-Chloropropane
	0.5
	7
	92
	10
	10.9

	Dibromochloromethane
	0.1
	7
	99
	5.6
	5.7

	1,2-Dibromomethane
	0.5
	7
	97
	5.6
	5.8

	Dibromomethane
	0.5
	7
	93
	5.6
	6

	1,2-Dichlorobenzene
	0.1
	7
	97
	3.5
	3.6

	1,3-Dichlorobenzene
	0.1
	7
	101
	6
	5.9

	1,4-Dichlorobenzene
	0.1
	7
	106
	6.5
	6.1

	Dichlorodifluoromethane
	0.1
	7
	99
	8.8
	8.9

	1,1-Dichloroethane
	0.5
	7
	98
	6.2
	6.3

	1,2-Dichloroethane
	0.1
	7
	100
	6.3
	6.3

	1,1-Dichloroethene
	0.1
	7
	95
	9
	9.5

	cis-1,2-Dichloroethene
	0.1
	7
	100
	3.5
	3.7

	trans-Dichloroethane
	0.1
	7
	98
	7.2
	7.3

	1,2-Dichloropropane
	0.5
	7
	96
	6
	6.3

	1,3-Dichloropropane
	0.5
	7
	99
	5.8
	5.9

	2,2-Dichloropropane
	0.5
	7
	99
	4.9
	4.9

	1,1-Dichloropropane
	0.5
	7
	102
	7.4
	7.3

	Ethylbenzene
	0.5
	7
	99
	5.2
	5.3

	Hexachlorobutadiene
	0.5
	7
	100
	6.7
	6.7

	Isopropylbenzene
	0.5
	7
	102
	6.4
	6.3

	p-Isopropylbenzene
	0.5
	7
	113
	13
	11.5

	Methylene chloride
	0.5
	7
	97
	13
	13.4

	Naphthalene
	0.5
	7
	98
	7.2
	7.3

	n-Propylbenzene
	0.5
	7
	99
	6.6
	6.7

	Styrene
	0.5
	7
	96
	19
	19.8

	1,1,1,2-Tetrachloroethane
	0.5
	7
	100
	4.7
	4.7


表六  以窄口徑毛細管柱（美國EPA方法5030）對水中可吹除揮發性有機物，單一實驗室精密度及準確度數據（續）

	化合物
	濃度範圍

（(g /L）
	樣品數
	回收率a﹪
	回收率

標準偏差b
	RSD

	1,1,2,2-Tetrachloroethane
	0.5
	7
	100
	12
	12

	Tetrachloroethane
	0.1
	7
	96
	5
	5.2

	Toluene
	0.5
	7
	100
	5.9
	5.9

	1,2,3-Trichlorobenzene
	0.5
	7
	102
	8.9
	8.7

	1,2,4- Trichlorobenzene
	0.5
	7
	91
	16
	17.6

	1,1,1-Trichloroethane
	0.5
	7
	100
	4
	4

	1,1,2-Trichloroethane
	0.5
	7
	102
	4.9
	4.8

	Trichloroethene
	0.1
	7
	104
	2
	1.9

	Trichlorofluoromethane
	0.1
	7
	97
	4.6
	4.7

	1,2,3-Trichloropropane
	0.5
	7
	96
	6.5
	6.8

	1,2,4- Trimethylbenzene
	0.5
	7
	96
	6.5
	6.8

	1,3,5- Trimethylbenzene
	0.5
	7
	101
	4.2
	4.2

	Vinyl chloride
	0.1
	7
	104
	0.2
	0.2

	o-Xylene
	0.5
	7
	106
	7.5
	7.1

	m-Xylene
	0.5
	7
	106
	4.6
	4.3

	p-Xylene
	0.5
	7
	97
	6.1
	6.3


a 回收率是以內標法計算。內標為fluorobenzene。

資料來源：USEPA SW-846 M8260B

表七　水及土壤/底泥樣品之擬似標準品添加回收限值

	擬似標準品
	水
	土壤/底泥

	4-Bromofluorobenzenea
	86-115
	74-121

	Dibromofluoromethanea
	86-118
	80-120

	Toluene-d8a
	88-110
	81-117

	Dichloethane- d4a
	80-120
	80-120


a單一實驗室數據，僅供參考用途。

資料來源：USEPA SW-846 M8260B

表八　高濃度土壤分析時甲醇萃取液的需用量

	大約濃度範圍
	甲醇萃取液體積a

	500～ 10,000 (g/kg
	100 (L

	1,000～ 20,000 (g/kg
	50 (L

	5,000～100,000 (g/kg
	10 (L

	25,000～500,000 (g/kg
	1/50之稀釋液100 (L b


若濃度超過本表內範圍，計算適當的稀釋倍數。
a 必須以固定體積之甲醇溶液加入 5mL 純試劑水中，進行吹氣步驟，因此，不論真正取用多少甲醇萃取液，都必須保持最後加入 5mL 注射針筒中的甲醇溶液總體積為 100 (L 。
b 取部分甲醇萃取液稀釋後，再取 100 (L 進行分析。

資料來源：USEPA SW-846 M8260B
表九 直接注射添加 5 ppm 化合物於新鮮油樣品（廢棄物樣品稀釋法） 

	Compound
	Recovery 
（%）
	%RSD
	Blank
（ppm）
	Spike
（ppm）

	Acetone
	91
	14.8
	1.9
	5.0

	Benzene
	86
	21.3
	0.1
	0.5

	n-Butanol*,**
	107
	27.8
	0.5
	5.0

	iso-Butanol*,**
	95
	19.5
	0.9
	5.0

	Carbon tetrachloride
	86
	44.7
	0.0
	0.5

	Carbon disulfide**
	53
	22.3
	0.0
	5.0

	Chlorobenzene
	81
	29.3
	0.0
	5.0

	Chloroform
	84
	29.3
	0.0
	6.0

	1,4-Dichlorobenzene
	98
	24.9
	0.0
	7.5

	1,2-Dichloroethane
	101
	23.1
	0.0
	0.5

	1,1-Dichloroethene
	97
	45.3
	0.0
	0.7

	Diethyl ether
	76
	24.3
	0.0
	5.0

	Ethyl acetate
	113
	27.4
	0.0
	5.0

	Ethylbenzene
	83
	30.1
	0.2
	5.0

	Hexachloroethane
	71
	30.3
	0.0
	3.0

	Methylene chloride
	98
	45.3
	0.0
	5.0

	Methyl ethyl ketone
	79
	24.6
	0.4
	5.0

	MIBK
	93
	31.4
	0.0
	5.0

	Nitrobenzene
	89
	30.3
	0.0
	2.0

	Pyridine
	31
	35.9
	0.0
	5.0

	Tetrachloroethene
	82
	27.1
	0.0
	0.7

	Trichlorofluoromethane
	76
	27.6
	0.0
	5.0

	1,1,2-Trichlorotrifluoroethane
	69
	29.2
	0.0
	5.0

	Toluene
	73
	21.9
	0.6
	5.0

	Trichloroethene
	66
	28.0
	0.0
	0.5

	Vinyl chloride
	63
	35.2
	0.0
	0.2

	o-Xylene
	83
	29.5
	0.4
	5.0

	m/p-Xylene
	84
	29.5
	0.6
	10.0


*選擇替代分子

** 以內標法定量
資料來源：USEPA SW-846 M8260B
表十  單一實驗室直接注射之結果---使用過之油樣品（廢棄物樣品稀釋法） 

	Compound
	Recovery （%）
	%RSD
	Blank（ppm）
	Spike（ppm）

	Acetone**
	105
	54
	2.0
	5.0

	Benzene
	3135
	44
	14
	0.5

	Benzene-d6
	56
	44
	2.9
	0.5

	n-Butanol**
	100
	71
	12
	5.0

	iso-Butanol*,**
	132
	27
	0
	5.0

	Carbon tetrachloride
	143
	68
	0
	0.5

	Carbon tetrachloride- C13
	99
	44
	5.1
	0.5

	Carbon disulfide**
	95
	63
	0
	5.0

	Chlorobenzene
	148
	71
	0
	5.0

	Chlorobenzene-d5
	60
	44
	3.6
	5.0

	Chloroform
	149
	74
	0
	6.0

	Chloroform-d1
	51
	44
	2.6
	6.0

	1,4-Dichlorobenzene
	142
	72
	0
	7.5

	1,4-Dichlorobenzene-d4
	53
	44
	3.4
	7.5

	1,2-Dichloroethane**
	191
	54
	0
	0.5

	1,1-Dichloroethene*
	155
	51
	0
	0.7

	1,1-Dichloroethene-d2
	68
	44
	3.4
	0.7

	Diethyl ether**
	95
	66
	0
	5.0

	Ethyl acetate*,**
	126
	39
	0
	5.0

	Ethylbenzene
	1298
	44
	54
	5.0

	Ethylbenzene-d10
	63
	44
	3.6
	5.0

	Hexachloroethane
	132
	72
	0
	3.0

	Hexachloroethane- C13
	54
	45
	3.5
	3.0

	Methylene chloride**
	86
	65
	0.3
	5.0

	Methyl ethyl ketone**
	107
	64
	0
	5.0

	4-Methyl-2-pentanone 
	100
	74
	0.1
	5.0

	（MIBK）**
	
	
	
	

	Nitrobenzene
	111
	80
	0
	2.0

	Nitrobenzene-d5
	65
	53
	4.0
	2.0

	Pyridine**
	68
	85
	0
	5.0

	Pyridine-d5
	ND
	--
	0
	5.0

	Tetrachloroethene**
	101
	73
	0
	0.7

	Trichlorofluoromethane**
	91
	70
	0
	5.0

	1,1,2-Cl F ethane3 3**
	81
	70
	0
	5.0

	Toluene
	2881
	44
	128
	5.0

	Toluene-d8
	63
	44
	3.6
	5.0

	Trichloroethene
	152
	57
	0
	0.5

	Trichloroethene-d1
	55
	44
	2.8
	0.5

	Vinyl chloride**
	100
	69
	0
	0.2

	o-Xylene
	2292
	44
	105
	5.0

	o-Xylene-d10
	76
	44
	4.2
	5.0

	m-/p-Xylene
	2583
	44
	253
	10.0

	p-Xylene-d10
	67
	44
	3.7
	10.0


*選擇替代分子

** 以內標法定量
ND = 未檢出

資料來源：USEPA SW-846 M8260B 

表十一  使用共沸蒸餾處理法之方法偵測極限
	化合物名稱
	方法偵測極限（(g/L）

Marcoa
	濃度因子

	
	
	Marco
	Micro

	Acetone
	31
	25-500
	-

	Acetonitrile
	57
	25-500
	200

	Acrolein
	-
	-
	100

	Acrylonitrile
	16
	25-500
	100

	Allyl Alcohol
	7
	25-500
	-

	1-Butanol
	-
	-
	250

	Crotonaldehyde
	12
	25-500
	-

	1,4-Dioxane
	12
	25-500
	150

	Ethyl Acetate
	-
	-
	100

	Isobutyl Alcohol
	7
	25-500
	-

	Methanol
	38
	25-500
	140

	Methyl Ethyl Ketone
	16
	25-500
	-

	2-Methyl-1-propanol
	-
	-
	250

	n-Nitroso-di-n-butylamine
	14
	25-500
	-

	Paraldehyde
	10
	25-500
	-

	2-Picoline
	7
	25-500
	-

	1-Propanol
	-
	-
	240

	Propionitrile
	11
	25-500
	200

	Pyridine
	4
	25-500
	-

	o-Toluidine
	13
	25-500
	-


a 數據由分析七個添加有25 ppb上述表列化合物之試劑水；依內標法及下列方程式計算而得：

MDL = 3.134x低濃度添加之標準偏差。

b 使用40毫升樣品，收集最初100微升餾出物。

資料來源：USEPA SW-846 M8260B

表十二  使用共沸蒸餾處理法之待測物，擬似標準品及內標

	待測物
	擬似標準品
	內標

	Acetone
	d6-Acetone
	d8-Isopropyl alcohol

	Acetonitrile
	d3-Acetonitrile
	d8-Isopropyl alcohol

	Acrylonitrile
	d8-Isopropyl alcohol
	

	Allyl Alcohol
	d7-Dimethyl formaldehyde
	

	Crotonaldehyde
	d8-Isopropyl alcohol
	

	1,4-Dioxane
	d8-1,4-Dioxane
	d7-Dimethyl formaldehyde

	Isobutyl Alcohol
	d7-Dimethyl formaldehyde
	

	Methanol
	d3-Methanol
	d8-Isopropyl alcohol

	Methyl Ethyl Ketone
	d8-Isopropyl alcohol
	

	n-Nitroso-di-n-butylamine
	d7-Dimethyl formaldehyde
	

	Paraldehyde
	d7-Dimethyl formaldehyde
	

	2-Picoline
	d7-Dimethyl formaldehyde
	

	Propionitrile
	d8-Isopropyl alcohol
	

	Pyridine
	d5-Pyridine
	d7-Dimethyl formaldehyde

	o-Toluidine
	d7-Dimethyl formaldehyde
	


資料來源：USEPA SW-846 M8260B
表十三  建議共沸蒸餾處理法之檢量線溶液之建議濃度
	化合物
	濃度（ng/(L）

	內標

	d5-benzyl alcohol
	10.0

	d14-Diglyme
	10.0

	d7-Dimethyl formaldehyde
	10.0

	d3-Methanol
	10.0

	擬似標準品
	

	d6-Acetone
	10.0

	d3-Acetonitrile
	10.0

	d8-1,4-Dioxane
	10.0

	d3-Methanol
	10.0

	d5-Pyridine
	10.0

	目標化合物
	

	Acetone
	1.0,5.0,10.0,25.0,100.0

	Acetonitrile
	1.0,5.0,10.0,25.0,100.0

	Acrylonitrile
	1.0,5.0,10.0,25.0,100.0

	Allyl Alcohol
	1.0,5.0,10.0,25.0,100.0

	Crotonaldehyde
	1.0,5.0,10.0,25.0,100.0

	1,4-Dioxane
	1.0,5.0,10.0,25.0,100.0

	Isobutyl Alcohol
	1.0,5.0,10.0,25.0,100.0

	Methanol
	1.0,5.0,10.0,25.0,100.0

	Methyl Ethyl Ketone
	1.0,5.0,10.0,25.0,100.0

	n-Nitroso-di-n-butylamine
	1.0,5.0,10.0,25.0,100.0

	Paraldehyde
	1.0,5.0,10.0,25.0,100.0

	2-Picoline
	1.0,5.0,10.0,25.0,100.0

	Propionitrile
	1.0,5.0,10.0,25.0,100.0

	Pyridine
	1.0,5.0,10.0,25.0,100.0

	o-Toluidine
	1.0,5.0,10.0,25.0,100.0


資料來源：USEPA SW-846 M8260B
表十四  共沸蒸餾法揮發性有機物之特性離子與滯留時間
	化合物名稱
	定量離子a
	次要離子
	滯留時間（分）b

	內標
	
	
	

	d8-Isopropyl alcohol
	49
	
	1.75

	d 14-Diglyme
	66
	98,64
	9.07

	7-Dimethyl formamide
	50
	80
	9.20

	擬似標準品
	
	
	

	d6-Acetone
	46
	64,42
	1.03

	d3-Acetonitrile
	33
	35,30
	1.75

	d8-1,4-Dioxane
	44
	42
	2.63

	d3-Methanol
	96
	64,34
	3.97

	d5-Pyridine
	84
	56,79
	6.73

	d5-Phenolc
	99
	71
	15.43

	目標化合物
	
	
	

	Acetone
	43
	58
	1.05

	Methanol
	31
	29
	1.52

	Methyl Ethyl Ketone
	43
	72,57
	1.53

	Methacrylonitrilec
	67
	41
	2.38

	Acrylonitrile
	53
	52,51
	2.53

	Acetonitrile
	41
	40,39
	2.73

	Methyl isobutyl ketonec
	85
	100,58
	2.78

	Propionitrile
	54
	52,55
	3.13

	Crotonaldehyde
	41
	70
	3.43

	1,4-Dioxane
	58
	88,57
	4.00

	Paraldehyde
	45
	89
	4.75

	Isobutyl Alcohol
	43
	33,42
	5.05

	Allyl alcohol
	57
	39
	5.63

	Pyridine
	79
	50,52
	6.70

	2-Picoline
	93
	66
	7.27

	n-Nitroso-di-n-butylamine
	84
	116
	12.82

	Anilinec
	93
	66,92
	13.23

	o-Toluidine
	106
	107
	13.68

	Phenolc
	94
	66,65
	15.43


a 這些離子係用於選擇離子監測（SIM）定量用。
b 氣相層吸管柱：DB-WAX，30mx0.53 mm，膜厚1(m。烘箱程式升溫：45(C，4分鐘，再以每分鐘12(C昇溫至220(C。

c 有些化合物因準確性及精確性不佳而自待測物名單中移除。

資料來源：USEPA SW-846 M8260B

表十五  以平均回收百分比及百分相對標準偏差來表示方法準確度及精確度（大量共沸蒸餾法a ）（單一實驗室及單一操作者）

	化合物名稱
	25 ppb
	100 ppb
	500 ppb

	 
	平均﹪R
	﹪RSD
	平均﹪R
	﹪RSD
	平均﹪R
	﹪RSD

	d6-Acetone
	66
	24
	69
	14
	65
	16

	d3-Acetonitrile
	89
	18
	80
	18
	70
	10

	d8-1,4-Dioxane
	56
	34
	58
	11
	61
	18

	d3-Methanol
	43
	29
	48
	19
	56
	14

	Acetone
	83
	6.3
	84
	7.8
	85
	9.0

	Acetonitrile
	67
	45
	63
	14
	60
	14

	Acrylonitrile
	44
	35
	52
	15
	56
	15

	Allyl alcohol
	49
	42
	47
	27
	45
	27

	Crotonaldehyde
	69
	13
	70
	9.7
	73
	10

	1,4-Dioxane
	68
	22
	68
	13
	69
	13

	Isobutyl alcohol
	63
	25
	55
	16
	54
	13

	Methanol
	66
	14
	66
	5.7
	65
	7.9

	Methyl Ethyl Ketone
	50
	36
	46
	22
	49
	18

	Methacrylonitrilec
	55
	37
	56
	20
	52
	19

	n-Nitroso-di-n-butylamine
	57
	21
	61
	15
	72
	18

	Paraldehyde
	65
	20
	66
	11
	60
	8.9

	Picoline
	81
	12
	81
	6.8
	84
	8.0

	Propionitrile
	67
	22
	69
	13
	68
	13

	Pyridine
	74
	7.4
	72
	6.7
	74
	7.3

	o-Toluidine
	52
	31
	54
	15
	58
	12


a數據來自七次添加有各濃度之試劑水，以四極柱質譜儀選擇離子監控模式。

資料來源：USEPA SW-846 M8260B

表十六  砂樣品添加4 (g/kg之回收率（密閉式吹氣捕捉法進樣） 

	化合物名稱
	每一重複之測值（ng）
	平均
	RSD
	平均

回收

	
	1
	2
	3
	4
	5
	
	
	

	Vinyl Chloride
	8.0
	7.5
	6.7
	5.4
	6.6
	6.8
	13.0
	34.2

	Trichlorofluoromethane
	13.3
	16.5
	14.9
	13.0
	10.3
	13.6
	15.2
	68.0

	1,1-Dichloroethene
	17.1
	16.7
	15.1
	14.8
	15.6
	15.9
	5.7
	79.2

	Methylene chloride
	24.5
	22.7
	19.7
	19.4
	20.6
	21.4
	9.1
	107

	trans-1,2-Dichloroethene
	22.7
	23.6
	19.4
	18.3
	20.1
	20.8
	0.7
	104

	1,2-Dichloroethane
	18.3
	18.0
	16.7
	15.6
	15.9
	16.9
	6.4
	84.4

	cis-1,2-Dichloroethene
	26.1
	23.1
	22.6
	20.3
	20.8
	22.6
	9.0
	113

	Bromochloromethane
	24.5
	25.4
	20.9
	20.1
	20.1
	22.2
	10.2
	111

	Chloroform
	26.5
	26.0
	22.1
	18.9
	22.1
	23.1
	12.2
	116

	1,1,1-Trichloroethane
	21.5
	23.0
	23.9
	16.7
	31.2
	23.4
	21.2
	117

	Carbon tetrachloride
	23.6
	24.2
	22.6
	18.3
	23.3
	22.4
	9.4
	112

	Benzene
	22.4
	23.9
	20.4
	17.4
	19.2
	20.7
	11.2
	103

	Trichloroethene
	21.5
	20.5
	19.2
	14.4
	19.1
	18.9
	12.7
	94.6

	1,2-Dichloropropane
	24.9
	26.3
	23.1
	19.0
	23.3
	23.3
	10.5
	117

	Dibromomethane
	25.4
	26.4
	21.6
	20.4
	23.6
	23.5
	9.6
	117

	Bromodichloromethane
	25.7
	26.7
	24.1
	17.9
	23.0
	23.5
	13.1
	117

	Toluene
	28.3
	25.0
	24.8
	16.3
	23.6
	23.6
	16.9
	118

	1,1,2-Trichlorethane
	25.4
	24.5
	21.6
	17.7
	22.1
	22.2
	12.1
	111

	1,3-Dichloropropane
	25.4
	24.2
	22.7
	17.0
	22.2
	22.3
	12.8
	112

	Dibromochloromethane
	26.3
	26.2
	23.7
	18.2
	23.2
	23.5
	12.5
	118

	Chlorobenzene
	22.9
	22.5
	19.8
	14.6
	19.4
	19.9
	15.0
	99.3

	1,1,1,2-Tetrachloroethane
	22.4
	27.7
	25.1
	19.4
	22.6
	23.4
	12.0
	117

	Ethylbenzene
	25.6
	25.0
	22.1
	14.9
	24.0
	22.3
	17.5
	112

	p-Xylene
	22.5
	22.0
	19.8
	13.9
	20.3
	19.7
	15.7
	98.5

	o-Xylene
	24.2
	23.1
	21.6
	14.0
	20.4
	20.7
	17.3
	103

	Styrene
	23.9
	21.5
	20.9
	14.3
	20.5
	20.2
	15.7
	101

	Bromoform
	26.8
	25.6
	26.0
	20.1
	23.5
	24.4
	9.9
	122

	Iso-Propylbenzene
	25.3
	25.1
	24.2
	15.4
	24.6
	22.9
	16.6
	114

	Bromobenzene
	19.9
	21.8
	20.0
	15.5
	19.1
	19.3
	10.7
	96.3

	1,2,3-Trichloropropane
	25.9
	23.0
	25.6
	15.9
	21.4
	22.2
	15.8
	111

	n-Propylbenzene
	26.0
	23.8
	22.6
	13.9
	21.9
	21.6
	19.0
	106

	2-Chlorotoluene
	23.6
	19.7
	21.3
	13.0
	21.5
	20.6
	19.2
	103

	4-Chlorotoluene 
	21.0
	22.1
	18.4
	12.1
	18.3
	17.9
	17.1
	89.5

	1,3,5-Trimethylbenzene
	24.0
	25.3
	22.5
	13.8
	22.9
	21.1
	17.6
	105

	sec-Butylbenzene
	25.9
	39.2
	27.8
	16.1
	28.6
	24.7
	18.1
	124

	1,2,4-Trimethylbenzene
	30.6
	20.6
	22.4
	18.0
	22.7
	26.6
	28.2
	133

	1,3-Dichlorobenzene
	20.3
	22.1
	18.2
	13.0
	17.6
	17.9
	15.2
	89.7

	p-isopropylbenzene
	21.6
	21.2
	21.6
	16.0
	22.8
	20.8
	11.8
	104

	1,4-Dichlorobenzene
	18.1
	22.5
	20.0
	13.2
	17.4
	18.0
	15.3
	90.0

	1,2-Dichlorobenzene
	18.4
	20.3
	22.5
	15.2
	19.9
	19.7
	13.9
	96.6

	n-Butylbenzene
	13.1
	14.9
	19.5
	10.8
	18.7
	16.5
	23.1
	82.4


表十六  砂樣品添加4 (g/kg之回收率（密閉式吹氣捕捉法進樣）（續）

	化合物名稱
	每一重複之測值（ng）
	平均
	RSD
	平均

回收

	
	1
	2
	3
	4
	5
	
	
	

	1,2,4-Trichlorobenzene
	14.5
	14.9
	15.7
	8.8
	12.3
	13.3
	18.8
	66.2

	Hexachlorobutadiene
	17.6
	22.5
	21.6
	13.2
	21.6
	19.3
	18.2
	96.3

	1,2,3-Trichlorobenzene
	14.9
	15.9
	16.5
	11.9
	13.9
	14.6
	11.3
	73.1


資料來源：USEPA SW-846 M8260B
表十七  C層土壤樣品添加4 (g/kg之回收率（密閉式吹氣捕捉法進樣） 

	化合物名稱
	每一重複之測值（ng）
	平均
	RSD
	平均

回收

	
	1
	2
	3
	4
	5
	
	
	

	Vinyl Chloride
	33.4
	31.0
	30.9
	29.7
	28.6
	30.8
	5.2
	154

	Trichlorofluoromethane
	37.7
	20.8
	20.0
	21.8
	20.5
	24.1
	28.2
	121

	1,1-Dichloroethene
	21.7
	33.5
	39.8
	30.2
	32.5
	31.6
	18.5
	158

	Methylene chloride
	20.9
	19.4
	18.7
	18.3
	18.4
	19.1
	5.1
	95.7

	trans-1,2-Dichloroethene
	21.8
	18.9
	20.4
	17.9
	17.8
	19.4
	7.9
	96.8

	1,1-Dichloroethane
	23.8
	21.9
	21.3
	21.3
	20.5
	21.8
	5.2
	109

	cis-1,2-Dichloroethene
	21.6
	18.8
	18.5
	18.2
	18.2
	19.0
	6.7
	95.2

	Bromochloromethane
	22.3
	19.5
	19.3
	19.0
	19.2
	20.0
	6.0
	100

	Chloroform
	20.5
	17.1
	17.3
	16.5
	15.9
	17.5
	9.2
	87.3

	1,1,1-Trichloroethane
	16.4
	11.9
	10.7
	9.5
	9.4
	11.6
	22.4
	57.8

	Carbon tetrachloride
	13.1
	11.3
	13.0
	11.8
	11.2
	12.1
	6.7
	60.5

	Benzene
	21.1
	19.3
	18.7
	18.2
	16.9
	18.8
	7.4
	94.1

	Trichloroethene
	19.6
	16.4
	16.5
	16.5
	15.5
	16.9
	8.3
	84.5

	1,2-Dichloropropane
	21.8
	19.0
	18.3
	18.8
	16.5
	18.9
	9.0
	94.4

	Dibromomethane
	20.9
	17.9
	17.9
	17.2
	18.3
	18.4
	6.9
	92.1

	Bromodichloromethane
	20.9
	18.0
	18.9
	18.2
	17.3
	18.6
	6.6
	93.2

	Toluene
	22.2
	17.3
	18.8
	17.0
	15.9
	18.2
	12.0
	91.2

	1,1,2-Trichlorethane
	21.0
	16.5
	17.2
	17.2
	16.5
	17.7
	9.6
	88.4

	1,3-Dichloropropane
	21.4
	17.3
	18.7
	18.6
	16.7
	18.5
	8.8
	92.6

	Dibromochloromethane
	20.9
	18.1
	19.0
	18.8
	16.6
	18.7
	7.5
	93.3

	Chlorobenzene
	20.8
	18.4
	17.6
	16.8
	14.8
	17.7
	11.2
	88.4

	1,1,1,2-Tetrachloroethane
	19.5
	19.0
	17.8
	17.2
	16.5
	18.0
	6.2
	90.0

	Ethylbenzene
	21.1
	18.3
	18.5
	16.9
	15.3
	18.0
	10.6
	90.0

	p-Xylene
	20.0
	17.4
	18.2
	16.3
	14.4
	17.3
	10.9
	86.3

	o-Xylene
	20.7
	17.2
	16.8
	16.2
	14.8
	17.1
	11.4
	85.7

	Styrene
	18.3
	15.9
	16.2
	15.3
	13.7
	15.9
	9.3
	79.3

	Bromoform
	20.1
	15.9
	17.1
	17.5
	16.1
	17.3
	8.6
	86.7

	Iso-Propylbenzene
	21.0
	18.1
	19.2
	18.4
	15.6
	18.4
	9.6
	92.2

	Bromobenzene
	20.4
	16.2
	17.2
	16.7
	15.4
	17.2
	10.1
	85.9

	1,1,2,2-Tetrachloroethane
	23.3
	17.9
	21.2
	18.8
	16.8
	19.6
	12.1
	96.0

	1,2,3-Trichloropropane
	18.4
	14.6
	15.6
	16.1
	15.6
	16.1
	8.0
	80.3

	n-Propylbenzene
	20.4
	18.9
	17.9
	17.0
	14.3
	17.7
	11.6
	88.4

	2-Chlorotoluene
	19.1
	17.3
	16.1
	16.0
	14.4
	16.7
	9.2
	83.6

	4-Chlorotoluene 
	19.0
	15.5
	16.8
	15.9
	13.6
	16.4
	10.6
	81.8

	1,3,5-Trimethylbenzene
	20.8
	18.0
	17.4
	16.1
	14.7
	17.4
	11.7
	86.9

	sec-Butylbenzene
	21.4
	18.3
	18.9
	17.0
	14.9
	18.1
	11.8
	90.5

	1,2,4-Trimethylbenzene
	20.5
	18.6
	16.8
	15.3
	13.7
	17.0
	14.1
	85.0

	1,3-Dichlorobenzene
	17.6
	15.9
	15.6
	14.2
	14.4
	15.6
	7.9
	77.8

	p-isopropylbenzene
	20.5
	17.0
	17.1
	15.6
	13.4
	16.7
	13.9
	83.6

	1,4-Dichlorobenzene
	18.5
	13.8
	14.8
	16.7
	14.9
	15.7
	10.5
	78.7

	1,2-Dichlorobenzene
	18.4
	15.0
	15.4
	15.3
	13.5
	15.5
	10.5
	77.6

	n-Butylbenzene
	19.6
	15.9
	15.9
	14.4
	18.9
	16.9
	11.7
	84.6


表十七  C層土壤樣品添加4 (g/kg之回收率（密閉式吹氣捕捉法進樣）（續）

	化合物名稱
	每一重複之測值（ng）
	平均
	RSD
	平均

回收

	
	1
	2
	3
	4
	5
	
	
	

	1,2,4-Trichlorobenzene
	15.2
	17.2
	17.4
	13.6
	12.1
	15.1
	13.5
	75.4

	Hexachlorobutadiene
	18.7
	16.2
	15.5
	13.8
	16.6
	16.1
	10.0
	80.7

	Naphthalene
	13.9
	11.1
	10.2
	10.8
	11.4
	11.5
	11.0
	57.4

	1,2,3-Trichlorobenzene
	14.9
	15.2
	16.8
	13.7
	12.7
	14.7
	9.5
	73.2


資料來源：USEPA SW-846 M8260B
表十八  花園土壤樣品添加4 (g/kg之回收率（吹氣捕捉法進樣） 

	化合物名稱
	每一重複之測值（ng）
	平均
	RSD
	平均

回收

	
	1
	2
	3
	4
	5
	
	
	

	Vinyl Chloride
	12.7
	10.9
	9.8
	8.1
	7.2
	9.7
	20.2
	48.7

	Trichlorofluoromethane
	33.7
	6.4
	30.3
	27.8
	22.9
	24.2
	39.6
	121

	1,1-Dichloroethene
	27.7
	20.5
	24.1
	15.1
	13.2
	20.1
	26.9
	101

	Methylene chloride
	25.4
	23.9
	24.7
	22.2
	24.2
	24.1
	4.4
	120

	trans-1,2-Dichloroethene
	2.8
	3.0
	3.3
	2.2
	2.4
	2.7
	15.0
	13.6

	1,1-Dichloroethane
	24.1
	26.3
	27.0
	20.5
	21.2
	23.8
	11.0
	119

	cis-1,2-Dichloroethene
	8.3
	10.2
	8.7
	5.8
	6.4
	7.9
	20.1
	39.4

	Bromochloromethane
	11.1
	11.8
	10.2
	8.8
	9.0
	10.2
	11.2
	50.9

	Chloroform
	16.7
	16.9
	17.0
	13.8
	15.0
	15.9
	7.9
	79.3

	1,1,1-Trichloroethane
	24.6
	22.8
	22.1
	16.2
	20.9
	21.3
	13.4
	107

	Carbon tetrachloride
	19.4
	20.3
	22.2
	20.0
	20.2
	20.4
	4.6
	102

	Benzene
	21.4
	22.0
	22.4
	19.6
	20.4
	21.2
	4.9
	106

	Trichloroethene
	12.4
	16.5
	14.9
	9.0
	9.9
	12.5
	22.9
	62.7

	1,2-Dichloropropane
	19.0
	18.8
	19.7
	16.0
	17.6
	18.2
	7.1
	91.0

	Dibromomethane
	7.3
	8.0
	6.9
	5.6
	6.8
	6.9
	11.3
	34.6

	Bromodichloromethane
	14.9
	15.9
	15.9
	12.8
	13.9
	14.7
	8.3
	73.3

	Toluene
	42.6
	39.3
	45.1
	39.9
	45.3
	42.4
	5.9
	212

	1,1,2-Trichlorethane
	13.9
	15.2
	1.4
	21.3
	14.9
	15.9
	17.0
	79.6

	1,3-Dichloropropane
	13.3
	16.7
	11.3
	10.9
	9.5
	12.3
	20.3
	61.7

	Dibromochloromethane
	14.5
	13.1
	14.5
	11.9
	14.4
	13.7
	7.6
	68.3

	Chlorobenzene
	8.4
	10.0
	8.3
	6.9
	7.8
	8.3
	12.1
	41.3

	1,1,1,2-Tetrachloroethane
	16.7
	16.7
	15.6
	15.8
	15.7
	16.1
	3.2
	80.4

	Ethylbenzene
	22.1
	21.4
	23.1
	20.1
	22.6
	21.9
	4.8
	109

	p-Xylene
	41.4
	38.4
	43.8
	38.3
	44.0
	41.2
	6.1
	206

	o-Xylene
	31.7
	30.8
	34.3
	30.4
	33.2
	32.1
	4.6
	160

	Styrene
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Bromoform
	8.6
	8.9
	9.1
	7.0
	7.7
	8.3
	9.4
	41.4

	Iso-Propylbenzene
	18.1
	18.8
	9.7
	18.3
	19.6
	18.9
	3.5
	94.4

	Bromobenzene
	5.1
	5.4
	5.3
	4.4
	4.0
	4.8
	11.6
	24.1

	1,1,2,2-Tetrachloroethane
	14.0
	13.5
	14.7
	15.3
	17.1
	14.9
	8.5
	74.5

	1,2,3-Trichloropropane
	11.0
	12.7
	11.7
	11.7
	11.9
	11.8
	4.5
	59.0

	n-Propylbenzene
	13.4
	13.0
	14.7
	12.8
	13.9
	13.6
	4.7
	68.1

	2-Chlorotoluene
	8.3
	9.0
	11.7
	8.7
	7.9
	9.1
	14.8
	45.6

	4-Chlorotoluene 
	5.1
	5.4
	5.5
	4.8
	4.5
	5.0
	7.9
	25.2

	1,3,5-Trimethylbenzene
	31.3
	27.5
	33.0
	31.1
	33.6
	31.3
	6.8
	157

	sec-Butylbenzene
	13.5
	13.4
	16.4
	13.8
	15.4
	14.5
	8.3
	72.5

	1,2,4-Trimethylbenzene
	38.7
	32.4
	40.8
	34.1
	40.3
	37.3
	9.1
	186

	1,3-Dichlorobenzene
	3.6
	3.6
	3.7
	3.0
	3.2
	3.4
	8.0
	17.2

	p-isopropylbenzene
	14.7
	14.1
	16.1
	13.9
	15.1
	14.8
	5.2
	73.8

	1,4-Dichlorobenzene
	3.0
	3.5
	3.3
	2.6
	2.8
	3.0
	10.2
	15.0

	1,2-Dichlorobenzene
	3.6
	4.3
	4.0
	3.5
	3.6
	3.8
	8.3
	19.0

	n-Butylbenzene
	17.4
	13.8
	14.0
	18.9
	24.0
	17.6
	21.2
	88.0


表十八  花園土壤樣品添加4 (g/kg之回收率（吹氣捕捉法進樣） （續）

	化合物名稱
	每一重複之測值（ng）
	平均
	RSD
	平均

回收

	
	1
	2
	3
	4
	5
	
	
	

	1,2,4-Trichlorobenzene
	2.8
	2.9
	3.3
	2.6
	3.2
	3.0
	8.5
	15.0

	Hexachlorobutadiene
	4.8
	4.0
	6.1
	5.6
	6.0
	5.3
	15.1
	26.4

	Naphthalene
	5.5
	5.1
	5.5
	4.7
	5.6
	5.3
	6.2
	26.5

	1,2,3-Trichlorobenzene
	2.2
	2.3
	2.4
	2.2
	2.3
	2.3
	3.5
	11.4


資料來源：USEPA SW-846 M8260B
表十九  土壤樣品中揮發性有機物待測物之回收率（真空蒸餾處理法） a
	化合物名稱
	土/水b回收率
	土/油c回收率
	土/油/水d回收率

	
	平均
	RSD
	平均
	RSD
	平均
	RSD

	Chloromethane
	61
	20
	40
	18
	108
	68

	Bromomethane
	58
	20
	47
	13
	74
	13

	Vinyl chloride
	54
	12
	46
	11
	72
	20

	Chloroethane
	46
	10
	41
	8
	52
	14

	Methylene chloride
	60
	2
	65
	8
	76
	11

	Acetone
	INTe
	INT
	44
	8
	
	

	Carbon disulfide
	47
	13
	53
	10
	47
	4

	1,1-Dichloroethene
	48
	9
	47
	5
	58
	3

	1,1-Dichloroethane
	61
	6
	58
	9
	61
	6

	Trans-1,2-Trichloroethane
	54
	7
	60
	7
	56
	5

	cis-1,2-Dichloroethene
	60
	4
	72
	6
	63
	8

	Chloroform
	104
	11
	93
	6
	114
	15

	1,2-Dichloroethane
	177
	50
	117
	8
	151
	22

	2-Butanone
	INT
	36
	38
	INT
	
	

	1,1,1-Trichlorethane
	124
	13
	72
	16
	134
	26

	Carbon tetrachloride
	172
	122
	INT
	INT
	
	

	Vinyl acetate
	88
	11
	INT
	
	
	 

	Bromodichloromethane
	93
	4
	91
	23
	104
	23

	1,1,2,2-Tetrachloroethane
	96
	13
	50
	12
	104
	7

	1,2-Dichloropropane
	105
	8
	102
	6
	111
	6

	trans-1,3-Dichloropropane
	134
	10
	84
	16
	107
	8

	Trichloroethene
	98
	9
	99
	10
	100
	5

	Dibromochloromethane
	119
	8
	125
	31
	142
	16

	1,1,2-Trichlorethane
	126
	10
	72
	16
	97
	4

	Benzene
	99
	7
	CONTf
	CONT
	
	

	cis-1,3-Dichloropropane
	123
	12
	94
	13
	112
	9

	Bromoform
	131
	13
	58
	18
	102
	9

	2-Hexanone
	155
	18
	164
	19
	173
	29

	4-Methyl-2-pentanone
	152
	20
	185
	20
	169
	18

	Tetrachloroethene
	90
	9
	123
	14
	128
	7

	Toluene
	94
	3
	CONT
	CONT
	
	

	Chlorobenzene
	98
	7
	93
	18
	112
	5

	Ethylbenzene
	114
	13
	CONT
	CONT
	
	

	Styrene
	106
	8
	93
	18
	112
	5

	p-Xylene
	97
	9
	CONT
	CONT
	
	

	o-Xylene
	105
	8
	112
	12
	144
	13

	擬似標準品
	
	
	
	
	
	

	1,2-Dichloroethane
	177
	50
	117
	8
	151
	22

	Toluene-d8
	96
	6
	79
	12
	82
	66

	Bromofluorobenzene
	139
	13
	37
	13
	62
	5


a 蒸餾時間10分鐘，冷卻管保持在-10(C。使用層析管柱為一30m x0.53 mm內徑之穩定石蠟管柱，膜厚1(m。標準品和樣品均作重複分析以反映傳遞之誤差。每一待測物添加50 ppb。真空蒸餾效率以內標法修正。本方法所使用之內標可能對某些化合物造成偏差。請參考美國5032方法來選用另外之內標以降低偏差。b土壤樣品添加含有待測物之0.2mL水而後再加入5mL水以形成漿狀。

c土壤樣品+1g魚肝油，添加含有待測物之0.2mL水。

d土壤樣品+1g魚肝油，同上面添加，再加入5mL水以形成漿狀。
e由於共流洗出化合物之干擾使待測物無法精確分析。f樣品基質被待測物污染無法估算效率。

資料來源：USEPA SW-846 M8260B

表二十  魚肉中揮發性有機物待測物之真空蒸餾效率（真空蒸餾處理法） a
	化合物名稱
	效率

	
	平均（%）
	RSD

	Chloromethane
	N/Ab
	

	Bromomethane
	N/Ab
	

	Vinyl chloride
	N/Ab
	

	Chloroethane
	N/Ab
	

	Methylene chloride
	CONTc
	 

	Acetone
	CONTc
	 

	Carbon disulfide
	79
	36

	1,1-Dichloroethene
	122
	39

	1,1-Dichloroethane
	126
	35

	trans-1,2-Trichloroethane
	109
	46

	cis-1,2-Dichloroethene
	106
	22

	Chloroform
	111
	32

	1,2-Dichloroethane
	117
	27

	2-Butanone
	INTc
	30

	1,1,1-Trichlorethane
	106
	34

	Carbon tetrachloride
	83
	

	Vinyl acetate
	INTd
	22

	Bromodichloromethane
	97
	20

	1,1,2,2-Tetrachloroethane
	67
	23

	1,2-Dichloropropane
	117
	22

	trans-1,3-Dichloropropane
	92
	31

	Trichloroethene
	98
	19

	Dibromochloromethane
	71
	20

	1,1,2-Trichlorethane
	92
	35

	Benzene
	129
	24

	cis-1,3-Dichloropropane
	102
	19

	Bromoform
	58
	

	2-Hexanone
	INTd
	37

	4-Methyl-2-pentanone
	113
	20

	Tetrachloroethene
	66
	

	Toluene
	CONTc
	

	Chlorobenzene
	65
	19

	Ethylbenzene
	74
	19

	Styrene
	57
	14

	p-Xylene
	46
	13

	o-Xylene
	83
	20

	擬似標準品
	
	

	1,2-Dichloroethane
	115
	27

	Toluene-d8
	88
	24

	Bromofluorobenzene
	52
	15


a 蒸餾時間10分鐘，冷卻管保持在-10(C。五重複10g魚肉添加25 ppb以層析質譜儀外標定量法分析。使用層析管柱為一30 m x0.53 mm內徑之穩定石蠟管柱，膜厚1 (m。標準品作重複分析以反映一個標準差之傳遞誤差。

b未分析。

c樣品基質被待測物污染無法估算效率。

d由於共流洗出化合物之干擾使待測物無法精確分析。

資料來源：USEPA SW-846 M8260B

表二十一  魚肉中揮發性有機物待測物之方法偵測極限（真空蒸餾處理法） a
	化合物名稱
	方法偵測極限（ppb）

	
	外標法
	內標法

	Chloromethane
	7.8
	7.3

	Bromomethane
	9.7
	9.8

	Vinyl chloride
	9.5
	9.4

	Chloroethane
	9.2
	10.0

	Methylene chloride
	CONTb
	CONTb

	Acetone
	CONTb
	CONTb

	Carbon disulfide
	5.4
	4.9

	1,1-Dichloroethene
	4.0
	5.7

	1,1-Dichloroethane
	4.0
	3.5

	trans-1,2-Trichloroethane
	4.4
	4.0

	cis-1,2-Dichloroethene
	4.7
	4.1

	Chloroform
	5.6
	5.0

	1,2-Dichloroethane
	3.3
	3.2

	2-Butanone
	INTc
	INTc

	1,1,1-Trichlorethane
	1.1
	4.2

	Carbon tetrachloride
	3.2
	3.5

	Vinyl acetate
	INTc
	INTc

	Bromodichloromethane
	3.2
	2.8

	1,1,2,2-Tetrachloroethane
	4.4
	3.8

	1,2-Dichloropropane
	3.8
	3.7

	trans-1,3-Dichloropropane
	3.4
	3.0

	Trichloroethene
	3.1
	4.0

	Dibromochloromethane
	3.5
	3.2

	1,1,2-richlorethane
	4.4
	3.3

	Benzene
	3.6
	3.2

	cis-1,3-Dichloropropane
	3.5
	3.0

	Bromoform
	4.9
	4.0

	2-Hexanone
	7.7
	8.0

	4-Methyl-2-pentanone
	7.5
	8.0

	Tetrachloroethene
	4.3
	4.0

	Toluene
	3.0
	2.5

	Chlorobenzene
	3.3
	2.8

	Ethylbenzene
	3.6
	3.5

	Styrene
	3.5
	3.3

	p-Xylene
	3.7
	3.5

	o-Xylene
	3.3
	4.7


a 數值為不連續三天之平均MDL值，涵蓋七個分析樣品，每一樣品10克，魚組織添加5 ppb，每天之MDL為3倍標準偏差值。定量之測定以氣相層析質譜儀分析。使用層析管柱為一30 m x0.53 mm內徑之石蠟管柱，膜厚1 (m。

b樣品基質被待測物污染無法估算效率。

c由於共流洗出化合物之干擾使待測物無法精確分析。

資料來源：USEPA SW-846 M8260B

表二十二  水樣品中揮發性有機物待測物之回收率（真空蒸餾處理法） a
	化合物名稱
	5mL水b回收率
	20mL水c回收率
	20mL水/油c回收率

	
	平均
	RSD
	平均
	RSD
	平均
	RSD

	Chloromethane
	114
	27
	116
	29
	176
	67

	Bromomethane
	131
	14
	121
	14
	113
	21

	Vinyl chloride
	131
	13
	120
	16
	116
	23

	Chloroethane
	110
	15
	99
	8
	96
	16

	Methylene chloride
	87
	16
	105
	15
	77
	6

	Acetone
	83
	22
	65
	34
	119
	68

	Carbon disulfide
	138
	17
	133
	23
	99
	47

	1,1-Dichloroethene
	105
	11
	89
	4
	96
	18

	1,1-Dichloroethane
	118
	10
	119
	11
	103
	25

	Trans-1,2-Trichloroethane
	105
	11
	107
	14
	96
	18

	cis-1,2-Dichloroethene
	106
	7
	99
	5
	104
	23

	Chloroform
	114
	6
	104
	8
	107
	21

	1,2-Dichloroethane
	104
	6
	109
	8
	144
	19

	2-Butanone
	83
	50
	106
	31
	INT e
	

	1,1,1-Trichlorethane
	118
	9
	109
	9
	113
	23

	Carbon tetrachloride
	102
	6
	108
	12
	109
	27

	Vinyl acetate
	90
	16
	99
	7
	72
	36

	Bromodichloromethane
	104
	3
	110
	5
	99
	5

	1,1,2,2-Tetrachloroethane
	85
	17
	81
	7
	111
	43

	1,2-Dichloropropane
	100
	6
	103
	2
	104
	7

	trans-1,3-Dichloropropane
	105
	8
	105
	4
	92
	4

	Trichloroethene
	98
	4
	99
	2
	95
	5

	Dibromochloromethane
	99
	8
	99
	6
	90
	25

	1,1,2-Trichlorethane
	98
	7
	100
	4
	76
	12

	Benzene
	97
	4
	100
	5
	112
	10

	cis-1,3-Dichloropropane
	106
	5
	105
	4
	98
	3

	Bromoform
	93
	16
	94
	8
	57
	21

	2-Hexanone
	60
	17
	63
	16
	78
	23

	4-Methyl-2-pentanone
	79
	24
	63
	14
	68
	15

	Tetrachloroethene
	101
	3
	97
	7
	77
	14

	Toluene
	100
	6
	97
	8
	85
	5

	Chlorobenzene
	98
	6
	98
	4
	88
	16

	Ethylbenzene
	100
	3
	92
	8
	73
	13

	Styrene
	98
	4
	97
	9
	88
	16

	p-Xylene
	96
	4
	94
	8
	60
	12

	o-Xylene
	96
	7
	95
	6
	72
	14

	Surrogates
	
	
	
	
	
	

	1,2-Dichloroethane
	104
	6
	109
	6
	144
	19

	Toluene-d8
	104
	5
	102
	2
	76
	7

	Bromofluorobenzene
	106
	6
	106
	9
	40
	8


a 蒸餾時間10分鐘，冷卻管保持在-10(C。使用層析管柱為一30m x0.53 mm內徑之穩定石蠟管柱，膜厚1(m。標準品和樣品均作重複分析以反映傳遞之誤差。5mL樣品添加50 ppb待測物，20mL樣品添加25 ppb待測物。回收率之數據係與沒有水基質之標準品比較得到。

b樣品含1g魚肝油及20mL水。添加0.2mL含飽和卵磷脂之水會形成乳液。

c樣品基質被待測物污染無法估算效率。

資料來源：USEPA SW-846 M8260B
表二十三  揮發性有機物待測物方法偵測極限 （真空蒸餾處理法） （內標法） a
	化合物名稱
	水b
（(g/kg）
	土壤c
（(g/kg）
	組織d
（(g/kg）
	油e
（mg/kg）

	Chloromethane
	3.2
	8.0
	7.3
	N/Af

	Bromomethane
	2.8
	4.9
	9.8
	N/Af

	Vinyl chloride
	3.5
	6.0
	9.4
	N/Af

	Chloroethane
	5.9
	6.0
	10.0
	N/Af

	Methylene chloride
	3.1
	4.0
	CONTg
	0.05

	Acetone
	5.6
	CONTg
	CONTg
	0.06

	Carbon disulfide
	2.5
	2.0
	4.9
	0.18

	1,1-Dichloroethene
	2.9
	3.2
	5.7
	0.18

	1,1-Dichloroethane
	2.2
	2.0
	3.5
	0.14

	trans-1,2-Trichloroethane
	2.2
	1.4
	4.0
	0.10

	cis-1,2-Dichloroethene
	2.0
	2.3
	4.1
	0.07

	Chloroform
	2.4
	1.8
	5.0
	0.07

	1,2-Dichloroethane
	1.7
	1.5
	3.2
	0.06

	2-Butanone
	7.4
	INTh
	INTh
	INTh

	1,1,1-Trichlorethane
	1.8
	1.7
	4.2
	0.10

	Carbon tetrachloride
	1.4
	1.5
	3.5
	0.13

	Vinyl acetate
	11.8
	INTh
	INTh
	INTh

	Bromodichloromethane
	1.6
	1.4
	2.8
	0.06

	1,1,2,2-Tetrachloroethane
	2.5
	2.1
	3.8
	0.02

	1,2-Dichloropropane
	2.2
	2.1
	3.7
	0.15

	trans-1,3-Dichloropropane
	1.5
	1.7
	3.0
	0.05

	Trichloroethene
	1.6
	1.7
	4.0
	0.04

	Dibromochloromethane
	1.7
	1.5
	3.2
	0.07

	1,1,2-Trichlorethane
	2.1
	1.7
	3.3
	0.05

	Benzene
	0.5
	1.5
	3.2
	0.05

	cis-1,3-Dichloropropane
	1.4
	1.7
	3.0
	0.04

	Bromoform
	1.8
	1.5
	4.0
	0.05

	2-Hexanone
	4.6
	3.6
	8.0
	INTh

	4-Methyl-2-pentanone
	3.5
	4.6
	8.0
	INTh

	Tetrachloroethene
	1.4
	1.6
	4.0
	0.10

	Toluene
	1.0
	3.3
	2.5
	0.05

	Chlorobenzene
	1.4
	1.4
	2.8
	0.06

	Ethylbenzene
	1.5
	2.8
	3.5
	0.04

	Styrene
	1.4
	1.4
	3.3
	0.18

	p-Xylene
	1.5
	2.9
	3.5
	0.20

	o-Xylene
	1.7
	3.4
	4.7
	0.07


a 定量以GC/MS M8260分析，方法偵測極限為不連續三天之平均MDL值。

b方法偵測極限為不連續三天之平均MDL值。每一天之分析涵蓋七個分析5mL添加4 ppb之水。每日之MDL為三倍標準差值。
c每天分析涵蓋七個分析10g添加5 ppb之魚體組織。定量以GC/MS M8260分析，方法偵測極限為不連續三天之平均MDL值。

d方法偵測極限由分析一克添加有250 ppb魚肝油樣品。以GC/MS M8260法分析五重複樣品。

e未分析。f樣品基質被待測物污染無法估算效率。
g由於共流洗出化合物之干擾使待測物無法精確分析。

資料來源：USEPA SW-846 M8260B
表二十四  水樣中揮發性有機物待測物方法偵測極限 （真空蒸餾處理法） （外標法） a
	化合物名稱
	水b
（(g/kg）
	土壤c
（(g/kg）
	組織d
（(g/kg）
	油e
（mg/kg）

	Chloromethane
	3.1
	8.6 f
	7.8
	N/Ag

	Bromomethane
	2.5
	4.9f
	9.7
	N/Ag

	Vinyl chloride
	4.0
	7.1f
	9.5
	N/Ag

	Chloroethane
	6.1
	7.5f
	9.2
	N/Ag

	Methylene chloride
	3.1
	3.3
	CONTh
	0.08

	Acetone
	33.0f
	CONTh
	CONTh
	0.12

	Carbon disulfide
	2.5
	3.2
	5.4
	0.19

	1,1-Dichloroethene
	3.4
	3.8
	4.0
	0.19

	1,1-Dichloroethane
	2.3
	1.7
	4.0
	0.13

	trans-1,2-Trichloroethane
	3.0
	3.2
	4.4
	0.09

	cis-1,2-Dichloroethene
	2.4
	2.7
	4.7
	0.08

	Chloroform
	2.7
	2.6
	5.6
	0.06

	1,2-Dichloroethane
	1.6
	1.7
	3.3
	0.06

	2-Butanone
	57.0 f
	INTi
	INTI
	INTI

	1,1,1-Trichlorethane
	1.6
	2.4
	1.1
	0.08

	Carbon tetrachloride
	1.5
	1.7
	3.2
	0.15

	Vinyl acetate
	23.0 f
	INTi
	INTi
	INTI

	Bromodichloromethane
	2.0
	2.3
	3.2
	0.05

	1,1,2,2-Tetrachloroethane
	3.6
	3.2
	4.4
	0.09

	1,2-Dichloropropane
	2.9
	3.7
	3.8
	0.12

	trans-1,3-Dichloropropane
	2.3
	2.4
	3.8
	0.08

	Trichloroethene
	2.5
	3.0
	3.1
	0.06

	Dibromochloromethane
	2.1
	2.9
	3.5
	0.04

	1,1,2-Trichlorethane
	2.7
	2.8
	4.4
	0.07

	Benzene
	1.7
	2.9
	3.6
	0.03

	cis-1,3-Dichloropropane
	2.1
	2.5
	3.5
	0.06

	Bromoform
	2.3
	2.5
	4.9
	0.10

	2-Hexanone
	4.6
	4.6
	7.7
	INTI

	4-Methyl-2-pentanone
	3.8
	3.9
	7.5
	INTI

	Tetrachloroethene
	1.8
	2.6
	4.3
	0.12

	Toluene
	1.8
	4.4
	3.0
	0.09

	Chlorobenzene
	2.4
	2.6
	3.3
	0.07

	Ethylbenzene
	2.4
	4.1
	3.6
	0.09

	Styrene
	2.0
	2.5
	3.5
	0.16

	p-Xylene
	2.3
	3.9
	3.7
	0.18

	o-Xylene
	2.4
	4.1
	3.3
	0.08


a方法偵測極限為不連續三天之平均MDL值。每一天之分析涵蓋七個分析5mL添加4 ppb之水。每日之MDL為三倍標準差值。
b每一天之分析涵蓋七個分析5mL添加4 ppb之水。

c這些分析涵蓋七個分析5g添加4 ppb之土壤。

d這些分析涵蓋七個分析10g添加5 ppb之土壤。

e方法偵測極限由分析一克添加有250 ppm魚肝油樣品。以GC/MS法分析五重複樣品。

f方法偵測極限由在一天內分析五重複添加有50 ppb標準品估計而得。

g未分析。h樣品基質被待測物污染無法估算效率。
i由於共流洗出化合物之干擾使待測物無法精確分析。

資料來源：USEPA SW-846 M8260B

表二十五  油中揮發性有機物待測物之回收率（真空蒸餾處理法） a
	化合物名稱
	回收率

	
	平均（﹪）
	RSD

	Chloromethane
	N/Ab
	

	Bromomethane
	N/Ab
	

	Vinyl chloride
	N/Ab
	

	Chloroethane
	N/Ab
	

	Methylene chloride
	62
	32

	Acetone
	108
	 55

	Carbon disulfide
	98
	46

	1,1-Dichloroethene
	97
	24

	1,1-Dichloroethane
	96
	22

	trans-1,2-Trichloroethane
	86
	23

	cis-1,2-Dichloroethene
	99
	11

	Chloroform
	93
	14

	1,2-Dichloroethane
	138
	31

	2-Butanone
	INTc
	

	1,1,1-Trichlorethane
	89
	14

	Carbon tetrachloride
	129
	23

	Vinyl acetate
	INTc
	

	Bromodichloromethane
	106
	14

	1,1,2,2-Tetrachloroethane
	205
	46

	1,2-Dichloropropane
	107
	24

	trans-1,3-Dichloropropane
	98
	13

	Trichloroethene
	102
	8

	Dibromochloromethane
	168
	21

	1,1,2-Trichlorethane
	95
	7

	Benzene
	146
	10

	cis-1,3-Dichloropropane
	98
	11

	Bromoform
	94
	18

	2-Hexanone
	INTc
	 

	4-Methyl-2-pentanone
	INTc
	 

	Tetrachloroethene
	117
	22

	Toluene
	108
	8

	Chlorobenzene
	101
	12

	Ethylbenzene
	96
	10

	Styrene
	120
	46

	p-Xylene
	87
	23

	o-Xylene
	90
	10

	Surrogate
	
	

	1,2-Dichloroethane
	137
	30

	Toluene-d8
	84
	246

	Bromofluorobenzene
	48
	152


a 蒸餾時間10分鐘，冷卻管保持在-10(C。使用層析管柱為一30m x0.53 mm內徑之穩定石蠟管柱，膜厚1(m。標準品和樣品均作重複分析以反映傳遞之誤差。真空蒸餾法（M 5032）以內標法校正。M 8260內部標準品可能有些偏差，可參考M 5032 選擇不同之內標以減少偏差。 

b未分析。

c由於共流洗出化合物之干擾使待測物無法精確分析。

資料來源：USEPA SW-846 M8260B

表二十六 油中揮發性有機物待測物之方法偵測極限（真空蒸餾處理法） a
	化合物名稱
	方法偵測極限（ppb）

	
	外標法
	內標法

	Chloromethane
	N/Ab
	N/Ab

	Bromomethane
	N/Ab
	N/Ab

	Vinyl chloride
	N/Ab
	N/Ab

	Chloroethane
	N/Ab
	N/Ab

	Methylene chloride
	80
	50

	Acetone
	120
	60

	Carbon disulfide
	190
	180

	1,1-Dichloroethene
	190
	180

	1,1-Dichloroethane
	130
	140

	trans-1,2-Trichloroethane
	90
	100

	cis-1,2-Dichloroethene
	80
	70

	Chloroform
	60
	70

	1,2-Dichloroethane
	60
	60

	2-Butanone
	INTc
	INTc

	1,1,1-Trichlorethane
	80
	100

	Carbon tetrachloride
	150
	130

	Vinyl acetate
	INTc
	INTc

	Bromodichloromethane
	50
	60

	1,1,2,2-Tetrachloroethane
	90
	20

	1,2-Dichloropropane
	120
	150

	trans-1,3-Dichloropropane
	80
	50

	Trichloroethene
	60
	40

	Dibromochloromethane
	40
	70

	1,1,2-Trichlorethane
	70
	50

	Benzene
	30
	50

	cis-1,3-Dichloropropane
	60
	40

	Bromoform
	100
	50

	2-Hexanone
	INTc
	INTc

	4-Methyl-2-pentanone
	INTc
	INTc

	Tetrachloroethene
	120
	100

	Toluene
	90
	50

	Chlorobenzene
	70
	60

	Ethylbenzene
	90
	40

	Styrene
	160
	180

	p-Xylene
	180
	200

	o-Xylene
	80
	70


a 方法偵測極限為五重複1g魚肝油添加25 ppb。MDL由三倍標準差值計算得到。使用層析管柱為一30m x 0.53 mm內徑之穩定石蠟管柱，膜厚1(m。

b未分析。

c由於共流洗出化合物之干擾使待測物無法精確分析。

資料來源：USEPA SW-846 M8260B
表二十七 平衡頂空進樣分析法中使用之內標與擬似標準品a
	Chloroform-d1
	1,1,2-TCA-d3
	Bromobenzene-d5

	Dichlorofluoromethane
	1,1,1-Trichlorethane
	Chlorobenzene

	Chloromethane
	1,1-Dichloropropane
	Broform

	Vinyl chloride
	Carbon tetrachloride
	Styrene

	Chloroethane
	Benzene
	Iso-Propylbenzene

	Trichlorofluoromethane
	Dibromomethane
	Bromobenzene

	1,1-Dichloroethene
	1,2-Dichloropropane
	n-Propylbenzene

	Methylene chloride
	Trichloroethene
	2-Chlorotoluene

	trans-1,2-Dichloroethene
	Bromodichloromethane
	4-Chlorotoluene

	1,1-Dichloroethane
	cis-1,3-Dichloropropene
	1,3,5-Trimethylbenzene

	cis-1,2-Dichloroethene
	trans-1,3-Dichloropropene
	tert-Butylbenzene

	Bromochloromethane
	1,1,2-Trichloroethane
	1,2,4-Trimethylbenzene

	Chloroform
	Toluene
	sec- Butylbenzene

	2,2-Dichloropropane
	1,3-Dichloropropane
	1,3-Dichlorobenzene

	1,2-Dichloroethane
	Dibromochloromethane
	1,4-Dichlorobenzene

	
	1,2-Dibromomethane
	p-iso-Propyltoluene

	
	Tetrachloroethene
	1,2-Dichlorobenzene

	
	1,1,2-Trichlorethane
	n- Butylbenzene

	
	Ethylbenzene
	1,2-Dibromo-3-chloropropane

	
	m-xylene
	1,2,4-Trichlorobenzene

	
	p-Xylene
	Naphthalene

	
	o-Xylene
	Hexachlorobutadiene

	
	1,1,2,2-Tetrachloroethane
	1,2,3-Trichlorobenzene

	
	1,2,3-Trichloropropane
	


資料來源：USEPA SW-846 M8260B
表二十八以頂空進樣法分析經添加之砂之精密度及方法偵測極限a
	化合物名稱
	%RSD
	MDL（(g/kg）

	Benzene
	3.0
	0.34

	Bromochloromethane
	3.4
	0.27

	Bromodichloromethane
	2.4
	0.21

	Bromoform
	3.9
	0.30

	Bromomethane
	11.6
	1.3

	Carbon tetrachloride
	3.6
	0.32

	Chlorobenzene
	3.2
	0.24

	Chloroethane
	5.6
	0.51

	Chloroform
	3.1
	0.30

	Chloromethane
	4.1
	3.5b

	1,2-Dibromo-3-chloropropane
	5.7
	0.40

	1,2-dibromomethane
	3.2
	0.29

	Dibromomethane
	2.8
	0.20

	1,2-Dichlorobenzene
	3.3
	0.27

	1,3-Dichlorobenzene
	3.4
	0.24

	1,4-Dichlorobenzene
	3.7
	0.30

	Dichlorodifluoromethane
	3.0
	0.28

	1,1-Dichloroethane
	4.5
	0.41

	1,2-Dichloroethane
	3.0
	0.24

	1,1-Dichloroethene
	3.3
	0.28

	cis-1,2-Dichloroethene
	3.2
	0.27

	trans-1,2- Dichloroethene
	2.6
	0.22

	1,2-Dichloropropane
	2.6
	0.21

	1,1-Dichloropropane
	3.2
	0.30

	cis-1,3-Dichloropropane
	3.4
	0.27

	Ethylbenzene
	4.8
	0.47

	Hexachlorobutadiene
	4.1
	0.38

	Methylene chloride
	8.2
	0.62c

	Naphthalene
	16.8
	3.4 c

	Styrene
	7.9
	0.62

	1,1,1,2-Tetrachloroethane
	3.6
	0.27

	1,1,2,2-Tetrachloroethane
	2.6
	0.20

	Tetrachloroethene
	9.8
	1.2 c

	Toluene
	3.5
	0.38

	1,2,4-Trichlorobenzene
	4.2
	0.44

	1,1,1-Trichloroethane
	2.7
	0.27

	1,1,2-Trichloroethane
	2.6
	0.20

	Trichloroethene
	2.3
	0.19

	Trichlorofluoromethane
	2.7
	0.31

	1,2,3-Trichloropropane
	1.5
	0.11

	Vinyl chloride
	4.8
	0.45

	m-Xylene/p-Xylene
	3.6
	0.37

	o-xylene
	3.6
	0.33


a添加2 ng/g（2µg/Kg）

b來自於甲醇之不正確離子化

c在未確認之砂上偵測得濃度大於1 ng

資料來源：USEPA SW-846 M8260B

表二十九 花園土壤樣品添加20 (g/kg之回收率（平衡頂空法進樣） 

	化合物名稱
	每一重複之回收率（ng）
	平均

（ng）
	RSD
	平均回收率（%）

	
	樣品1
	樣品2
	樣品3
	
	
	

	Benzene
	37.6
	35.2
	38.4
	37.1
	3.7
	185a

	Bromochloromethane 
	20.5
	19.4
	20.0
	20.0
	2.3
	100

	Bromodichloromethane
	21.1
	20.3
	22.8
	21.4
	4.9
	107

	Bromoform
	23.8
	23.9
	25.1
	24.3
	2.4
	121

	Bromomethane
	21.4
	19.5
	19.7
	20.2
	4.2
	101

	Carbon tetrachloride
	27.5
	26.6
	28.6
	27.6
	3.0
	138

	Chlorobenzene
	25.6
	25.4
	26.4
	25.8
	1.7
	129

	Chloroethane
	25.0
	24.4
	25.3
	24.9
	1.5
	125

	Chloroform
	21.9
	20.9
	21.7
	21.5
	2.0
	108

	Chloromethane
	21.0
	19.9
	21.3
	20.7
	2.9
	104 a

	1,2-Dibromo-3-chloropropane
	20.8
	20.8
	21.0
	20.9
	0.5
	104

	1,2-dibromomethane
	20.1
	19.5
	20.6
	20.1
	2.2
	100

	Dibromomethane
	22.2
	21.0
	22.8
	22.0
	3.4
	110

	1,2-Dichlorobenzene
	18.0
	17.7
	17.1
	17.6
	2.1
	88.0

	1,3-Dichlorobenzene
	21.2
	21.0
	20.1
	20.8
	2.3
	104

	1,4-Dichlorobenzene
	20.1
	20.9
	19.9
	20.3
	2.1
	102

	Dichlorodifluoromethane
	25.3
	24.1
	25.4
	24.9
	2.4
	125

	1,1-Dichloroethane
	23.0
	22.0
	22.7
	22.6
	1.9
	113

	1,2-Dichloroethane
	20.6
	19.5
	19.8
	20.0
	2.3
	100

	1,1-Dichloroethene
	24.8
	23.8
	24.4
	24.3
	1.7
	122

	cis-1,2-Dichloroethene
	21.6
	20.0
	21.6
	21.1
	3.6
	105

	trans-1,2- Dichloroethene
	22.4
	21.4
	22.2
	22.0
	2.0
	110

	1,2-Dichloropropane
	22.8
	22.2
	23.4
	22.8
	2.1
	114

	1,1-Dichloropropane
	26.3
	25.7
	28.0
	26.7
	3.7
	133

	cis-1,3-Dichloropropane
	20.3
	19.5
	21.1
	20.3
	3.2
	102

	Ethylbenzene
	24.7
	24.5
	25.5
	24.9
	1.7
	125

	Hexachlorobutadiene
	23.0
	25.3
	25.2
	24.5
	4.3
	123

	Methylene chloride
	26.0
	25.7
	26.1
	25.9
	0.7
	130 a

	Naphthalene
	13.8
	12.7
	11.8
	12.8
	6.4
	63.8 a

	Styrene
	24.2
	23.3
	23.3
	23.6
	1.8
	118

	1,1,1,2-Tetrachloroethane
	21.4
	20.2
	21.3
	21.0
	2.6
	105

	1,1,2,2-Tetrachloroethane
	18.6
	17.8
	19.0
	18.5
	2.7
	92.3

	Tetrachloroethene
	25.2
	24.8
	26.4
	25.5
	2.7
	127

	Toluene
	28.6
	27.9
	30.9
	29.1
	4.4
	146 a

	1,2,4-Trichlorobenzene
	15.0
	14.4
	12.9
	14.1
	6.3
	70.5

	1,1,1-Trichloroethane
	28.1
	27.2
	29.9
	28.4
	4.0
	142

	1,1,2-Trichloroethane
	20.8
	19.6
	21.7
	20.7
	4.2
	104

	Trichloroethene
	26.3
	24.9
	26.8
	26.0
	3.1
	130

	Trichlorofluoromethane
	25.9
	24.8
	26.5
	25.7
	2.7
	129

	1,2,3-Trichloropropane
	18.8
	18.3
	19.3
	18.8
	2.2
	94.0

	Vinyl chloride
	24.8
	23.2
	23.9
	24.0
	2.7
	120


表二十九 花園土壤樣品添加20 (g/kg之回收率（平衡頂空法進樣） （續）
	化合物名稱
	每一重複之回收率（ng）
	平均

（ng）
	RSD
	平均回收率（%）

	
	樣品1
	樣品2
	樣品3
	
	
	

	m-Xylene/p-Xylene
	24.3
	23.9
	25.3
	24.5
	2.4
	123

	o-xylene
	23.1
	22.3
	23.4
	22.9
	2.0
	115


a在未添加之花園泥土基質中檢測出濃度大於5 ng之化合物。資料來源：USEPA SW-846 M8260B
附錄   以氣相層析質譜儀法（GC/MS）分析揮發性有機物之流程圖


開始





參照美國方法5000或方法0031





以BFB作GC/MS


系統調機





設定GC/MS條件





直接注射法





吹除捕捉法





其他





選擇GC/MS


進樣程序





進行標準品之分析





設定GC/MS


條件





組裝合適之進樣裝置





以BFB作GC/MS


系統調機





設定GC/MS條件





標準品績效分析





計算標準品相對於


內標之RF值





組裝吹除捕捉裝置


及準備檢量標準品





計算平均RF值及確認


SPCC是否達最低允收





進行標準品之


吹除捕捉分析





進行GC/MS檢量線確認





計算CCC之RF值之RD及RSD





計算每一經確認


待測物之濃度





結束





藉由比較樣品與標準品之質譜與滯留時間來辨認待測物





進行GC/MS分析





以BFB作GC/MS系統調機








4384
第22頁，共67頁

_1448278224.unknown

_1476876611.unknown

_1461410076.unknown

_1447671372.unknown

