塗料中水分含量測定方法－氣相層析儀分析法

中華民國103年12月26日環署檢字第1030109836號公告

自中華民國104年4月15日生效

NIEA A744.10C

一、方法概要

將適量之塗料樣品以二甲基甲醯胺（Dimethylformamide，DMF）稀釋後，直接注入填充多孔聚合物的氣相層析儀（GC）管柱中，透過管柱將水分從其他揮發物質中分離後，以熱導偵測器（Thermal conductivity detector，TCD）測定之。

二、適用範圍

本方法適用於測定乳膠系統（註1）、環氧丙烯酸樹脂系統及丙烯酸系統中水性塗料的總含水量，驗證範圍為15 ~ 90％含水量。超過此範圍含水量仍然可以嘗試分析。

三、干擾

本方法常用之內標準品為甲醇或異丙醇，每個塗料樣品分析前須確認是否有甲醇或異丙醇成分，以便選擇合適的內標準品，必要時可選用其他內標準品，凝聚劑並不會干擾分析結果。

四、設備與材料

（一）氣相層析儀：配備有熱導偵測器 （TCD）。具升溫程式較佳，但也可恆溫操作，見表1。

（二）管柱：至少長1.22 m，外徑3.2 mm不鏽鋼材管柱。鐵氟龍材質內襯，管柱內填充粒徑60/80 mesh （180 到 250 μm）的多孔聚合物（註2）。較長的管柱（1.83 m，6 ft）可提高分析之解析度。或其他同級之管柱。

（三）積分器：可準確量化波峰圖譜的電子積分器。或者可記錄1-10 mV變化的電位計，全幅反應時間需低於2秒，滿足熱導偵測器記錄亦可使用。

（四）液體進樣裝置：容量 5-10 μL，精密度達± 0.01 μL的微量注射器。配置自動進樣設備可提高本方法精密度。

（五）天平：能精確秤至0.1 mg者。

（六）離心機。

（七）震盪器。

（八）樣品瓶：容量10 mL，內附鐵氟龍墊片為佳。

（九）分子篩：2A-3A，8-12 mesh。

五、試劑

分析過程皆使用試劑級化學藥品，除特別規定外，所有的試劑都要符合美國化學會分析藥品委員會所建立的規格。其他等級的試劑也可使用，使用前先確定試劑純度可滿足檢測的準確性，即可使用。

（一）試劑水：比電阻 ≧ 1 MΩ- cm 之純水。（符合ASTM D1193 Type II規範之試劑水。）

（二）載流氣體：氦氣，99.995％或更高純度；也可使用高純度氮氣（註3）。

（三）二甲基甲醯胺（Dimethyl formamide，DMF） （無水）：氣相層析儀、分光光度計使用等級（註4）。

（四）異丙醇（2-propanol）（無水）（註4）。

（五）甲醇 （Methanol ）（無水）（註4）。

六、採樣與保存

（一）於採樣前先將待測物充分搖晃並混合樣品後再進行採樣。

（二）樣品以褐色瓶盛裝，並於常溫下保存。

七、步驟

（一）氣相層析管柱調理

1. 將已填充多孔聚合物的管柱安裝在GC上，出口端不要連接偵測器，防止偵測器遭到污染。

2. 若使用外徑3.2 mm（1/8 inch）的管柱，將載流氣體流速設置在20至30 mL/min。管柱加熱前先以載流氣體吹氣5或10 min。

3. 以5℃/min速率將管柱從室溫加熱至200℃，並持溫至少12小時（過夜）。持溫結束後，以5℃/min速率繼續將管柱加熱至250℃（填充物可承受之最高溫度），並持溫數小時。將管柱冷卻至室溫，然後與偵測器連接。

4. 以5℃/min溫升速率重新將管柱從室溫加熱至250℃，觀察是否有柱流失現象（column bleed）。管柱可能需要循環幾次加熱程序後才能達最佳化，獲得平坦基線。

5. 於每次校正和一系列分析（或每日分析）前，必須先將管柱通以載流氣體並加熱至200℃持溫一小時，藉此去除任何殘留在管柱中的揮發性物質。

（二）氣相層析儀設定

1. 將管柱安裝在層析儀上，參照表一設定操作條件，使基線能分離水分和內標準品。

2. 讓儀器有足夠的時間達到平衡，產生穩定的基線。

3. 控制偵測器維持恆溫狀態，溫度變化需小於1℃，避免規律溫度變化而致基線不穩定。

4. 調整載流氣體流速達到恆定值。

（三）檢量線製作

1. 以無水異丙醇或甲醇作為內標準品（註5）。

2. 水分相對於內標準品的感應因子由下列步驟測定，確認每天或每系列分析時相對滯留時間是否為常數，若不是則代表層析有異常。

3. 秤取0.9 g的水和0.9 g的異丙醇，或適量的替代內標準品，記錄至0.1 mg，置入樣品瓶中。秤取9.0 g二甲基甲醯胺到樣品瓶中，如果是無水二甲基甲醯胺，則直接加入9 mL至樣品瓶中，無須秤重。

4. 注入1 – 2 μL等分的上述溶液到管柱中並記錄層析圖譜，在空氣波峰之後，不同滯留時間出現物種依序是：（1）水（2）內標準品，（3）二甲基甲醯胺（見圖一）。

5. 透過下列式子計算水的感應因子:

R=WiAH2OWH2OAi

其中

Wi =內標準品的重量

WH2O =加入水的重量

AH2O =水的波峰面積

Ai =內標準品的波峰面積

（四）分析程序

1. 秤取0.6 g水性塗料，0.6 g內標準品，記錄至0.1 mg，置入樣品瓶中。添加7.0 g 二甲基甲醯胺，然後將樣品瓶密封。

2. 以震盪器或其他合適設備搖晃樣品瓶15 min，接著靜置5 min或使用低速離心讓樣品瓶中固體物沉澱。

3. 參考表一設定儀器操作條件，吸取製備好之上層澄清溶液，注入1 – 2 μL到氣相層析儀中，並記錄層析圖譜。進行二重複試驗。

八、結果處理

（一）利用下式計算塗料中的水分含量

其中

AH2O =水的波峰面積。

Ai =內標準品的波峰面積。

Wi =內標準品的重量。

Wp =塗料的重量。

R =感應因子，七（三）計算。

（二）溶劑含水量校正

1. 若空白試驗發現二甲基甲醯胺溶劑可分離出水分波峰，則需要進行溶劑含水量校正。

2.二甲基甲醯胺的含水量可以使用層析法或卡耳-費雪滴定法來做校正。樣品塗料含水量因溶劑含水導致的比例，透過下列公式計算：

H2ODMF,%=WsP100WP

其中

WS =二甲基甲醯胺的重量。

Wp =塗料的重量。

P =水在DMF/100的重量百分比，%。

3. 塗料含水量係將八（一）節計算之塗料含水量減去上述計算結果。

九、品質管制

若二重複分析之相對差異低於1.6%，則以平均值做為塗料含水量分析報告。若相對差異大於1.6%，則再次進行二重複分析。

十、精密度與準確度

本測試方法精密度是依據跨實驗室比較，在5間實驗室分別利用兩個不同工作天，對水分含量介於34% ~ 76%之6個水性塗料進行二重複分析。實驗結果根據ASTM E180進行統計分析，其中單一實驗室內於自由度為27時變異係數是0.77%，不同實驗室間於自由度為21時其變異係數是1.72%。以本方法分析時，使用下列標準來判定分析結果是否位於95％信賴區間內。

- 重複性（Repeatability）：同一操作者在不同工作天分別對同一樣品進行重複分析，分別測得之平均值其相差大於2.8 %，則需重新進行分析。

- 再現性（Reproducibility）：不同操作者在不同實驗室對同一樣品進行分析，若分別測得之平均值其RPD（相對百分誤差）大於5.0%，則需重新進行分析。

（三）偏差：由於沒有公認的塗料水分含量標準品，偏差不能確定。

十一、參考資料

（一）ASTM. Standard test method for water content of coatings by direct injection into a gas chromatograph. D3792-05, 2009.

（二）ASTM. Specification for reagent water. D1193-06, 2011.

（三）ASTM. Practice for determining the precision of ASTM methods for analysis and testing of industrial and specialty chemicals. E180-03, 2014.

註1：苯乙烯 - 丁二烯，聚（醋酸乙烯酯）-丙烯酸，丙烯酸。

註2：HayeSep R（矽烷化）管柱被用於循環比對試驗。其他多孔聚合物填充材或其他性能相當管柱也可使用，這些產品可從多數氣相層析設備供應商購得。

註3：可透過適當氣體淨化裝置將載流氣體中水分去除。管柱在低溫烘箱中有可能會凝聚微量水分，進而影響分析的準確度與再現性。

註4：可用GC驗證所使用溶劑是否有水分存在；DMF、異丙醇和甲醇可用分子篩來除水。

註5：內標準品必須不是塗料或塗料配方的任一部分，並且不會固化。內標準品層析圖譜不可與水分重疊，並且有大致相同的波高和波寬。異丙醇和甲醇是良好的內標準品，也可以考慮其他替代的內標準品。

表1 建議氣相層析儀設定條件

| 偵測器 | 熱導偵測器（thermal conductivity detector） |
| --- | --- |
| 管柱 | 1.22 m x 3.2 mm 鐵氟龍內襯不鏽鋼管柱 |
| 填充材料 | 60/80 mesh多孔性聚合物 |
| 溫度控制 |  |
| 樣品進樣 | 240℃ |
| 偵測器 | 250℃ |
| 管柱 |  |
| 初始程序 | 140℃ |
| 最終程序 | 240℃ |
| 溫度控制 | 40℃/min |
| 載流氣體 | 氦氣 |
| 流速 | 22.0-22.5 mL/min |
| 偵測器電壓 | 150 mA |
| 進樣樣品量 | 1-2 μL |

圖一、典型層析圖譜