塗料中水分含量測定方法－卡耳-費雪法

中華民國103年12月26日環署檢字第1030109859號公告

自中華民國104年4月15日生效

NIEA A745.10C

一、方法概要

卡耳-費雪（Karl Fischer）試劑為碘，胺，二氧化硫，和醇類的混合物。將樣品溶解在合適溶劑中，以標準化的卡耳-費雪試劑直接滴定到電位終點，以計算樣品中含水量。由於傳統的卡耳-費雪滴定試劑在吡啶（pyridine）中與水的反應緩慢，可使用化學催化劑，1 - 乙基哌啶（1-ethylpiperidine）以加速反應（註1）。

二、適用範圍

本方法適用於測定所有的塗料、油漆和油漆物料，包括：樹脂、單體（monomer）、溶劑。而醛類、活性金屬（active metals）、金屬氧化物（metal oxides）、金屬氫氧化物（metal hydroxides）不適用本方法。適用範圍30 ~ 70%，但超過此範圍含水量仍然可以本方法分析。

三、干擾

酮和醛的干擾：針對非吡啶（nonpyridine） 基質的試劑可使用許多不同溶劑來增加溶解度及減少酮和醛的干擾。

四、設備與材料

（一）卡耳-費雪水分測定儀：手動或自動，如ASTM E203所述。測定儀應配備一個A級，或同等級25 mL滴定管。

（二）注射器：100 μL的容量，配備針頭。

（三）注射器：1 mL和10 mL的容量，不用針頭，但需要配備蓋子。

五、試劑

（一）試劑水：比電阻 ≧ 1 MΩ- cm 之純水。（符合ASTM D1193 Type II規範之試劑水。

（二）典型卡耳-費雪試劑： Fischer Scientific Co. 生產之So-K-3卡耳-費雪試劑，或其他同等級適合之試劑。

（三）非吡啶基質（nonpyridine-based）卡耳-費雪試劑（KFR）。

（四）吡啶（pyridine）。

（五）1-乙基哌啶（1-Ethylpiperidine）：Aldrich Chemical Co. 生產（註2）。

（六）鹽酸（HCl）。

（七）卡耳-費雪試劑保存期限不宜超過9個月。

六、採樣與保存

油漆樣品容易分層，造成高估樣品的含水量，採樣前先充分搖晃並混合樣品母體後再進行採樣。

七、步驟

（一）卡耳-費雪試劑標定

1. 取新鮮溶劑加入滴定槽中至覆蓋電極端，使用的溶劑為吡啶，每20 mL的吡啶再加入1 mL的1 -乙基哌啶催化劑。催化劑在體積濃度約5%時有最好的效用。

2. 用試劑水填充100 μL注射器至半滿，蓋上蓋子，並秤重記錄至0.1 mg。

3. 參考製造商建議，先預滴定溶劑至滴定終點，透過添加足夠的卡耳-費雪試劑I（KFR），至滴定終點，並至少保持30秒。

4. 使用催化劑增加了水和卡耳-費雪試劑之間的反應速率。為了得到可靠的結果，需增加電極的靈敏度和儘量降低滴定速度。大多數儀器具有這些控制功能，可參閱儀器使用手冊。

5. 取下蓋子，將注射器內試劑水全部注入滴定槽中，立即將注射器取樣口蓋上。以KFR滴定至滴定終點，如七（一）3.節描述。

6. 重複標定程序直到重覆性的F值在1%以內，計算至少兩個符合測定方式的平均值。

7. KFR之力價F（titre）以下列算式計算

F=J/P

其中

J = 加進去的水，g。

P = 到達滴定終點KFR使用量，mL。

8. F值應該記錄到四個有效數字，並至少是兩個測定的平均值。典型的值是在0.004000至0.006000 g/mL的範圍內。

9. 建議不要採用以新鮮吡啶（pyridine）為溶劑所分析的第一個結果。

（二）分析含水量超過0.5%的樣品

1. 確認滴定槽中已含有的溶劑和催化劑已經做過預滴定程序，如七（一）1.、七（一）3.節所述。分析每個樣品前都應更換滴定槽中試劑以獲得良好分析結果。

2. 以1 mL或10 mL注射器，吸取適量樣品（參考表一建議），每次取樣均須先攪拌﹐以免樣品下沉造成含水量過高之結果。取樣後將注射器移開樣品母體，將柱塞往後拉一些，把注射器外多餘的樣品擦乾淨，蓋上蓋子，秤重並記錄至0.1 mg。

3. 取下注射器取樣口蓋子，將注射器內的樣品注入滴定槽中，然後將柱塞往外拉，再重新將注射器蓋子蓋上。

4. 開始滴定前先迅速的攪拌1至2分鐘，有些儀器可以自動執行此步驟。如果樣品仍不溶解或沒有分散，繼續攪拌直到溶解，或使用不同的溶劑替代七（二）1.節中的溶劑（註3）。

5. 於快速攪拌下，以KFR緩慢滴定樣品到七（一）3.節描述的滴定終點。

6. 將注射樣品後的注射器秤重，記錄至0.1 mg，配合七（二）2.計算兩者差異即為樣品重。

（三）分析含水量低於0.5%的樣品

1. 對於含水量介於0.1〜0.5%的樣品，取一克樣品，參考七（二）節的分析方法，但使用1 mL微量滴定管取代原本裝置中25 mL滴定管。

2. 對於含水量小於0.1%樣品，除使用1 mL微量滴定管取代原本裝置中25 mL滴定管，儘可能增加取樣重量，最多到10 g，應可測得1 ppm （0.0001%）等級水分含量（註4）。

（四）設備保養建議

1. 清潔：滴定槽清洗後用新鮮吡啶潤洗，不要使用甲醇或其它溶劑。

2. 乾燥：經常檢查以確保所有的乾燥管都在良好狀態並緊密相連。當填充乾燥劑管柱的一半已經受潮變色，則更換乾燥劑。

3. 電極的性能：如果電極的反應變緩慢或不符合標準時，依序採取以下步驟修正。每一步驟執行後隨即進行滴定以測試電極，若恢復正常則不用進行下一個步驟。

（1）用拭鏡紙擦拭電極尖端。

（2）將電極浸泡在濃鹽酸中至少1分鐘，取出電極後先以試劑水潤洗，然後再用甲醇潤洗。

（3）參考儀器操作手冊重設電位計。

（4）更換電池。

（5）更換電極。

八、結果處理

利用下式計算塗料中的水分含量L （%）

其中

P = 到達滴定終點KFR使用量，mL。

F = KFR力價，g/mL。

S = 樣品重，g。

九、品質管制

- 重複性（Repeatability）：若同一操作者在不同工作天分別 對同一樣品進行重複分析，測得之平均值其相對差異百分比須小於3.5%。

- 再現性（Reproducibility）：不同操作者在不同實驗室對同一樣品進行二重複分析，測得之平均值其相對差異百分比須小於5.5%。

- 偏差：由於沒有公認的塗料水分含量標準品，無法確定偏差。

十、精密度與準確度

本測試方法精密度是依據跨實驗室比較，一個操作者在7間實驗室分別利用兩個不同工作天，對水分含量介於25% ~ 75%之7個水性塗料進行二重複分析。實驗結果根據ASTM E180進行統計分析，其中單一實驗室內於自由度為23時，變異係數是0.9%；不同實驗室間於自由度為18時，其變異係數是1.9%。

十一、參考資料

- ASTM. Standard test method for water in paints and paint materials by Karl Fischer Method. D4017-02, 2008.

- ASTM. Specification for reagent water. D1193-06, 2011.

- ASTM, Practice for determining volatile organic compound (VOC) content of paints and related coatings. D3960-05, 2013.

- ASTM. Practice for determining the precision of ASTM methods for analysis and testing of industrial and specialty chemicals. E180-03, 2014.

- ASTM. Test method for water using volumetric Karl Fischer Titration, E203-08, 2014.

- U.S. EPA. Determination of volatile matter content, density, volume solids, and weight solids of surface coatings. Method 24, 1991.

註1：油漆材料通常不溶於常見之卡耳-費雪法使用的溶劑如：甲醇。吡啶普遍用來作為溶解油漆材料的卡耳-費雪試劑中的溶劑，但是在室溫下，因反應太慢，可添加5%的1-乙基哌啶作為緩衝劑/催化劑來加速反應。

註2：只使用Aldrich公司生產的1-乙基哌啶（1-ethylpiperidine），因為曾發現使用其他廠牌催化劑會導致分析結果產生差異。

註3：對於難溶解的樣品，可選用合適的溶劑來萃取水分，如無水甲醇。相關程序請參考附錄1。

註4：含水量低於0.1%的樣品，可能需要額外的處理技術，以防止大氣中的水分影響分析結果。

表1 取樣建議

| 預期含水量 % | 取樣重量 g | 滴定體積 （5 mg/mL titre）， mL |
| --- | --- | --- |
| 0.5-1.0 | 5 | 5-10 |
| 1-3 | 2-5 | 10-20 |
| 3-10 | 1-2 | 10-20 |
| 10-30 | 0.4-1.0 | 20-25 |
| 30-70 | 0.1-0.4 | 15-25 |
| >70 | 0.1 | 20 |

附錄1以甲醇萃取配合卡耳-費雪（Karl Fischer Method）法分析乳膠漆含水量

一、方法概要

本法以非吡啶的卡耳-費雪試劑取代一般卡耳-費雪試劑。透過無水甲醇從樣品中萃取出水分的方法，以萃取水分後之甲醇進行卡耳-費雪法水份測定，為一種間接方式測定塗料中含水量。

二、適用範圍

本法不一定適用於所有塗料，其提供作為「塗料中含水量測定-卡耳-費雪法」（ASTM D4017）的替代方法。本方法適用於以乳膠技術製成之塗料，該類塗料有可能在直接滴定過程無法完全溶解於溶劑中。例如使用吡啶為溶劑時，以卡耳-費雪（Karl Fischer）分析水分含量若結果變異太大，建議使用本法。本方法特別適用於含VOC水性塗料之水分測定。本方法取樣量是預估含水量50-90 %, 若預估含水量較低﹐則增加取樣量。

三、干擾

有些溶劑類塗料可能會與甲醇接觸時可能會結成球狀。

四、設備與材料

（一）卡耳-費雪水分測定儀（註1）。

（二）拋棄式注射器：1 mL的容量，配備蓋子和針頭。

（三）拋棄式注射器：1 mL的容量，配備蓋子，沒有針頭。

- 分析天秤：可精秤至0.1 mg。

- 超音波震盪槽（註2）。

- 定量瓶：100 mL，A級。

- 定量吸管：10 mL，A級。

五、試劑

（一）非吡啶卡耳-費雪試劑（Non-Pyridine Composite Karl Fischer Reagent，KFR）5 mg/mL的力價（註3）。

（二）甲醇：試劑級或商用無水甲醇。

（三） 4A分子篩（4A Molecular Sieve）：粒徑8-12 mesh beads（註4）。（如果要自行乾燥材料才需要）

六、採樣與保存

油漆樣品容易分層，造成高估含水量，採樣前先充分搖晃並混合樣品母體後再進行採樣。

七、步驟

（一）樣品製備

1. 甲醇脫水：取約200 g 4A分子篩，加入裝有新鮮4 L甲醇試劑中，靜置隔夜。

2. 取兩個100 mL定量瓶，各加入約80 mL脫水甲醇，然後蓋住瓶口。

3. 以1 mL拋棄式注射器（無針頭），吸取適量經均質後的樣品，取樣後將注射器移開樣品母體，將柱塞往後拉一些，把注射器外多餘的樣品擦乾淨，蓋上蓋子（註5）。

4. 將裝有樣品的注射器放在天秤上，然後歸零。

5. 取下注射器取樣口蓋子，將注射器內的樣品注入到上述定量瓶中，注意不要讓任何樣品灑在定量瓶頸部或頂端，然後重新將注射器蓋子蓋上，並將定量瓶口蓋上。

6. 將空的、有蓋的注射器重新秤重，記錄至0.1 mg，忽略負號。

7. 重複七（三）到七（六）步驟，共製備兩個重複樣品。

8. 以脫水甲醇分別將裝有樣品的定量瓶定容至標線。

9. 用膠帶將上述定量瓶與蓋子緊緊固定住，確保瓶口是緊閉的，然後將定量瓶置入超音波震盪槽中震盪15分鐘。

10. 震盪後如果燒瓶是溫的，則靜置冷卻至室溫，或直到液面回到標線。透過反轉定量瓶三次到四次，確保燒瓶中的溶液是均質的。

定量瓶中的甲醇溶液不可靜置過久，即使定量瓶已加蓋密封，因為甲醇會吸收大氣中水分，特別是在較潮濕的天氣。除了加入或移除材料時，所有的定量瓶和設備必須保持密閉狀態。

（二）力價測定程序

1. 設定滴定儀操作參數如下

終點延時（END POINT DELAY）：20 sec。

萃取時間（EXTRACTION TIME）：0 min。

報告模式（REPORT MODE）：質量分率，平均值。

2. 取脫水後甲醇加入滴定槽中至覆蓋電極端。

3. 以非吡啶卡耳-費雪試劑（non-pyridine KF reagent）進行滴定除水，在某些儀器可於調理模式（condition mode）自動執行。

4. 以1 mL注射器（附針頭），吸取適量試劑水，取樣後將注射器移開樣品母體，將柱塞往後拉一些，把注射器外多餘的試劑水擦乾淨，蓋上蓋子。

5. 將裝有試劑水的注射器放在天秤上，然後歸零。

6. 打開注射器蓋子，將注射針尖端靠近滴定槽溶劑表面，加入2到3滴試劑水到滴定槽中，然後將注射器移開滴定槽，將柱塞往後拉一些，蓋上蓋子。

7. 將注射試劑水後的注射器重新秤重，記錄至0.1 mg，忽略負號。

8. 於快速攪拌下，緩慢滴定樣品到滴定終點保持20秒，滴定速率約3 mL/min。

9. 計算力價：大部分的儀器在輸入樣品重後會自動換算力價。手動計算方式如下：

Titre(F)=gramsofwatweradded×1000mLKFRused

記錄到小數點後第三位，例如5.238 mg/mL。

10. 重複七（二）.3節到七（二）.8節至少兩次以上，確認KFR力價至少是三個數值的平均值。（許多儀器會自動計算）。若所有值沒有落在0.05，檢查儀器狀況。詳見七（五）節。

11. 至少每天測定力價值。

（三）空白分析

1. 確認滴定槽中甲醇已經過七（二）.2和七（二）.3程序調理。

2. 設定儀器位於待機（Standby）狀態。

3. 以定量管取10.00 mL經脫水甲醇至滴定槽中。

4. 以儀器設定最慢的速度滴定，在一些儀器中最好的做法是按調理（Condition）按鈕。記錄滴定終點的數值，通常會落在0.3至0.5 mL範圍內。

5. 重複七（三）.3節到七（三）.4節兩次，將三次數值平均。

6. 計算10.00 mL之無水甲醇平均含水量，計算方式如下：

milligrams water in blank = average titration （mL） x F

將數值輸入具有自動空白校正功能的儀器中，若儀器沒有自動空白校正功能，則以七（三）.5節數值來校正分析樣品含水量，計算方式如八（一）。

7. 空白值變化很快，建議分析樣品前要先執行空白分析，若有數個樣品，則至少每天執行一次空白分析。

（四）樣品分析

1. 確認滴定槽中甲醇已經過七（二）.2和七（二）.3程序調理。

2. 反轉定量瓶一到兩次以充分混合樣品。

3. 以定量管取10.00 mL樣品至滴定槽中，設定3 mL/min速率進行滴定。

4.進行二重複分析。

（五）設備保養建議

1. 清潔：滴定槽清洗後用新鮮甲醇潤洗，可使用吡啶或n-甲基吡咯烷酮（n-methyl pyrollidone）來清洗不容易洗乾淨的殘留物。

2. 乾燥：經常檢查以確保所有的乾燥管都在良好狀態並緊密相連。當發現乾燥劑受潮變色，立刻更換乾燥劑。

3. 電極的性能：如果電極的反應變緩慢或不符合標準時，依序採取以下步驟修正。每一步驟執行後隨即進行滴定以測試電極，若恢復正常則不用進行下一個步驟。

（1）用拭鏡紙擦拭電極尖端。

（2）將電極浸泡在濃硝酸中1分鐘，取出電極後先以試劑水潤洗，然後再用甲醇潤洗。如果電極上有任何殘留物，用質地細緻磨光布（crocus cloth）將之擦拭移除。

（3）更換電極。

（4）參考儀器技術手冊排除問題。

八、結果處理

（一）大多數儀器會自動計算樣品含水量，手動計算則依下列方式計算：

% water=(mL KFR used -mL for blank)×F×100grams sample

其中

F = KFR力價，mg/mL。

記錄到小數點後第二位，例如70.35 %

（二）計算兩次結果平均值出具報告。

九、品質管制

若二重複分析之相對差異低於2.3%，則以平均值做為塗料含水量分析報告。若相對差異大於2.3%，則再次進行二重複分析。例如同一樣品，兩次分析結果分別是50.05%和51.25%則分析結果被認為是可疑的。

十、精密度與準確度

本測試方法精密度是依據跨實驗室比較，一個操作者在5間實驗室分別利用兩個不同工作天，對水分含量介於35% ~ 70%之6個水性塗料進行四重複分析。實驗結果根據ASTM E180進行統計分析，其中單一實驗室內於自由度為58時變異係數是0.81%，不同實驗室間於自由度為23時其變異係數是2.55%。以本方法分析時，使用下列標準來驗證分析結果是否位於95%信賴區間內。

- 重複性（Repeatability）：若同一操作者在不同工作天分別對同一樣品進行重複分析，分別測得之平均值其相差須小於2.28%。

- 再現性（Reproducibility）：不同操作者在不同實驗室對同一樣品進行分析，分別測得之平均值其相差須小於7.46%。

- 偏差：由於沒有公認的塗料水分含量標準品，偏差不能確定。

十一、參考資料

- ASTM, Standard Test Method for Water in Paints and Paint Materials by Karl Fischer Method, D4017-02, 2008. Appendixes X1. Test Method for Karl Fisher Water Determination for Latex Paints Using Extraction with Methanol.

- ASTM, Practice for Determining Volatile Organic Compound (VOC) Content of Paints and Related Coatings, D3960.

- ASTM, Practice for Determining the Precision of ASTM Methods for Analysis and Testing of Industrial and specialty Chemicals, E180.

- Determination of Volatile Matter Content, Density, Volume Solids, and Weight Solids of Surface Coatings, EPA Federal Reference Method 24.

註1：本測試方法可使用的卡耳-費雪水分測定儀為Metrohm 870 KF TITRINO或同級品。

註2：參考設備商：型號VWR Catalogue No. 21812-119（VWR Scientific, Box 232, Boston, MA 02101），或同級品。

註3：建立本方法所使用之非吡啶卡耳-費雪試劑為Hydranal, Composit 5（Catalogue No. 34801），Hydranal為Sigma-Aldrich Biotechnology LP and Sigma-Aldrich Co. （Crescent hemical Co., 1324 Motor Parkway, Haupauge, NY 11788）所註冊之卡耳-費雪試劑商標。其他公司同樣有生產類似試劑是用於本測試方法，但使用者使用前需自行確認。另外當樣品含有酮類時，以Hydranal旗下試劑Composite 5K結合Working Medium K（詳見Catalogue Nos. 34816 and 34817），或其他廠商提供之類似試劑，可獲得良好分析結果。

註4：參考供應商：VWR Catalogue No. EM-MX 1583L-1，或符合本實驗需求功能的分子篩。

註5：樣品的大小被假設塗料含有50%至90%的水含量。如果被測試的產品具有較低的水含量，應採取較多的樣品。

附錄2以均質器配合卡耳-費雪（Karl Fischer Method）法分析塗料含水量

一、方法概要

由於一些乳膠聚合材質塗料是不溶於吡啶中或NIEA  A743 附錄1方法所指定的其它溶劑中，不容易釋出水分。本方法以一個專門的附件來均質分散化，迅速分散不溶性物質，將樣品於無水甲醇中均勻分散到非常小的顆粒後，直接測定甲醇中含水量。其原理與“甲醇萃取”程序（附錄1）是相同的，但優點是減少一些步驟，節省時間並減少的誤差來源。

二、適用範圍

本方法適用於某些水性塗料與甲醇等溶劑接觸會結塊無法分散時；或是使用吡啶為溶劑時，以卡耳-費雪（Karl Fischer）分析水分含量結果變異太大，建議使本法。本法不一定適用於所有塗料，其提供作為「塗料中含水量測定-卡耳-費雪法」（ASTM D4017）和附錄E-1的替代方法。

三、干擾

略。

四、設備與材料

（一）卡耳-費雪水分測定儀。

（二）均質器（Homogenizer）。

（三）拋棄式注射器：1 mL的容量，配備蓋子和針頭。

（四）拋棄式注射器：1 mL的容量，配備蓋子，沒有針頭。

（五）分析天秤：可精秤至0.1 mg。

五、試劑

（一）非吡啶卡耳-費雪試劑（Non-Pyridine Composite Karl Fischer Reagent，KFR）5 mg/mL的力價。

（二）甲醇：試劑級或商用無水甲醇。

六、採樣與保存

油漆樣品容易分層，造成高估含水量，採樣前先充分搖晃並

混合樣品母體後再進行採樣。

七、步驟

（一）力價測定程序

1. 設定滴定儀操作參數如下

均質器設定：30 sec，使用最低轉速。

萃取時間（EXTRACTION TIME）：60 sec。

滴定終點延遲時間：20 sec。

報告模式（REPORT MODE）：質量分率，平均值。

2. 取脫水後甲醇加入滴定槽中至覆蓋均質器葉片和電極端，打開攪拌裝置。

3. 以非吡啶卡耳-費雪試劑（non-pyridine KF reagent）進行滴定除水，在某些儀器可於調理模式（condition mode）自動執行。

4. 開啟“模擬”（DUMMY）滴定功能。運行均質器30秒，等待30秒，然後開始滴定但不加樣品。屏除分析結果。

5. 以1 mL注射器（附針頭），吸取適量試劑水（柱塞往後拉5 mm（1/4 inch）），取樣後將注射器移開樣品母體，把注射器外多餘的試劑水擦乾淨，蓋上蓋子。

6. 將裝有試劑水的注射器放在天秤上，然後歸零。

7. 打開注射器蓋子，將注射針尖端靠近滴定槽溶劑表面，加入2到3滴（0.0250～0.0500 g）試劑水到滴定槽中，然後將注射針移開滴定槽，將柱塞往後拉一些5 mm（1/4 inch），蓋上蓋子。

8. 將注射試劑水後的注射器重新秤重，記錄至0.1 mg，忽略負號。

9. 運行均質器30秒，然後等待30秒（已經設定好的裝置會自動運行）。於快速攪拌下，緩慢滴定樣品到滴定終點保持20秒，滴定速率約3 mL/min。

10. 計算力價：大部分的儀器在輸入樣品重後會自動換算力價。手動計算方式如下：

Titre(F)=gramsofwatweradded×1000mLKFRused

記錄到小數點後第三位，例如5.238 mg/mL。

11. 重複七（一）.5節到七（一）.9節至少兩次以上，確認KFR力價至少是三個數值的平均值。（許多儀器會自動計算）。若所有值沒有落在0.1以內，檢查儀器狀況。詳見附錄E-1七（五）節。

（二）樣品分析

1. 設定滴定儀操作參數如下

均質器設定：30 sec，使用最低轉速。

萃取時間（EXTRACTION TIME）：60 sec。

滴定終點延遲時間：20 sec。

報告模式（REPORT MODE）：質量分率，平均值。

2. 取脫水後甲醇加入滴定槽中至覆蓋均質器葉片和電極端，打開攪拌裝置。

3. 開啟“模擬”（DUMMY）滴定功能。運行均質器30秒，等待30秒，然後開始滴定但不加樣品。屏除分析結果。

4. 以1 mL注射器（沒有針頭），吸取適量充分混和樣品（柱塞往後拉5 mm（1/4 inch）），取樣後將注射器移開樣品母體，把注射器外多餘的樣品擦乾淨，蓋上蓋子（註）。

5. 將裝有樣品的注射器放在天秤上，然後歸零。

7. 打開注射器蓋子，加入2到3滴樣品到滴定槽中（當樣品具有約50%的水時，相當於0.0300〜0.0500 g的水）。然後將注射器移開滴定槽，將柱塞往後拉一些5 mm（1/4 inch），並立即為注射器蓋上蓋子和關閉滴定槽。

8. 將注射試劑水後的注射器重新秤重，記錄至0.1 mg，忽略負號。若儀器具有樣品重量記錄功能，將樣品重輸入儀器中。

9. 運行均質器30秒，然後等待30秒（已經設定好的裝置會自動運行）。於快速攪拌下，緩慢滴定樣品到滴定終點保持20秒，滴定速率約3 mL/min。

10. 重複步驟七（二）.4節到七（二）.9，進行二重複樣品分析。

（三）設備保養建議

1. 清潔：滴定槽清洗後用新鮮甲醇潤洗，可使用吡啶或n-甲基吡咯烷酮（n-methyl pyrollidone）來清洗不容易洗乾淨的殘留物。

2. 乾燥：經常檢查以確保所有的乾燥管都在良好狀態並緊密相連。當發現乾燥劑受潮變色，立刻更換乾燥劑。

3. 每天確認力價。

4. 電極的性能：如果電極的反應變緩慢或不符合標準時，依序採取以下步驟修正。每一步驟執行後隨即進行滴定以測試電極，若恢復正常則不用進行下一個步驟。

（1）用拭鏡紙擦拭電極尖端。

（2）將電極浸泡在濃硝酸中1分鐘，取出電極後先以試劑水潤洗，然後再用甲醇潤洗。如果電極上有任何殘留物，用質地細緻磨光布（crocus cloth）將之擦拭移除。

（3）更換電極。

（4）參考儀器技術手冊排除問題。

八、結果處理

（一）大多數儀器會自動計算樣品含水量，手動計算則依下列方式計算：

（二）計算兩次結果平均值出具報告

九、品質管制

若二重複分析之相對差異低於2.2 %，則以平均值做為塗料含水量分析報告。若相對差異大於2.2 %，則再次進行二重複分析。例如同一樣品，兩次分析結果分別是50.05 %和51.20 %則分析結果被認為是可疑的。

十、精密度與準確度

本測試方法精密度是依據跨實驗室比較，一個操作者在9間實驗室分別利用兩個不同工作天，對水分含量介於35 % ~ 70 %之6個水性塗料進行四重複分析。實驗結果根據ASTM E180進行統計分析，其中單一實驗室內於自由度為98時變異係數是0.79 %，不同實驗室間於自由度為43時其變異係數是1.47 %。以本方法分析時，使用下列標準來驗證分析結果是否位於95 %信賴區間內。

- 重複性（Repeatability）：若同一操作者在不同工作天分別對同一樣品進行重複分析，分別測得之平均值其相差須小於2.20 %。

- 再現性（Reproducibility）：不同操作者在不同實驗室對同一樣品進行分析，分別測得之平均值其相差須小於4.20 %。

（三）偏差：由於沒有公認的塗料水分含量標準品，偏差不能確定。

十一、參考資料

- Standard Test Method for Water in Paints and Paint Materials by Karl Fischer Method, ASTM D4017-02, 2008. Appendixes X2- Test Method for Karl Fisher Determination of Water Content in Paint Using a Homogenizer Accessory.

- ASTM, Practice for Determining Volatile Organic Compound (VOC) Content of Paints and Related Coatings, D3960.

- Practice for Determining the Precision of ASTM Methods for Analysis and Testing of Industrial and specialty Chemicals, ASTM E180.

- Determination of Volatile Matter Content, Density, Volume Solids, and Weight Solids of Surface Coatings, EPA Federal Reference Method 24.

註：樣品的大小被假設塗料含有50%至90%的水含量。如果被測試的產品具有較低的水含量，應採取較多的樣品。