水中半揮發性有機化合物檢測方法－氣相層析質譜儀法

中華民國100年11月16日環署檢字第1000098920號公告

自即日生效

NIEA W801.52B

一、方法概要

水樣調整pH值後，以分液漏斗液相-液相萃取法或連續液相-液相萃取裝置，經二氯甲烷或其他溶劑連續萃取；或水樣以固相萃取材質吸附待測有機物，經適當溶劑沖提，萃取液經去水、濃縮及定量後，以氣相層析質譜儀分析；萃取液中半揮發性有機化合物的定性分析，可以其滯留時間及數個特性離子的相對強度進行確認，定量分析則可採內標準品定量法，以待測物與內標準品的主要離子相對強度及所建立之檢量線來定量待測物。

二、適用範圍

本方法適用於飲用水、飲用水水源、地面水體、地下水、放流水、TCLP萃出液及製程冷卻水塔之冷卻水等，本方法可檢測的化合物如表一所列，未在表列中的化學物質經驗證後，在適當之前處理下亦可適用本方法。

三、干擾

（一）當使用的溶劑、試藥、玻璃器皿及其他樣品處理過程中的硬體設備含有污染物時，將會造成方法的干擾，其結果可能為單一的污染物或導致總離子圖譜的基線上升；檢驗室必要時可進行試劑空白分析，以確認其干擾來源。

（二）鄰苯二甲酸酯會引起分析上嚴重之干擾，此類污染常源自塑膠器皿，故在採樣及分析過程中，不可使用塑膠器皿。

（三）玻璃器皿必須清洗以避免干擾；玻璃器皿使用完畢，應以溶劑淋洗，然後以清潔劑清洗，再以自來水、試劑水或有機溶劑淋洗。玻璃器皿晾乾或烘乾（僅限於非定容器皿）後，適當貯放，避免污染。

（四）採用殘量分析級或高純度的試藥及溶劑，有助於減少干擾的問題，必要時，可將溶劑以玻璃蒸餾裝置予以純化。

（五）當污染物質與待測物，同時自樣品中被萃出時，將會造成基質干擾，其干擾程度，視樣品來源的不同而有相當大的差異。

（六）鹼/中性的萃取過程會大幅降低酚、2-甲基酚及2,4-二甲基酚的回收率，分析員應了解，在使用本方法敘述的條件下，所得到的分析結果為樣品中此類化合物的最低濃度。

（七）1,2-二苯基聯胺（1,2-Diphenylhydrazine）屬半衰期短暫之不穩定化合物，易轉換偶氮苯（Azobenzene）化合物，測定1,2-二苯基聯胺時可以偶氮苯代表該成分，因此測得之偶氮苯為1,2-二苯基聯胺成分和偶氮苯成分之和。

（八）分析過程如遇到濃度特別高的樣品，可緊隨著分析空白溶劑樣品以確認系統是否有跨次污染。

（九）萃取過程中發生乳化現象時，可加入適量氯化鈉、攪拌或進行連續式液-液萃取等方式去除乳化。

四、設備及材料

- 採樣瓶： 1 L ，棕色玻璃材質，附螺旋瓶蓋，瓶蓋內襯為鐵氟龍墊片。若使用無色玻璃瓶，可以鋁箔紙包於瓶外，以避免照光。使用前，玻璃瓶及瓶蓋內襯應事先清洗乾淨，並以丙酮或二氯甲烷淋洗後晾乾，以避免污染。

（二）分液漏斗： 2 L ，硼矽玻璃材質，附鐵氟龍活栓，不得使用潤滑油脂。

（三）連續式液相－液相萃取設備：附鐵氟龍或玻璃接頭及活栓，不得使用潤滑油脂（Kontes 584200-0000，584500 - 0000，583250-0000 或同級品）。

（四）固相萃取管（cartridge）或固相萃取膜（disk）裝置：固相萃取管（膜）組合裝置含蠕動馬達及幫浦或自動固相萃取管（膜）裝置或相同功能裝置者。

（五）固相萃取管：1 g / 20 mL （Waters Oasis®），填充材質如HLB（Hydrophilic N-vinylpyrrolidone and Lipophilic divinylbenzene Balanced）、DVB（divinylbenzene）或C18（Octadecyl silica）等材質或同級品。

（六）活性碳萃取管：8 g / 20 mL（Horizon Technology, Inc.），填充材質為Activated carbon（Charcoal）particles 等材質或同級品。

（七）固相萃取膜：1 g / 47 mm（Horizon Technology, Inc. AtlanticTM），填充材質如HLB、DVB或C18等材質或同級品。

（八）濃縮裝置：可使用 K.-D. 濃縮裝置、減壓濃縮裝置、加熱減壓吹氮濃縮定量裝置、振盪減壓濃縮裝置、離心減壓濃縮裝置；或其他相似功能之裝置。

（九）水浴裝置：可加熱至 90℃，溫度控制在 ±2℃ 以內者。

（十）圓底燒瓶： 500 mL，硼矽玻璃材質。

（十一）量瓶： 10.0 mL，棕色，硼矽玻璃材質。

（十二）分析天平：可精秤至 0.1 mg 。

（十三）注射針或微量移液管。

（十四）氮氣及氦氣：純度為 99.999﹪以上，可使用去水、去有機物及去氧裝置淨化之。

（十五）氮氣吹乾裝置。

（十六）pH 計或pH 試紙。

（十七）除水裝置：無水硫酸鈉去水玻璃管柱、GoreTeX 除水膜；或其他相似具除水功能之材料或裝置。

（十八）氣相層析質譜儀

- 氣相層析儀–具設定昇溫程式功能之氣相層析儀，以及其它必須之附件，如注射針、層析管柱及氣體等的完整分析系統。

- 層析管柱： 30 m （長度）× 0.25 mm （內徑） × 0.25 μm （膜厚）之RtX-5MS毛細管柱（或同級品）。

- 質譜儀：每1秒或更短時間內可由質量 45 amu掃描至500 amu，使用 EI 方式離子化，標準電子能量為 70 eV。

- 如果 Ion-Trap MS 能產生符合 EPA/NIST Library 相似的電子碰撞質圖譜， Ion-Trap MS 亦可使用於本方法。

- 數據處理系統：電腦系統必須有界面與質譜儀連接，且可持續在整個層析過程中，收集並儲存所有質譜資料。此電腦系統應具有可自任何層析質譜資料檔案中搜尋特定離子，並以離子強度對時間或掃描數繪出圖譜的功能，此種圖譜稱為Extracted ion current profile （EICP）；此外，系統還需具備適當的軟體進行積分。

- 前置管柱（可視需要而定）（J&W公司 0.25 mm ID × 6m 或其它相似之去活化熔矽管柱）可用管柱連接器連接注射器及分離管柱。

- 試劑

- 試劑水：不含有機物之去離子水，或符合前述規格之市售純水。

- 氫氧化鈉溶液， 10 M：溶解約 40 g 氫氧化鈉於少量試劑水中，定容至 100 mL。

- 硫代硫酸鈉：顆粒狀，試藥級。

- 硫酸溶液（1＋1）：緩慢將 50 mL 濃硫酸（比重 1.84 ）加入於 50 mL 試劑水中。

- 丙酮、二氯甲烷、甲醇、乙醚、正己烷：殘量級或同級品（註1）。

- 無水硫酸鈉：試藥級。

- 氯化鈉：試藥級。

- 儲備標準溶液：標準溶液可用高純度標準品配製或市售可追溯濃度證明文件之溶液。

- 精確秤取約 0.0100 g 之高純度標準品，以二氯甲烷或適當溶劑溶解此標準品於 10 mL 的定量瓶中，並定容至刻度；若該化合物的純度為 96﹪或更高時，則所秤之重量，可直接計算儲備標準溶液之濃度，而不需考慮因標準品純度不足 100﹪ 所造成之誤差。

- 將儲備標準溶液移至襯有鐵氟龍墊片之螺旋蓋樣品瓶中，貯存在-10℃ 以下，並避免光線照射；分析員應經常檢查儲備標準溶液有無衰退或溶劑蒸發的跡象，尤其是每次在使用此標準溶液建立檢量線前應格外注意。

- 中間標準溶液之配製：將儲備標準溶液以二氯甲烷或適當溶劑稀釋，配製成所需之單一或混合化合物之中間標準溶液。

- 擬似標準品添加溶液：依檢測項目要求，選用表二中酸性或（及）鹼性擬似標準品或選擇合適擬似標準品，以丙酮或適當溶劑配製擬似標準品添加溶液，添加適量體積於水樣中，使其中每一擬似標準品濃度相當於100 μg/L（建議配製濃度）。

（十一） DFTPP 標準溶液：以二氯甲烷或適當溶劑，配製濃度為 50 mg/L 或更低濃度的 DFTPP 溶液。

（十二）內標準品溶液：將表二所列之內標準品或依檢測項目選擇適當內標準品，以二氯甲烷或適當溶劑，配製為 4000 mg/L （建議濃度值），檢量標準溶液及樣品於上機前，每 1 mL 加入 10 μL （建議添加量）內標準溶液，各化合物對應之內標準品請參考表三。

（十三）系統績效查核化合物（System performance check compound, SPCC）包括N-Nitroso-di-n-propylamine, HeXachlorocyclopentadiene, 2,4-Dinitrophenol及4-Nitrophenol（選擇性），其配製方法與儲備標準品相同。

（十四）校正查核化合物（Calibration check compound, CCC）：如表四所列（選擇性），其配製方法與儲備標準品相同；若儀器能達到較低之方法偵測極限時，亦可使用較低的濃度。

（十五）檢量線標準溶液：以二氯甲烷或適當溶劑稀釋中間標準溶液。

- 採樣與保存

- 以乾淨之棕色玻璃採樣瓶收集水樣 1 L 以上(採樣瓶不得以擬採之水預洗)。

- 所有樣品在採集後到萃取前，必須冷藏在4 ± 2℃下；如樣品中含有餘氯，可將採樣瓶裝滿樣品後，每公升樣品加入約 80 mg 硫代硫酸鈉，並混合均勻。

- 所有樣品必須在採集後 7 天之內萃取，並在萃取後 40 天內完成分析，萃取液裝於密閉玻璃瓶，要避光並儲存於 -10℃ 以下。

- 步驟

（一）氣相層析質譜儀分析條件如下（僅供參考，可視實際需要適當調整之）：

1. 層析管： 30 m（長度） × 0.25 mm （內徑）× 0.25 μm （膜厚）之DB-5MS毛細管柱（或同級品）。

注入器溫度： 280℃（非分流，注入 1μL ）。

傳輸管溫度： 280℃。

層析管溫度：最初 40℃ 保持 4 分鐘，以每分鐘 10℃ 從 40℃升溫至 160℃ ，保持 1 分鐘；次以每分鐘 10℃從160℃ 升溫至 280℃ ，保持 4 分鐘；再以每分鐘 10℃ 從 280℃ 升溫至 300℃ ，最後保持 10分鐘。

載流氣體（氦氣）流速： 0.8 mL /分鐘。

2. 質譜儀績效可參考下列儀器參數進行測試

質譜掃瞄範圍（Scan range）： 45 ～ 500 amu

掃瞄時間：每個波峰至少有 5 筆掃描數據，且每次掃描不超過1 秒鐘

離子化方式：電子撞擊法（70 eV EI）

（二）樣品前處理

建議參考表一選擇適當前處理方法，若僅分析鹼性/中性有機化合物，則可省略酸性萃取過程；若僅分析酸性有機化合物，則可省略鹼性萃取過程。表五及表六列出鹼性/中性及酸性之半揮發性有機化合物。

1. 分液漏斗液相－液相或連續式液相－液相萃取

（1）在水樣瓶上標示水平刻度（以試劑水推算分析水樣之體積），將全量水樣倒入 2 L 之分液漏斗中，添加適當濃度之擬似標準品，以 10 M 之氫氧化鈉調pH 值約至 12，量取 60 mL 二氯甲烷，倒入採樣瓶內沖洗之，然後將洗液倒入分液漏斗，搖動一分鐘，靜置，俟水樣分層後，收集有機層於三角瓶，重覆二氯甲烷萃取步驟二次，有機層合併收集於三角瓶中。（此為鹼性/中性半揮發性有機化合物之萃取液）

（2）剩餘之水層再以（1＋1）硫酸調pH 值約至 2 ，量取 60 mL 二氯甲烷，倒入分液漏斗，搖動一分鐘，靜置，俟水樣分層後，收集有機層於三角瓶，重覆二氯甲烷萃取步驟二次，有機層合併收集於三角瓶中。（此為酸性半揮發性有機化合物之萃取液）

（3）或同（二）1.（1）、（2）節步驟，以連續式液相－液相萃取設備萃取

（4）去水（擇一使用）：鹼性/中性半揮發性有機化合物之萃取液與酸性半揮發性有機化合物之萃取液，分別以下述方式除水後，再合併於濃縮瓶中。

a.無水硫酸鈉去水管柱除水：

置少許玻璃棉於去水玻璃管柱底部，然後加入 5 至 10 cm高之無水硫酸鈉，將有機萃取液通過此去水玻璃管，收集於圓底燒瓶;再以 20 至 30 mL 之二氯甲烷沖洗三角瓶及玻璃管，合併洗液於濃縮瓶。

b.除水膜去水：如 Goretex 除水膜。

c.其他類似除水功能之材料或裝置。

（5）前處理流程如圖一所示。

2.固相萃取膜（Disk）萃取（依待測物特性選擇適當材質及沖提條件）

    - 自動或手動固相萃取膜裝置如圖二、圖三 。

    - 取萃取膜置於萃取膜固定座，並於萃取膜上方放置適當孔徑（1 µm ~ 5 µm）之玻璃纖維濾紙。

    - 在約 1L 之水樣瓶上標示水平刻度（以試劑水推算分析水樣之體積），添加適當濃度之擬似標準品，視待分析之半揮發性有機物項目選擇以酸性、鹼/中性萃取程序。（濾紙上之懸浮物依序以約10 mL丙酮及二氯甲烷淋洗或超音波震盪萃取二次，去水後併入有機層上機）。

A.酸性萃取程序：

      - 以 HCl 將水樣 pH 值調整約至2。

      - 萃取膜依序以丙酮及試劑水進行活化。

      - 將水樣在不溢出萃取膜固定座之清況下，使水樣通過 HLB 固相萃取膜進行過濾並吸附待測物，收集濾液供鹼/中性萃取程序備用。

      - 以真空幫浦抽乾萃取膜中水份。

      - 依序以丙酮及二氯甲烷作為沖提溶劑，收集萃取液於 125 mL三角錐形瓶（此為酸性萃取液）。

B. 鹼/中性萃取程序：

取前述步驟 c 之濾液以 NaOH 調整 pH 值約至 12 ，重複 b ~ e 步驟收集萃取液於 125 mL 三角錐形瓶（此為鹼/中性萃取液）。

    - 分別或依序將酸性萃取液、鹼性 / 中性萃取液進行除水。

    - 合併萃取液並以濃縮裝置進行濃縮，以適當濃縮裝置濃縮萃取液至近乾，以二氯甲烷定容至適當體積。

    - 固相萃取膜萃取流程如圖四所示。

3.固相萃取管（Cartridge）萃取（依待測物特性選擇適當材質及沖提條件）

    - 依圖三之裝置，組合固相萃取管柱裝置。

    - 水樣搖盪混合均勻後，視需要以玻璃纖維濾紙過濾之，收集過濾水樣，在約 1L 之水樣瓶上標示水平刻度（以試劑水推算分析水樣之體積），添加適當濃度之擬似標準品，視待分析之半揮發性有機物項目選擇以酸性、鹼/中性萃取程序及活性碳管柱萃取程序。（濾紙上之懸浮物依序以約10 mL丙酮及二氯甲烷淋洗或震盪萃取二次，去水後併入有機層上機）。

A.酸性萃取程序：

- 以 HCl 將水樣 pH 值調整約至 2 。

- 萃取管柱依序以加入 5 mL 丙酮以 5 mL / min 之速率流洗，待管柱內之丙酮即將抽乾時，再加入 5 mL 試劑水以 5 mL / min 之速率流洗之進行活化。

- 水樣以蠕動馬達在約 400 mL/hr 流速下帶動水樣流經 HLB 固相萃取管柱，並收集濾液備用。

- 萃取完畢後，將其抽氣約 10 分鐘，儘可能令管柱內之水分抽乾，解除真空。

- 於固相萃取管柱裝置內置入適當之試管以收集流洗液，重新組合固相萃取管柱裝置。依序加入 5 mL 丙酮 、 5 mL 二氯甲烷二次，沖提管柱吸附之半揮發性有機物，並收集沖提液於試管中。

B. 鹼/中性萃取程序：

      - 取前述步驟 c 之濾液以NaOH調整 pH 值約至12 ，重複前述步驟 b ~ e 步驟並收集沖提液於試管中。（此為鹼/中性萃取液）。

      - 若有回收率不佳之項目，可收集鹼性濾液再以活性碳管柱萃取程序萃取。

C. 鹼/中性萃取程序（續）：

- 取 B 程序中之濾液以 400 mL / hr 流速通過活性碳管柱。

- 依序以 5 mL 丙酮及5 mL 二氯甲烷二次為沖提溶劑，收集萃取液於 125 mL 三角錐形瓶（此為活性碳管柱萃取液）。

    - 分別或依序將酸性萃取液、鹼性/中性萃取液進行除水。

    - 合併萃取液並以濃縮裝置進行濃縮，以適當濃縮裝置濃縮萃取液至近乾，以二氯甲烷定容至適當體積。

    - 固相萃取管萃取流程如圖五所示。

（三）績效測試及建立檢量線

- DFTPP 績效測試：以氣相層析質譜儀進行分析前，應先分析 50 ng 或更小量之 DFTPP ，確定其質譜能符合表七 之要求，若不符合要求，則須重新調整儀器狀態，至符合為止。此一分析應每 12 小時執行乙次。

- 系統績效查核測試：系統績效查核可確保達到最小的平均感應因子。在建立檢量線前，可先執行系統績效查核工作，選擇系統績效查核化合物（SPCC）可接受之最小平均感應因子為 0.050（2,4-dinitrophenol最低濃度之RF可不列入計算）。這些績效查核化合物，通常有較低的感應因子（0.1 ～ 0.2），且在層析系統或標準物質衰退時，最先出現降低的現象，因此當它們出現不正常時，須重新校正系統。並於進行樣品分析時，每 12 小時查核一次系統績效查核化合物。依下式計算感應因子（Response factor , RF）：

RF=AsCisAisCs

其中：    As  ＝ 化合物特性離子之感應訊號

Ais ＝ 內標準品特性離子之感應訊號

Cis ＝ 內標準品之濃度（mg/L）

Cs ＝ 化合物之濃度（mg/L）

3.檢量線製作

以二氯甲烷稀釋半揮發性有機化合物之中間標準溶液，配製至少5  種不同濃度之檢量線標準溶液，最低一點標準品的濃度宜與方法定量極限（約為3倍方法偵測極限）之濃度相當。每一濃度之檢量線標準溶液，於上機前需添加一定量（如：40 mg/L ）的內標準品。注入 1μL（建議值）於氣相層析質譜儀中，以尖峰感應訊號面積或高度對化合物濃度及內標準品濃度計算感應因子。

RSD(%)=SDRF×100

其中RSD ：相對標準偏差

RF ：檢量線標準溶液中每一個化合物的平均感應因子

RF=i=1nRFiN

RFi：檢量線標準溶液中，每一種濃度的感應因子

SD：每一化合物平均感應因子的標準偏差

線性：若每一化合物之 RSD﹪ 小於 25﹪ 則其相對感應因子在其校正濃度範圍內可視為常數，如此可用平均感應因子進行定量。若某一化合物之RSD﹪大於 25﹪，則以訊號比（A/Ais）對濃度之一次或高次迴歸方式，繪製至少5 點的校正濃度圖，其相關係數需大於或等於 0.99 ，使其定量時誤差最小。對校正查核化合物（Calibration Check Compound, CCC）平均感應因子之 RSD﹪則可小於 30％（五氯酚最低濃度之RF可不列入計算）。

檢量線製備完成，應即以第二來源標準品配製接近檢量線中點濃度之標準品（若無第二來源標準品時，至少應使用另一獨立配製之標準品）進行分析作確認，其相對誤差需小於 20﹪。

4.校正查核化合物查核測試：進行校正查核化合物（Calibration check compound, CCC）查核，以檢校起始檢量線之續用性，依下式計算相對誤差值（D %）。

D(%)=RF−RF÷RF×100

RF：起始校正查核化合物之平均感應因子

RF：校正查核化合物之感應因子

若每一校正查核化合物之相對誤差值小於 20﹪（五氯酚小於25％），則起始校正檢量線仍可使用，若有任一校正查核化合物相對誤差值大於 20﹪，便須採取修正動作；若採取修正措施後，仍無法找出問題，則須重新製作檢量線，並於進行樣品分析時，每 12 小時查核一次校正查核化合物。

（四）樣品分析

- 建議所有樣品分析前，可先以相同層析管柱之 GC/FID 或 GC/PID 加以篩檢測試，此動作可減少氣相層析質譜儀，因高濃度有機化合物導致之污染。

- 樣品上機前，先將定容之萃取液，回復至室溫，取適量體積，添加一定量（如：40 mg/L）的內標準品。

- 以和建立檢量線相同之操作條件分析樣品。

- 若樣品分析之濃度超過檢量線濃度範圍，則應將定容之萃取液稀釋   後，加入內標準品並重新分析。

- 樣品上機分析流程如圖六所示。

八、結果與處理（註2）

- 定性分析

- 定性分析之原則，是以樣品與標準品之特性離子圖譜比較，且須符合下列條件：

(1)同一化合物各特性離子，必須在同一掃描或正負一個掃描之下強度達到最大值。

(2)待測物與標準品的相對滯留時間（Relative retention time, RRT）的差異必須在 ± 0.06 RRT 以內。

RRT＝RTs / RTis

RTs：待測化合物之滯留時間。

RTis：對應內標準品之滯留時間。

(3)各特性離子的相對強度，必須與參考質譜的相對強度差異在 ± 30﹪以內。參考質譜可取自此氣相層析質譜所分析之標準品或參考資料庫。

2. 當同分異構物具相當類似的質譜時，則應視兩者在標準品分析圖譜的解析度是否可以接受，作為確認的依據；如果基線到峰谷間的高度小於兩波峰高度總和的 25﹪，則認為此兩異構物解析度，可接受且可分別定量；否則應判定其為所有異構物之總量。

（二）定量分析

當確認一化合物後，可用表八中所列化合物之主要特性離子積分定量，如果主要特性離子在樣品中遭受干擾，可採用次要特性離子來定量。待測物濃度計算方式如下：

1. RSD﹪小於25﹪時，使用內標準法定量：

濃度μgL=AsCis(Vex)AisRFVo

其中：

As  ＝ 待測化合物特性離子之感應訊號

Ais ＝ 內標準品特性離子之感應訊號

Cis ＝ 內標準品之濃度（mg/L）

Vo ＝ 萃取水樣之體積（L）

VeX ＝ 定容體積（mL）

RF＝ 平均感應因子

- RSD﹪大於25﹪時，使用一次或高次迴歸之曲線定量（其相關係數需大於或等於0.99）:

濃度μgL=Cex(Vex)Vo

其中：

CeX ＝ 一次或高次迴歸曲線計算出之萃取液濃度（mg/L）

Vo ＝ 萃取水樣之體積（L）

VeX ＝ 定容體積（mL）

- 品質管制

（一）品管計畫：任何使用本方法之檢驗室，均應有一正式的品質管制計畫，此計畫的最低要求為檢驗室，應證實其具有能力以此方法分析樣品。實驗室可以在試劑水中添加適當濃度之待測物，建立其準確度及精密度的要求，並在後續分析中證實其一貫能力，這些記錄都應予以保存。

（二）儀器調整及校正：層析質譜儀必須能達到第七（三）節所述之品管要求。

（三）品管樣品分析：

- 空白樣品分析：每批次樣品（當該批樣品少於 10 個時）或每 10 個樣品至少執行一個空白分析，空白樣品分析值應小於 2 倍方法偵測極限。

- 查核樣品分析：分析以空白樣品為基質，且加入適量的標準溶液及擬似標準溶液，計算其回收率；其頻率為每一批次或每 10 個樣品執行一個查核樣品分析。

- 重複樣品分析：每一批次或每 10 個樣品執行一個重複樣品分析。

- 添加樣品分析：添加適量標準溶液或擬似標準溶液到真實樣品中，其頻率為每一批次或每 10 個樣品中應做一個樣品添加，並計算其回收率。

- 擬似標準品的回收率：必要時實驗室應評估樣品中擬似標準品的回收率，並與本身所建立的品管要求比較，觀察有無異常情況出現。表九為單一實驗室驗證所得擬似標準品回收率與美國環保署CLP管制範圍的比較表。

- 內標準品監測：在同一 12 小時批次內，樣品中每一個內標準品的滯留時間與檢量線標準溶液中間濃度之內標準品滯留時間比較，差異應在 ± 0.4﹪以內，而其離子尖峰面積變異，則應在 -50﹪～ +100﹪之間。當發現超出標準時，須立即尋找原因並加以修正。

十、準確度及精密度

        - 表十為單一實驗室半揮發性有機化合物之方法偵測極限及特性離子。

        - 表十一為單一實驗室檢測之精密度及準確度。半揮發性有機化合物之氣相層析圖如圖七所示。

        - 表十二為單一實驗室以分液漏斗液相－液相及連續式液相－液相萃取檢測水中總毒性有機物（TTO）之精密度及準確度。

        - 表十三為單一實驗室以自動固相萃取膜（Disk）檢測水中半揮發性有機化合物之精密度及準確度。

十一、參考資料

- 行政院環境保護署，層析檢測方法總則，NIEA M150.00C。中華民國 91 年 3月 5 日。

- 行政院環境保護署，分液漏斗液相-液相萃取法，NIEA R161.01C。中華民國 91 年 3月 5 日。

- 行政院環境保護署，連續式液相-液相萃取法，NIEA R171.01C。中華民國 91 年 3月 5 日。

- 行政院環境保護署，固相萃取方法，NIEA M188.00C。中華民國 93 年 6 月 21 日。

- USEPA, Method 625, Method for Organic Chemical Analysis of Municipal and Industrial Wastewater, 2002.

- 翁英明等， 1994 ，廢污水中半揮發性有機污染物先期調查，環保署環境檢驗所調查研究年報第二號。

- 翁英明等， 1995 ，廢污水中半揮發性有機污染物調查研究（二），環保署環境檢驗所調查研究年報第三號。

- USEPA, SW-846, Method 8270D, Semivolatile Organic Compounds by Gas Chromatography/Mass Spectrometry（GC/MS）, 2008.

- USEPA, SW-846, Method 3535A, Solid-Phase EXtraction (SPE), 2007.

- USEPA Contract Laboratory Program Statement of Work for Organic Analysis, Mult-Media, Multi-Concentration. Document OLM01.0-OLM01.8, August 1991.

- Horizon Technology, Inc., Determination of Semi-Volatile Organic Compounds in Water Using the Atlantic™ HLB SPE Disk and Carbon Cartridge for EPA Method 8270D, Applications Notebook:AN035-091221,October 2010.

註1：本檢驗相關樣品廢液，依含鹵素有機溶劑廢液處理。

註2：當有特定檢測需求時得選擇適當方式計算樣品濃度，一些化合物具多個結構異構物，如壬基酚（NP）、鄰苯二甲酸二異壬酯（DINP）及鄰苯二甲酸二異癸酯（DIDP）等化合物，須以特定離子定性定量。

表 一  參考美國環保署方法8270D列舉適用之化合物

|  |  | 合宜前處理技術 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 化合物 |  |  | CAS No |  |  | 3510 |  |  | 3520 |  |  | 3535A |  |  |
|  |  | Acenaphthene |  |  | 83-32-9 |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  |  |
|  |  | Acenaphthene-d10(I.S.) |  |  |  |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  |  |
|  |  | Acenaphthylene |  |  | 208-96-8 |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  |  |
|  |  | Acenaphenone |  |  | 98-86-2 |  |  | ˇ |  |  | N |  |  | ˇ |  |  |
|  |  | 2-Acetylaminofluorene |  |  | 53-96-3 |  |  | ˇ |  |  | N |  |  | N |  |  |
|  |  | 1-Acetyl-2-thiourea |  |  | 591-08-2 |  |  | LR |  |  | N |  |  | N |  |  |
|  |  | Aldrin |  |  | 309-00-2 |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  |  | N |  |  |
|  |  | 2-Aminoanthraquinone |  |  | 117-79-3 |  |  | ˇ |  |  | N |  |  | N |  |  |
|  |  | Aminoazobenzene |  |  | 60-09-3 |  |  | ˇ |  |  | N |  |  | N |  |  |
|  |  | 4-Aminobiphenyl |  |  | 92-67-1 |  |  | ˇ |  |  | N |  |  | LR |  |  |
|  |  | 3-Amino-9-ethylcarbazole |  |  | 132-32-1 |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  |  | N |  |  |
|  |  | Anilazine |  |  | 101-05-3 |  |  | ˇ |  |  | N |  |  | N |  |  |
|  |  | Aniline |  |  | 62-53-3 |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  |  | LR |  |  |
|  |  | o-Anisidine |  |  | 90-04-0 |  |  | ˇ |  |  | N |  |  | N |  |  |
|  |  | Anthracene |  |  | 120-12-7 |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  |  |
|  |  | Aramite |  |  | 140-57-8 |  |  | HS |  |  | N |  |  | N |  |  |
|  |  | Aroclor-1016 |  |  | 12674-11-2 |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  |  | N |  |  |
|  |  | Aroclor-1221 |  |  | 11104-28-2 |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  |  | N |  |  |
|  |  | Aroclor-1232 |  |  | 11141-16-5 |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  |  | N |  |  |
|  |  | Aroclor-1242 |  |  | 53469-21-9 |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  |  | N |  |  |
|  |  | Aroclor-1248 |  |  | 12672-29-6 |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  |  | N |  |  |
|  |  | Aroclor-1254 |  |  | 11097-69-1 |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  |  | N |  |  |
|  |  | Aroclor-1260 |  |  | 11096-82-5 |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  |  | N |  |  |
|  |  | Azinphos-methyl |  |  | 86-50-0 |  |  | HS |  |  | N |  |  | N |  |  |
|  |  | Barban |  |  | 101-27-9 |  |  | LR |  |  | N |  |  | N |  |  |
|  |  | Benzidine |  |  | 92-87-5 |  |  | CP |  |  | CP |  |  | ˇ |  |  |
|  |  | Benzoicacid |  |  | 65-85-0 |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  |  |
|  |  | Benz(a)anthracene |  |  | 56-55-3 |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  |  |
|  |  | Benzo(b)fluoranthene |  |  | 205-99-2 |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  |  |
|  |  | Benzo(k)fluoranthene |  |  | 207-08-9 |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  |  |
|  |  | Benzo(g,h,i)perylene |  |  | 191-24-2 |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  |  |
|  |  | Benzo(a)pyrene |  |  | 50-32-8 |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  |  |
|  |  | p-Benzoquinone |  |  | 106-51-4 |  |  | OE |  |  | N |  |  | N |  |  |
|  |  | Benzylalcohol |  |  | 100-51-6 |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  |  |
|  |  | 表 一 參考美國環保署方法8270D列舉適用之化合物(續) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 合宜前處理技術 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 化合物 |  |  | CAS No |  |  | 3510 |  |  | 3520 |  |  | 3535A |  |  |
|  |  | α-BHC |  |  | 319-84-6 |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  |  | N |  |  |
|  |  | β-BHC |  |  | 319-85-7 |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  |  | N |  |  |
|  |  | δ-BHC |  |  | 319-86-8 |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  |  | N |  |  |
|  |  | γ-BHC(Lindane) |  |  | 58-89-9 |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  |  | N |  |  |
|  |  | Bis(2-chloroethoxy)methane |  |  | 111-91-1 |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  |  |
|  |  | Bis(2-chloroethyl)ether |  |  | 111-44-4 |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  |  |
|  |  | Bis(2-chloroisopropyl)ether |  |  | 108-60-1 |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  |  |
|  |  | Bis(2-ethylhexyl)phthalate |  |  | 117-81-7 |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  |  |
|  |  | 4-Bromophenylphenylether |  |  | 101-55-3 |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  |  |
|  |  | Bromoxynil |  |  | 1689-84-5 |  |  | ˇ |  |  | N |  |  | N |  |  |
|  |  | Butylbenzylphthlate |  |  | 85-68-7 |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  |  |
|  |  | Captafol |  |  | 2425-06-1 |  |  | HS |  |  | N |  |  | N |  |  |
|  |  | Captan |  |  | 133-06-2 |  |  | HS |  |  | N |  |  | N |  |  |
|  |  | Carbaryl |  |  | 63-25-2 |  |  | ˇ |  |  | N |  |  | N |  |  |
|  |  | Carbofuran |  |  | 1563-66-2 |  |  | ˇ |  |  | N |  |  | N |  |  |
|  |  | Carbophenothion |  |  | 786-19-6 |  |  | ˇ |  |  | N |  |  | N |  |  |
|  |  | Chlordane |  |  | 57-74-9 |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  |  | N |  |  |
|  |  | Chlorfenvinphos |  |  | 470-90-6 |  |  | ˇ |  |  | N |  |  | N |  |  |
|  |  | 4-Chloroaniline |  |  | 106-47-8 |  |  | ˇ |  |  | N |  |  | ˇ |  |  |
|  |  | Chlorobenzilate |  |  | 510-15-6 |  |  | ˇ |  |  | N |  |  | N |  |  |
|  |  | 5-Chloro-2-methylaniline |  |  | 95-79-4 |  |  | ˇ |  |  | N |  |  | N |  |  |
|  |  | 4-Chloro-3-methylphenol |  |  | 59-50-7 |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  |  |
|  |  | 3-(Chloromethyl)pyridine hydrochloride |  |  | 6959-48-4 |  |  | ˇ |  |  | N |  |  | N |  |  |
|  |  | 1-Chloronaphthalene |  |  | 90-13-1 |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  |  | N |  |  |
|  |  | 2-Chloronaphthalene |  |  | 91-58-7 |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  |  |
|  |  | 2-Chloronaphenol |  |  | 95-57-8 |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  |  |
|  |  | 4-Chloro-1,2-phenylenediamine |  |  | 95-83-0 |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  |  | N |  |  |
|  |  | 4-Chloro-1,3-phenylenediamine |  |  | 5131-60-2 |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  |  | N |  |  |
|  |  | 4-Chlorophenyl phenyl ether |  |  | 7005-72-3 |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  |  | N |  |  |
|  |  | Chrysene |  |  | 218-01-9 |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  |  |
|  |  | Chrysene-d12(I.S.) |  |  |  |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  |  |
|  |  | Coumaphos |  |  | 56-72-4 |  |  | ˇ |  |  | N |  |  | N |  |  |
|  |  | p-Cresidine |  |  | 120-71-8 |  |  | ˇ |  |  | N |  |  | N |  |  |
|  |  | 表 一 參考美國環保署方法8270D列舉適用之化合物(續) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 合宜前處理技術 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 化合物 |  |  | CAS No |  |  | 3510 |  |  | 3520 |  |  | 3535A |  |  |
|  |  | Crotoxyphos |  |  | 7700-17-6 |  |  | ˇ |  |  | N |  |  | N |  |  |
|  |  | 2-Cyclohexyl-4,6-dinitro-phenol |  |  | 131-89-5 |  |  | ˇ |  |  | N |  |  | N |  |  |
|  |  | 4,4'-DDD |  |  | 72-54-8 |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  |  | N |  |  |
|  |  | 4,4'-DDE |  |  | 72-55-9 |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  |  | N |  |  |
|  |  | 4,4'-DDT |  |  | 50-29-3 |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  |  | N |  |  |
|  |  | Demeton-O |  |  | 298-03-3 |  |  | HS |  |  | N |  |  | N |  |  |
|  |  | Demeton-S |  |  | 126-75-0 |  |  | ˇ |  |  | N |  |  | N |  |  |
|  |  | Diallate (cis or trans) |  |  | 2303-16-4 |  |  | ˇ |  |  | N |  |  | N |  |  |
|  |  | 2,4-Diaminotoluene |  |  | 95-80-7 |  |  | DX,OE |  |  | N |  |  | N |  |  |
|  |  | Dibenz(a,j)acridine |  |  | 224-42-0 |  |  | ˇ |  |  | N |  |  | N |  |  |
|  |  | Dibenz(a,h)anthracene |  |  | 53-70-3 |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  |  |
|  |  | Dibenzofuran |  |  | 132-64-9 |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  |  |
|  |  | Dibenzo(a,e)pyrene |  |  | 192-65-4 |  |  | N |  |  | N |  |  | N |  |  |
|  |  | 1,2-Dibromo-3-chloropropane |  |  | 96-12-8 |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  |  | N |  |  |
|  |  | Di-n-butyl phthalate |  |  | 84-74-2 |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  |  |
|  |  | Dichlone |  |  | 117-80-6 |  |  | OE |  |  | N |  |  | N |  |  |
|  |  | 1,2-Dichlorobenzene |  |  | 95-50-1 |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  |  |
|  |  | 1,3-Dichlorobenzene |  |  | 541-73-1 |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  |  |
|  |  | 1,4-Dichlorobenzene |  |  | 106-46-7 |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  |  |
|  |  | 1,4-Dichlorobenzene-d4(I.S) |  |  |  |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  |  |
|  |  | 3,3'-Dichlorobenzidine |  |  | 91-94-1 |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  |  | LR |  |  |
|  |  | 2,4-Dichlorophenol |  |  | 120-83-2 |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  |  |
|  |  | 2,6-Dichlorophenol |  |  | 87-65-0 |  |  | ˇ |  |  | N |  |  | ˇ |  |  |
|  |  | Dichlorovos |  |  | 62-73-7 |  |  | ˇ |  |  | N |  |  | N |  |  |
|  |  | Dicrotophos |  |  | 141-66-2 |  |  | ˇ |  |  | N |  |  | N |  |  |
|  |  | Dieldrin |  |  | 60-57-1 |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  |  | N |  |  |
|  |  | Diethylphtharate |  |  | 84-66-2 |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  |  |
|  |  | Diethylstilbestrol |  |  | 56-53-1 |  |  | AW,OS |  |  | N |  |  | N |  |  |
|  |  | Diethylsulfate |  |  | 64-67-5 |  |  | LR |  |  | N |  |  | N |  |  |
|  |  | Dihydrosaffrole |  |  | 56312-13-1 |  |  | N |  |  | N |  |  | N |  |  |
|  |  | Dimethoate |  |  | 60-51-5 |  |  | HE,HS |  |  | N |  |  | N |  |  |
| 3,3'-Dimethoxybenzidine |  |  | 119-90-4 |  |  | ˇ |  |  | N |  |  | N |  |  |  |  |
| Dimethylaminoazobenzene |  |  | 60-11-7 |  |  | ˇ |  |  | N |  |  | ˇ |  |  |  |  |
| 7-12-Dimethylbenz(a)anthracene |  |  | 57-97-6 |  |  | CP |  |  | N |  |  | N |  |  |  |  |
|  |  | 表 一 參考美國環保署方法8270D列舉適用之化合物(續) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 合宜前處理技術 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 化合物 |  |  | CAS No |  |  | 3510 |  |  | 3520 |  |  | 3535A |  |  |
| 3,3'-Dimethylbenzidine |  |  | 119-93-7 |  |  | ˇ |  |  | N |  |  | LR |  |  |  |  |
| Dimethylaminoazobenzene |  |  | 60-11-7 |  |  | ˇ |  |  | N |  |  | N |  |  |  |  |
| α,α-Dimethylphenethylamine |  |  | 122-09-8 |  |  | N |  |  | N |  |  | N |  |  |  |  |
| 2,4-Dimethylophenol |  |  | 105-67-9 |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  |  |  |  |
| Dimethyl phthalate |  |  | 131-11-3 |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  |  |  |  |
| 1,2-Dinitrobenzene |  |  | 528-29-0 |  |  | ˇ |  |  | N |  |  | ˇ |  |  |  |  |
| 1,3-Dinitrobenzene |  |  | 99-65-0 |  |  | ˇ |  |  | N |  |  | ˇ |  |  |  |  |
| 1,4-Dinitrobenzene |  |  | 100-25-4 |  |  | HE |  |  | N |  |  | ˇ |  |  |  |  |
| 4,6-Dinitro-2-methylphenol |  |  | 534-52-1 |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  |  |  |  |
| 2,4-Dinitrophenol |  |  | 51-28-5 |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  |  |  |  |
| 2,4-Dinitrotoluene |  |  | 121-14-2 |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  |  |  |  |
| 2-6-Dinitrotoluene |  |  | 606-20-2 |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  |  |  |  |
| Dinocap |  |  | 39300-45-3 |  |  | CP,HS |  |  | N |  |  | N |  |  |  |  |
| Dinoseb |  |  | 88-85-7 |  |  | ˇ |  |  | N |  |  | ˇ |  |  |  |  |
| Dioxathion |  |  | 78-34-2 |  |  | N |  |  | N |  |  | N |  |  |  |  |
| Diphenylamine |  |  | 122-39-4 |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  |  |  |  |
| 5,5-Diphenylhydantoin |  |  | 57-41-0 |  |  | ˇ |  |  | N |  |  | N |  |  |  |  |
| 1,2-Diphenylhydrazine |  |  | 122-66-7 |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  |  | N |  |  |  |  |
| Di-n-octyl phthalate |  |  | 117-84-0 |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  |  |  |  |
| Disulfoton |  |  | 298-04-4 |  |  | ˇ |  |  | N |  |  | N |  |  |  |  |
| Endosulfan I |  |  | 959-98-8 |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  |  | N |  |  |  |  |
| Endosulfan II |  |  | 33213-65-9 |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  |  | N |  |  |  |  |
| Endosulfan sulfate |  |  | 1031-07-8 |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  |  | N |  |  |  |  |
| Endrin |  |  | 72-20-8 |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  |  | N |  |  |  |  |
| Endrin aldehyde |  |  | 7421-93-4 |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  |  | N |  |  |  |  |
| Endrin ketone |  |  | 53494-70-5 |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  |  | N |  |  |  |  |
| EPN |  |  | 2104-64-5 |  |  | ˇ |  |  | N |  |  | N |  |  |  |  |
| Ethion |  |  | 563-12-2 |  |  | ˇ |  |  | N |  |  | N |  |  |  |  |
| Ethyl carbamate |  |  | 51-79-6 |  |  | DC |  |  | N |  |  | N |  |  |  |  |
| Ethylmethane sulfonate |  |  | 62-50-0 |  |  | ˇ |  |  | N |  |  | ˇC |  |  |  |  |
| Ethyl parathion |  |  | 56-38-2 |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  |  | N |  |  |  |  |
| Famphur |  |  | 52-85-7 |  |  | ˇ |  |  | N |  |  | N |  |  |  |  |
| Fensulfothion |  |  | 115-90-2 |  |  | ˇ |  |  | N |  |  | N |  |  |  |  |
| Fenthion |  |  | 55-38-9 |  |  | ˇ |  |  | N |  |  | N |  |  |  |  |
|  |  | 表 一 參考美國環保署方法8270D列舉適用之化合物(續) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 合宜前處理技術 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 化合物 |  |  | CAS No |  |  | 3510 |  |  | 3520 |  |  | 3535A |  |  |
| Fluchloralin |  |  | 33245-39-5 |  |  | ˇ |  |  | N |  |  | N |  |  |  |  |
| Fluoranthene |  |  | 206-44-0 |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  |  |  |  |
| Fluorene |  |  | 86-73-7 |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  |  |  |  |
| 2-Fluorobiphenyl(surr.) |  |  | 321-60-8 |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  |  |  |  |
| 2-Fluorophenol(surr.) |  |  | 367-12-4 |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  |  |  |  |
| Heptachlor |  |  | 76-44-8 |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  |  | N |  |  |  |  |
| Heptachlor epoxide |  |  | 1024-57-3 |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  |  | N |  |  |  |  |
| Hexachlorobenzene |  |  | 118-74-1 |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  |  |  |  |
| Hexachlorobutadiene |  |  | 87-68-3 |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  |  |  |  |
|  | Hexachlorocyclopentadiene |  |  | 77-47-4 |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  |  |  |
|  | Hexachloroethane |  |  | 67-72-1 |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  |  |  |
|  | Hexachlorophene |  |  | 70-30-4 |  |  | AW,CP |  |  | N |  |  | ˇ |  |  |  |
|  | Hexachloroprpoene |  |  | 1888-71-7 |  |  | ˇ |  |  | N |  |  | N |  |  |  |
|  | Hexamethylphosphoramide |  |  | 680-31-9 |  |  | ˇ |  |  | N |  |  | N |  |  |  |
|  | Hydroquinone |  |  | 123-31-9 |  |  | N |  |  | N |  |  | N |  |  |  |
|  | Indeno(1,2,3-cd)pyrene |  |  | 193-39-5 |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  |  |  |
|  | Isodrin |  |  | 465-73-6 |  |  | ˇ |  |  | N |  |  | N |  |  |  |
|  | Isophorone |  |  | 78-59-1 |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  |  |  |
|  | Isosafrole |  |  | 120-58-1 |  |  | DC |  |  | N |  |  | N |  |  |  |
|  | Kepone |  |  | 143-50-0 |  |  | ˇ |  |  | N |  |  | N |  |  |  |
|  | Leptophos |  |  | 21609-90-5 |  |  | ˇ |  |  | N |  |  | N |  |  |  |
|  | Malathion |  |  | 121-75-5 |  |  | HS |  |  | N |  |  | N |  |  |  |
|  | Maleic anhydride |  |  | 108-31-6 |  |  | HE |  |  | N |  |  | N |  |  |  |
|  | Mestranol |  |  | 72-33-3 |  |  | ˇ |  |  | N |  |  | N |  |  |  |
|  | Methapyrilene |  |  | 91-80-5 |  |  | ˇ |  |  | N |  |  | LR |  |  |  |
|  | Methoxychlor |  |  | 72-43-5 |  |  | ˇ |  |  | N |  |  | N |  |  |  |
|  | 3-Methylcholanthrene |  |  | 56-49-5 |  |  | ˇ |  |  | N |  |  | N |  |  |  |
|  | 4,4'-Methylenebis (2-chloroaniline) |  |  | 101-14-4 |  |  | OE,OS |  |  | N |  |  | N |  |  |  |
|  | 4,4'-Methylenebis (N,N-dimethylaniline) |  |  | 101-61-1 |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  |  | N |  |  |  |
|  | Methylmethane sulfonate |  |  | 62-27-3 |  |  | ˇ |  |  | N |  |  | LR |  |  |  |
|  | 2-Methyl naphthalene |  |  | 91-57-6 |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  |  |  |
|  | 2-Methyl-5-nitroaniline |  |  | 99-55-8 |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  |  | N |  |  |  |
|  |  | 表 一 參考美國環保署方法8270D列舉適用之化合物(續) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 合宜前處理技術 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 化合物 |  |  | CAS No |  |  | 3510 |  |  | 3520 |  |  | 3535A |  |  |
|  | Methylparathion |  |  | 298-00-0 |  |  | ˇ |  |  | N |  |  | N |  |  |  |
|  | 2-Methyl phenol |  |  | 95-48-7 |  |  | ˇ |  |  | N |  |  | ˇ |  |  |  |
|  | 3-Methyl phenol |  |  | 108-39-4 |  |  | ˇ |  |  | N |  |  | ˇ |  |  |  |
|  | 4-Methyl phenol |  |  | 106-44-5 |  |  | ˇ |  |  | N |  |  | ˇ |  |  |  |
|  | 2-Methyl pyridine |  |  | 109-06-8 |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  |  | N |  |  |  |
|  | Mevinphos |  |  | 7786-34-7 |  |  | ˇ |  |  | N |  |  | N |  |  |  |
|  | Mexacarbate |  |  | 315-18-4 |  |  | HE,HS |  |  | N |  |  | N |  |  |  |
|  | Mirex |  |  | 2385-85-5 |  |  | ˇ |  |  | N |  |  | N |  |  |  |
|  | Monocrotophos |  |  | 6923-22-4 |  |  | HE |  |  | N |  |  | N |  |  |  |
|  | Naled |  |  | 300-76-5 |  |  | ˇ |  |  | N |  |  | N |  |  |  |
|  | Naphthalene |  |  | 91-20-3 |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  |  |  |
|  | Naphthalene-d8(I.S.) |  |  |  |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  |  |  |
|  | 1,4-Naphthoquinone |  |  | 130-15-4 |  |  | ˇ |  |  | N |  |  | N |  |  |  |
|  | 1-Naphthylamine |  |  | 134-32-7 |  |  | OS |  |  | N |  |  | LR |  |  |  |
|  | 2-Naphthylamine |  |  | 91-59-8 |  |  | ˇ |  |  | N |  |  | ˇ |  |  |  |
|  | Nicotine |  |  | 54-11-5 |  |  | DE |  |  | N |  |  | N |  |  |  |
|  | 5-Nitroacenaphthene |  |  | 602-87-9 |  |  | ˇ |  |  | N |  |  | N |  |  |  |
|  | 2-Nitroaniline |  |  | 88-74-4 |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  |  |  |
|  | 3-Nitroaniline |  |  | 99-09-2 |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  |  |  |
|  | 4-Nitroaniline |  |  | 100-01-6 |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  |  |  |
|  | 5-Nitro-o-anisidine |  |  | 99-59-2 |  |  | ˇ |  |  | N |  |  | N |  |  |  |
|  | Nitrobenzene |  |  | 98-95-3 |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  |  |  |
|  | Nitrobenzene-d5(surr.) |  |  |  |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  |  |  |
|  | 4-Nitrobiphenyl |  |  | 92-93-7 |  |  | ˇ |  |  | N |  |  | N |  |  |  |
|  | Nitrofen |  |  | 1836-75-5 |  |  | ˇ |  |  | N |  |  | N |  |  |  |
|  |  | 2-Nitrophenol |  |  | 88-75-5 |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  |  |
|  |  | 4-Nitrophenol |  |  | 100-02-7 |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  |  |
|  |  | 5-Nitro-o-toluidine |  |  | 99-55-8 |  |  | ˇ |  |  | N |  |  | ˇ |  |  |
|  |  | Nitroquinoline-l-oxide |  |  | 56-57-5 |  |  | ˇ |  |  | N |  |  | N |  |  |
|  |  | N-Nitrosodi-n-butylamine |  |  | 924-16-3 |  |  | ˇ |  |  | N |  |  | ˇ |  |  |
|  |  | N-Nitrosodiethylamine |  |  | 55-18-5 |  |  | ˇ |  |  | N |  |  | ˇC |  |  |
|  |  | N-Nitrosodimethylamine |  |  | 62-75-9 |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  |  |
|  |  | N-Nitrosomethylethylamine |  |  | 10595-95-6 |  |  | ˇ |  |  | N |  |  | ˇC |  |  |
|  |  | N-Nitrosodiphenylamine |  |  | 86-30-6 |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  |  | N |  |  |
|  |  | 表 一 參考美國環保署方法8270D列舉適用之化合物(續) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 合宜前處理技術 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 化合物 |  |  | CAS No |  |  | 3510 |  |  | 3520 |  |  | 3535A |  |  |
|  |  | N-Nitrosodi-n-propylamine |  |  | 621-64-7 |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  |  |
|  |  | N-Nitrosomorpholine |  |  | 59-89-2 |  |  | N |  |  | N |  |  | N |  |  |
|  |  | N-Nitrosopiperidine |  |  | 100-75-4 |  |  | ˇ |  |  | N |  |  | ˇ |  |  |
|  |  | N-Nitrosopyrrolidine |  |  | 930-55-2 |  |  | ˇ |  |  | N |  |  | N |  |  |
|  |  | Octamethyl pyrophosphoramide |  |  | 152-16-9 |  |  | LR |  |  | N |  |  | N |  |  |
|  |  | 4,4'-Oxydianiline |  |  | 101-80-4 |  |  | ˇ |  |  | N |  |  | N |  |  |
|  |  | Parathion |  |  | 56-38-2 |  |  | ˇ |  |  | N |  |  | N |  |  |
|  |  | Pentachlorobenzene |  |  | 608-93-5 |  |  | ˇ |  |  | N |  |  | ˇ |  |  |
|  |  | Pentachloronitrobenzene |  |  | 82-68-8 |  |  | ˇ |  |  | N |  |  | ˇ |  |  |
|  |  | Pentachlorophenol |  |  | 87-86-5 |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  |  |
|  |  | Perylene-d12(I.S.) |  |  |  |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  |  |
|  |  | Phenactin |  |  | 62-44-2 |  |  | ˇ |  |  | N |  |  | N |  |  |
|  |  | Phenanthrene |  |  | 85-01-8 |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  |  |
|  |  | Phenanthrene-d10(I.S.) |  |  |  |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  |  |
|  |  | Phenobarbital |  |  | 50-06-6 |  |  | ˇ |  |  | N |  |  | N |  |  |
|  |  | Phenol |  |  | 108-95-2 |  |  | DC |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  |  |
|  |  | Phenol-d6(surr.) |  |  |  |  |  | DC |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  |  |
|  |  | 1,4-Phenylenediamine |  |  | 106-50-3 |  |  | ˇ |  |  | N |  |  | N |  |  |
|  |  | Phorate |  |  | 298-02-2 |  |  | ˇ |  |  | N |  |  | N |  |  |
|  |  | Phosalone |  |  | 2310-17-0 |  |  | HS |  |  | N |  |  | N |  |  |
|  |  | Phosmet |  |  | 732-11-6 |  |  | HS |  |  | N |  |  | N |  |  |
|  |  | Phosphamidon |  |  | 13171-21-6 |  |  | HE |  |  | N |  |  | N |  |  |
|  |  | Phthalic anhydride |  |  | 85-44-9 |  |  | CP,HE |  |  | N |  |  | N |  |  |
|  |  | 2-Picoline |  |  | 109-06-8 |  |  | N |  |  | N |  |  | LR |  |  |
|  |  | Piperonyl sulfoxide |  |  | 120-62-7 |  |  | ˇ |  |  | N |  |  | N |  |  |
|  |  | Pronamide |  |  | 23950-58-5 |  |  | ˇ |  |  | N |  |  | N |  |  |
|  |  | Propylthiouracil |  |  | 51-52-5 |  |  | LR |  |  | N |  |  | N |  |  |
|  |  | Pyrene |  |  | 129-00-0 |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  |  | N |  |  |
|  |  | Pyridine |  |  | 110-86-1 |  |  | N |  |  | N |  |  | LR |  |  |
|  |  | Resorcinol |  |  | 108-46-3 |  |  | DC,OE |  |  | N |  |  | N |  |  |
|  |  | Safrole |  |  | 94-59-7 |  |  | ˇ |  |  | N |  |  | N |  |  |
|  |  | Strychnine |  |  | 60-41-3 |  |  | AW,OS |  |  | N |  |  | N |  |  |
|  |  | Sulfallate |  |  | 95-06-7 |  |  | ˇ |  |  | N |  |  | N |  |  |
|  |  | Terbufos |  |  | 13071-79-9 |  |  | ˇ |  |  | N |  |  | N |  |  |
|  |  | 表 一 參考美國環保署方法8270D列舉適用之化合物(續) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 合宜前處理技術 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 化合物 |  |  | CAS No |  |  | 3510 |  |  | 3520 |  |  | 3535A |  |  |
|  |  | Terphenyl-d14(surr.) |  |  | 1718-51-0 |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  |  | N |  |  |
|  |  | 1,2,4,5-Tetrachlorobenzene |  |  | 95-94-3 |  |  | ˇ |  |  | N |  |  | ˇ |  |  |
|  |  | 2,3,4,6-Tetrachlorophenol |  |  | 58-90-2 |  |  | ˇ |  |  | N |  |  | ˇ |  |  |
|  |  | Tetrachlorvinphos |  |  | 961-11-5 |  |  | ˇ |  |  | N |  |  | N |  |  |
|  |  | Tetraethyldithiopyrophosphate |  |  | 3689-24-5 |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  |  | N |  |  |
|  |  | Tetraethylpyrophosphate |  |  | 107-49-3 |  |  | ˇ |  |  | N |  |  | N |  |  |
|  |  | Thionazine |  |  | 297-97-2 |  |  | ˇ |  |  | N |  |  | N |  |  |
|  |  | Thiophenol(Benzenethiol) |  |  | 108-98-5 |  |  | ˇ |  |  | N |  |  | N |  |  |
|  |  | Toluenediisocyanate |  |  | 584-84-9 |  |  | HE |  |  | N |  |  | N |  |  |
|  |  | o-Toluidine |  |  | 95-53-4 |  |  | ˇ |  |  | N |  |  | N |  |  |
|  |  | Toxaphene |  |  | 8001-35-2 |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  |  | N |  |  |
|  |  | 2,4,6-Tribromophenol(surr.) |  |  |  |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  |  | N |  |  |
|  |  | 1,2,4-Trichlorobenzene |  |  | 120-82-1 |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  |  | N |  |  |
|  |  | 2,4,5-Trichlorophenol |  |  | 95-95-4 |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  |  | N |  |  |
|  |  | 2,4,6-Trichlorophenol |  |  | 88-06-2 |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  |  | N |  |  |
|  |  | Trifluralin |  |  | 1582-09-8 |  |  | ˇ |  |  | N |  |  | N |  |  |
|  |  | 2,4,5-Trimethylaniline |  |  | 137-17-7 |  |  | ˇ |  |  | N |  |  | N |  |  |
|  |  | Trimethylphosphate |  |  | 512-56-1 |  |  | HE |  |  | N |  |  | N |  |  |
|  |  | 1,3,5-Trinitrobenzene |  |  | 99-35-4 |  |  | ˇ |  |  | N |  |  | N |  |  |
|  |  | Tris(2,3-dibromopropyl) phosphate |  |  | 126-72-7 |  |  | ˇ |  |  | N |  |  | N |  |  |
|  |  | Tri-p-tolyl phosphate |  |  | 78-32-0 |  |  | ˇ |  |  | N |  |  | N |  |  |
|  |  | O,O,O-Triethyl phosphorothioate |  |  | 126-68-1 |  |  | ˇ |  |  | N |  |  | N |  |  |

AW：於萃取及貯存時吸附於玻璃器皿之壁上

CP：層析圖譜無再現性

DC：分配係數較差

HE：萃取時會因酸、鹼而加速水解

HS：貯存時水解

LR：低感應

N：未測定

OE：萃取時，會因鹼而加速氧化

OS：貯存時會氧化

ˇ：以此技術可得大於70％回收率，3535A方法不含活性碳管柱萃取

ˇc：以此技術可得大於70％回收率，3535A方法含活性碳管柱萃取

3510：分液漏斗液-液相萃取法（請參考環檢所公告方法編號 NIEA R106）

3520：連續式液-液相萃取法（請參考環檢所公告方法編號 NIEA R107）

3535A：固相萃取法（請參考環檢所公告方法編號 NIEA M188），見參考資料（十一）

表二 半揮發性有機物之內標準品及擬似標準品（範例）

| 內標準品 | 酸性半揮發性有機物之擬似標準品 | 鹼性/中性半揮發性有機物之擬似標準品 |
| --- | --- | --- |
| Acenaphthene-d10 Chrysene-d12 1,4-Dichlorobenzene-d4 Naphthalene-d8 Perylene-d12 Phenanthrene-d10 | 2-Fluorophenol Phenol-d6、d5 2,4,6-Tribromophenol | 2-Fluorobiphenyl Nitrobenzene-d5 Terphenyl-d14 |

表三 半揮發性有機物參考對應之內標準品（範例）

| 1,4-Dichlorobenzene-d4 | Naphthalene-d8 | Acenaphthene-d10 |
| --- | --- | --- |
| Aniline Benzyl alcohol Bis(2-chloroethyl)ether Bis(2-chloroisopropyl)ether 2-Chlorophenol 1,3-Dichlorobenzene 1,4- Dichlorobenzene 1,2- Dichlorobenzene Ethyl methanesulfonate 2-Fluorophenol (surr) Hexachloroethane Methyl methanesulfonate 2-Methylphenol 4-Methylphenol N-Nitrosodimethylamine N-Nitroso-di-n-propylamine Phenol Phenol-d6 (surr) 2-Picoline | Acetophenone Benzoic acid Bis(2-chloroethoxy)methane 4-Chloroaniline 4-Chloro-3-methylphenol 2,4-Dichlorophenol 2,6-Dichlorophenol α,α-Dimethylphenethylamine 2,4-Dimethylphenol Hexachlorobutadiene Isophorone 2-Methylnaphthalene Naphthalene Nitrobenzene Nitrobenzene-d8(surr) 2-Nitrophenol N-Nitrosodi-n-butylamine N-Nitrosopiperdine 1,2,4-Trichlorobenzene | Acenaphthene Acenaphthylene 1-Chloronaphthalene 2-Chloronaphthalene 4-Chlorophenyl phenyl ether Dibenzofuran Diethyl phthalate Dimethyl phthalate 2,4-Dinitrophenol 2,4-Dinitrotoluene 2,6-Dinitrotoluene Fluorene 2-Fluorobiphenyl (surr) Hexachlorocyclopentadiene 1-Naphthylamine 2-Naphthylamine 2-Nitroaniline 3-Nitroaniline 4-Nitroaniline 4-Nitrophenol Pentachlorobenzene 1,2,4,5-Tetrachlorobenzene 2,3,4,6-Tetrachlorophenol 2,4,6-Tribromophenol (surr) 2,4,6-Trichlorophenol 2,4,5-Trichlorophenol |

表三 半揮發性有機物參考對應之內標準品（續）（範例）

| Phenanthrene-d10 | Chrysene-d12 | Perylene-d12 |
| --- | --- | --- |
| 4-Aminobiphenyl Anthracene 4-Bromophenyl phenyl ether Di-n-butyl phthalate 4,6-Dinitro-2-methyl-phenol Diphenylamine Fluoranthene Hexachlorobenzene N-Nitrosodiphenylamine Pentachlorophenol Pentachloronitrobenzene Phenacetin Phenanthrene Pronamide Nonylphenol | Benzidine Benzo(a)anthracene Bis(2-ethylhexyl)phthalate Butyl benzyl phthalate Chrysene 3,3’-Dichlorobenzidine p-Dimethylaminoazobenzene Pyrene Terphenyl-d14(surr) 7,12-Dimethylbenz(a)anthracene Di-n-octyl phthalate 3-Methylcholanthrene Bisphenol A | Benzo(b)fluoranthene Benzo(k)fluoranthene Benzo(g,h,i)perylene Benzo(a)pyrene Dibenz(a,j)acridine Dibenz(a,h)anthracene Ideno(1,2,3-cd)pyrene Bis(2-ethylhexyl) adipate |

表四 校正查核化合物（CCC） （範例）

| 鹼性/中性半揮發性有機物之校正查核化合物 | 酸性半揮發性有機物之校正查核化合物 |
| --- | --- |
| Acenaphthene 1,4-Dichlorobenzene Hexachlorobutadiene Fluoranthene Benzo(a)pyrene | 4-Chloro-3-methylphenol 2,4-Dichlorophenol 2-Nitrophenol Phenol Pentachlorophenol 2,4,6-Trichlorophenol |

表五 鹼性/中性半揮發性有機化合物（範例）

| 鹼性/中性半揮發性有機化合物 | 鹼性/中性半揮發性有機化合物 |
| --- | --- |
| Acenaphthene Acenaphthylene Anthracene Benzo(a)anthracene Benzo(b)fluoroanthene Benzo(k)fluoroanthene Benzo(ghi)perylene Benzo(a)pyrene Benzidine Butyl benzyl phthalate Bis(2-chloroethoxy)methane Bis(2-chloroethyl)ether Bis(2-chloroisopropyl)ether Bis(2-ethylhexyl)phthalate 4-Bromophenyl phenyl ether 2-Chloronaphthalene 4-Chlorophenyl phenyl ether Carbazole Chrysene Dibenzo(a,h)anthracene Di-n-butyl phthalate 1,2-Dichlorobenzene 1,3-Dichlorobenzene 1,4-Dichlorobenzene 3,3’-Dichlorobenzidine Diethylphthalate Dimethyl phthalate 2,4-Dinitrotoluene | 2,6-Dinitrotoluene Di-n-Octylphthalate Fluoranthene Fluorene Hexachlorobenzene Hexachlorobutadiene Hexachlorocyclopentadiene Hexachloroethane Indeno(1,2,3,-cd)pyrene Isophorone Naphthalene Nitrobenzene N-Nitrosodi-n-propylamine N-Nitrosodiphenylamine N-Nitrosodimethylamine Phenanthrene Pyrene Aniline Azobenzene 1,2-Diphenylhydrazine Benzyl alcohol 4-Chloroaniline Dibenzofuran 2-Methylnaphthalene 2-Nitroaniline 3-Nitroaniline Nitroaniline 1,2,4-Trichlorobenzene |

表六 酸性半揮發性有機化合物（範例）

| 酸性半揮發性有機化合物 | 酸性半揮發性有機化合物 |
| --- | --- |
| 4-Chloro-3-methylphenol 2-Methylphenol 2-Chlorophenol 4-Methylphenol 2,4-Dichlorophenol 2,4,5-Trichlorophenol 2,4-Dimethylphenol Benzoic Acid 2,4-Dinitrophenol | 2-Methyl-4,6-dinitrophenol 4-Nitrophenol 2-Nitrophenol Pentachlorophenol Phenol 2,4,6-Trichlorophenol Nonylphenol Bisphenol A Bis(2-ethylhexyl) adipate |

表七  DFTPP 質量強度要求標準

| Mass | m/z Abundance Criteria |
| --- | --- |
| 51 68 70 127 197 198 199 275 365 441 442 443 | 30-60 percent of Mass 198 Less than 2 percent of Mass 69 Less than 2 percent of Mass 69 40-60 percent of Mass 198 Less than 1 percent of Mass 198 Base peak,100 percent relative abundance 5-9 percent of Mass 198 10-30 percent of Mass 198 Greater than 1 percent of Mass 198 Present but less than Mass 443 Greater than 40 percent of Mass 198 17-23 percent of Mass 442 |

表八　半揮發性化合物之特性離子

| 化合物 |  | 主要離子 |  | 次要離子 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-Picoline Aniline Phenol Bis (2-chloroethyl) ether 2-Chlorophenol 1,3-Dichlorobenzene 1,4-Dichlorobenzene-d4 (I.S.) 1,4-Dichlorobenzene Benzyl alcohol 1,2-Dichlorobenzene N-Nitrosomethylethylamine Bis (2-chloroisopropyl) ether Ethyl carbamate Thiophenol (Benzenethiol) Methyl methanesulfonate N-Nitrosodi-n-propylamine Hexachloroethane Maleic anhydride Nitrobenzene Isophorone N-Nitrosodiethylamine 2-Nitrophenol 2,4-Dimethylphenol p-Benzoquinone Bis (2-chloroethoxy) methane Benzoic acid 2,4-Dichlorophenol Trimethyl phosphate Ethyl methanesulfonate 1,2,4-Trichlorobenzene Naphthalene-d8 (I.S.) Naphthalene Hexachlorobutadiene Tetraethyl pyrophosphate |  | 93 93 94 93 128 146 152 146 108 146 88 45 62 110 80 70 117 54 77 82 102 139 122 108 93 122 162 110 79 180 136 128 225 99 |  | 66,92 66,65 66,66 63,95 64,130 148,111 150,115 148,111 79,77 148,111 42,88,43,56 71,121 62,44,45,74 110,66,109,84 80,79,65,95 42,101,130 201,199 54,98,53,44 123,65 95,138 102,42,57,44,56 109,65 107,121 54,108,82,80 95,123 105,77 164,98 110,79,95,109,140 79,109,97,45,65 182,145 68 129,127 223,227 99,155,127,81,109 |  |
| 表八 半揮發性化合物之特性離子（續） |  |  |  |  |  |
| 化合物 |  | 主要離子 |  | 次要離子 |  |
| 4-Chloro-3-methylphenol 2-Methylnaphthalene 2-Methylphenol Hexachloropropene Hexachlorocyclopentadiene N-Nitrosopyrrolidine Acetophenone 2,4,6-Trichlorophenol o-Toluidine 3-Methylphenol 2-Chloronaphthalene N-Nitrosopiperidine 1,4-Phenylenediamine 1-Chloronaphthalene 2-Nitroaniline 5-Chloro-2-methylaniline Dimethyl phthalate Acenaphthylene 2,6-Dinitrotoluene Phthalic anhydride o-Anisidine 3-Nitroaniline Acenaphthene-d10 (I.S.) Acenaphthene 2,4-Dinitrophenol 2,6-Dinitrophenol 4-Chloroaniline Isosafrole Dibenzofuran 2,4-Diaminotoluene 2,4-Dinitrotoluene 4-Nitrophenol 2-Naphthylamine 1,4-Naphthoquinone | 107 142 107 213 237 100 105 196 106 107 162 114 108 162 65 106 163 152 165 104 108 138 164 154 184 162 127 162 168 121 165 139 143 158 |  | 144,142 141 107,108,77,79,90 213,211,215,117,106,141 235,272 100,41,42,68,69 71,105,51,120 198,200 106,107,77,51,79 107,108,77,79,90 127,164 42,114,55,56,41 108,80,53,54,52 127,164 92,138 106,141,140,77,89 194,164 151,153 63,89 104,76,50,148 80,108,123,52 108,92 162,160 153,152 63,154 162,164,126,98,63 127,129,65,92 162,131,104,77,51 139 121,122,94,77,104 63,89 109,65 115,116 158,104,102,76,50,130 |  |  |
| 表八 半揮發性化合物之特性離子（續） |  |  |  |  |  |
| 化合物 |  | 主要離子 |  | 次要離子 |  |
| Cresidine Dichlorovos Diethyl phthalate Fluorene 2,4,5-Trimethylaniline N-Nitrosodibutylamine 4-Chlorophenyl phenyl ether Hydroquinone 4,6-Dinitro-2-methylphenol Resorcinol N-Nitrosodiphenylamine Safrole Hexamethyl phosphoramide 3-Chloromethyl pyridine hydrochloride Diphenylamine 1,2,4,5-Tetrachlorobenzene 1-Naphthylamine 1-Acetyl-2-thiourea 4-Bromophenyl phenyl ether Toluene diisocyanate 2,4,5-Trichlorophenol Hexachlorobenzene Nicotine Pentachlorophenol 5-Nitro-o-toluidine Thionazine 4-Nitroaniline Phenanthrene-d10 (I.S.) Phenanthrene Anthracene 1,4-Dinitrobenzene Mevinphos Naled 1,3-Dinitrobenzene Diallate (cis or trans) | 122 109 149 166 120 84 204 110 198 110 169 162 135 92 169 216 143 118 248 174 196 284 84 266 152 107 138 188 178 178 168 127 109 168 86 |  | 122,94,137,77,93 109,185,79,145 177,150 165,167 120,135,134,91,77 84,57,41,116,158 206,141 110,81,53,55 51,105 110,81,82,53,69 168,167 162,162,104,77,103,135 135,44,179,92,42 92,127,129,65,38 168,167 216,214,179,108,143,218 143,115,89,63 43,118,42,76 250,141 174,145,173,146,132,91 196,198,97,132,99 142,249 684,133,161,162 264,268 77,152,79,106,94 96,107,97,143,79,68 138,65,108,92,80,39 94,80 179,176 176,179 168,75,50,76,92,122 127,192,109,64,164 109,145,147,301,79,189 168,76,50,75,92,122 86,234,43,70 |  |  |
| 表八 半揮發性化合物之特性離子（續） |  |  |  |  |  |
| 化合物 |  | 主要離子 |  | 次要離子 |  |
| 1,2-Dinitrobenzene Pentachlorobenzene 5-Nitro-o-anisidine Pentachloronitrobenzene 4-Nitroquinoline-1-oxide Di-n-butyl phthalate 2,3,4,6-Tetrachlorophenol Dihydrosaffrole Demeton-O Fluoranthene 1,3,5-Trinitrobenzene Dicrotophos Benzidine Trifluralin Bromoxynil Pyrene Monocrotophos Phorate Sulfallate Demeton-S Phenacetin Dimethoate Phenobarbital Carbofuran Octamethyl pyrophosphoramide 4-Aminobiphenyl Dioxathion Terbufos α,α-Dimethylphenylamine Pronamide Aminoazobenzene Dichlone Dinoseb Disulfoton | 168 250 168 237 174 149 232 135 88 202 75 127 184 306 277 202 127 75 188 88 108 87 204 164 135 169 97 231 58 173 197 191 211 88 |  | 168,50,63,74 250,252,108,248,215,254 168,79,52,138,153,77 237,142,214,249,295,265 174,101,128,75,116 150,104 232,131,230,166,234,168 135,64,77 88,89,60,61,115,171 101,203 75,74,213,120,91,63 127,67,72,109,193,237 92,185 306,43,264,41,290 277,279,88,275,168 200,203 127,192,67,97,109 75,121,97,93,260 188,88,72,60,44 88,60,81,89,114,115 180,179,109,137,80 87,93,125,143,229 204,117,232,146,161 164,149,131,122 135,44,199,286,153,243 169,168,170,115 97,125,270,153 231,57,97,153,103 58,91,65,134,42 173,175,145,109,147 92,197,120,65,77 191,163,226,228,135,193 211,163,147,117,240 88,97,89,142,186 |  |  |
| 表八 半揮發性化合物之特性離子（續） |  |  |  |  |  |
| 化合物 |  | 主要離子 |  | 次要離子 |  |
| Mexacarbate 4,4'-Oxydianiline Butyl benzyl phthalate 4-Nitrobiphenyl Phosphamidon 2-Cyclonhexyl-4,6-Dinitrophenol Methyl parathion Carbaryl Dimethylaminoazobenzene Propylthiouracil Benz (a) anthracene Chrysene-d12 (I.S.) 3,3'-Dichlorobenzidine Chrysene Malathion Kepone Fenthion Parathion Anilazine Bis (2-ethylhexyl) phthalate 3,3'-Dimethylbenzidine Carbophenothion 5-Nitroacenaphthene Methapyrilene Isodrin Captan Chlorfenvinphos Crotoxyphos Phosmet EPN Tetrachlorvinphos Di-n-octyl phthalate 2-Aminoanthraquinone Barban | 165 200 149 199 127 231 109 144 225 170 228 240 252 228 173 272 278 109 239 149 212 157 199 97 193 79 267 127 160 157 329 149 223 222 |  | 165,150,134,164,222 200,108,171,80,65 91,206 199,152,141,169,151 127,264,72,109,138 231,185,41,193,266 109,125,263,79,93 144,115,116,201 225,120,77,105,148,42 170,142,114,83 229,226 120,236 254,126 226,229 173,125,127,93,158 272,274,237,178,143,270 278,125,109,169,153 109,97,291,139,155 239,241,143,178,89 162,279 212,106,196,180 157,97,121,342,159,199 199,152,169,141,115 97,50,191,71 193,66,195,263,265,147 79,149,77,119,117 267,269,323,325,295 127,105,193,166 160,77,93,317,76 157,169,185,141,323 109,329,331,79,333 167,43 223,167,195 222,51,87,224,257,153 |  |  |
| 表八 半揮發性化合物之特性離子（續） |  |  |  |  |  |
| 化合物 |  | 主要離子 |  | 次要離子 |  |
| Aramite Benzo (b) flouoranthene Nitrofen Benzo (k) flouoranthene Chlorobenzilate Fensulfothion Ethion Diethylstilbestrol Famphur Tri-p-tolyl phosphate Benzo (a) pyrene Perylene-d12 (I.S.) 7,12-Dimethylbenz (a) anthracene 5,5-Diphenylhydantoin Captafol Dinocap Methoxychlor 2-Acetylaminofluorene 4,4'-Methylenebis (2-chloroaniline) 3,3'-Dimethoxybenzidine 3-Methylcholanthrene Phosalone Azinphos-methyl Leptophos Mirex Tris (2,3-dibromopropyl) phosphate Dibenz (a,j) acridine Mestranol Coumaphos Indeno (1,2,3-cd) pyrene Dibenz (a,h) anthracene Benzo (g,h,i) perylene 1,2:4,5-Dibenzopyrene Strychnine Piperonyl sulfoxide | 185 252 283 252 251 293 231 268 218 368 252 264 256 180 79 69 227 181 231 244 268 182 160 171 272 201 279 277 362 276 278 276 302 334 162 |  | 185,191,319,334,197,321 253,125 283,285,202,139,253 253,125 251,139,253,111,141 293,97,308,125,292 231,97,153,125,121 268,145,107,239,121,159 218,125,93,109,217 368,367,107,165,198 253,125 260,265 256,241,239,120 180,104,252,223,209 79,77,80,107 69,41,39 227,228,152,114,274,212 181,180,223,152 231,266,268,140,195 244,201,229 268,252,253,126,134,113 182,184,367,121,379 160,132,93,104,105 171,377,375,77,155,379 272,237,274,270,239,235 137,201,119,217,219,199 279,280,277,250 277,310,174,147,242 362,226,210,364,97,109 138,227 139,279 138,277 302,151,150,300 334,335,333 162,135,105,77 |  |  |
| 表八 半揮發性化合物之特性離子（續） |  |  |  |  |  |
| 化合物 |  | 主要離子 |  | 次要離子 |  |
| Hexachlorophene Aldrin Aroclor-1016 Aroclor-1221 Aroclor-1232 Aroclor-1242 Aroclor-1248 Aroclor-1254 Aroclor-1260 α-BHC β-BHC δ-BHC γ-BHC (Lindane) 4,4'-DDD 4,4'-DDE 4,4'-DDT Dieldrin 1,2-Diphenylhydrazine Endosulfan I Endosulfan II Endosulfan sulfate Endrin Endrin aldehyde Endrin ketone 2-Fluorobiphenyl (surr.) 2-Fluorophenol (surr.) Heptachlor Heptachlor epoxide Nitrobenzene-d5 (surr.) N-Nitrosodimethylamine Phenol-d6 (surr.) Terphenyl-d14 (surr.) 2,4,6-Tribromophenol (surr.) Toxaphene | 196 66 222 190 190 222 292 292 360 183 181 183 183 235 246 235 79 77 195 337 272 263 67 317 172 112 100 353 82 42 99 244 330 159 |  | 196,198,209,211,406,408 263,220 260,292 224,260 224,260 256,292 362,326 362,326 362,394 81,109 183,109 181,109 181,109 237,165 248,176 237,165 263,279 105,182 339,341 339,341 387,422 82,81 345,250 67,319 171 64 272,274 355,351 128,54 74,44 42,71 122,212 332,141 231,233 |  |  |

I.S. 內標準品、Surr. 擬似標準品

表九 擬似標準品在試劑水中的回收率及CLP檢驗品管範圍

| 擬似標準品 | 驗證品管範圍( ﹪) | CLP品管範圍* ( ﹪) |
| --- | --- | --- |
| 2-Fluorophenol Phenol-d6 Nitrobenzene-d5 2-Fluorobiphenyl 2,4,6-Tribromophenol Terphenyl-d14 | 34～105 29～95 37～163 49～149 86～117 52～132 | 21～110 10～110 35～114 43～116 10～123 33～141 |

註:資料取自參考資料八

表十 單一實驗室添加標準品於試劑水之方法偵測極限及特性離子

| 化合物中文名稱 |  | 化合物英文名稱 | CAS No. | 滯留 時間(分) | 方法偵 測極限(μg/L) |  | 主要 離子（amu） |  | 次要 離子（amu） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) 1,4-二氯苯-d4 (IS) |  | 1)1,4-Dichlorobenzene-d4 (IS) |  | 12.52 | -- |  | 152 |  | 150,115 |  |
| 2) N-亞硝基二甲胺 |  | 2)N-Nitrosodimethylamine | 55-18-5 | 4.61 | 10.1 |  | 74 |  | 42 |  |
| 3) 2-氟酚 (surr.) |  | 3)2-Fluorophenol (surr.) | 367-12-4 | 8.57 | 8.94 |  | 112 |  | 64 |  |
| 4) 苯胺 |  | 4)Aniline | 62-53-3 | 11.61 | 14.6 |  | 93 |  | 66,65 |  |
| 5) 酚-d6 (surr.) |  | 5)Phenol-d6 (surr.) |  | 11.75 | 5.78 |  | 99 |  | 71,42 |  |
| 6) 酚 |  | 6)Phenol | 108-95-2 | 11.79 | 5.75 |  | 94 |  | 66,65 |  |
| 7) 2-氯酚 |  | 7)2-Chlorophenol | 95-57-8 | 11.94 | 12.2 |  | 128 |  | 64,130 |  |
| 8) 雙-2-氯乙醚 |  | 8)Bis(2-chloroethyl)ether | 111-44-4 | 11.92 | 13.2 |  | 93 |  | 63,95 |  |
| 9) 1,3-二氯苯 |  | 9)1,3-Dichlorobenzene | 541-73-1 | 12.37 | 13.4 |  | 146 |  | 148,111 |  |
| 10) 1,4-二氯苯 |  | 10)1,4-Dichlorobenzene | 106-46-7 | 12.57 | 12.9 |  | 146 |  | 148,111 |  |
| 11) 1,2-二氯苯 |  | 11)1,2-Dichlorobenzene | 95-50-1 | 13.21 | 12.9 |  | 146 |  | 148,111 |  |
| 12) 苯甲醇 |  | 12)Benzyl alcohol | 100-51-6 | 13.24 | 14.3 |  | 108 |  | 79,107 |  |
| 13) 2-甲基酚 |  | 13)2-Methylphenol | 95-48-7 | 13.84 | 11.4 |  | 108 |  | 107,77 |  |
| 14) 雙-2-氯異丙基醚 |  | 14)Bis(2-chloroisopropyl)ether | 108-60-1 | 13.84 | 12.8 |  | 45 |  | 77,79 |  |
| 15) 六氯乙烷 |  | 15)Hexachloroethane | 67-72-1 | 14.27 | 13.2 |  | 117 |  | 201,199 |  |
| 16) 4-甲基酚 |  | 16)4-Methylphenol | 106-44-5 | 14.39 | 9.52 |  | 108 |  | 107,77 |  |
| 17) N-亞硝基二丙基胺 |  | 17)N-Nitroso-di-n-propylamine | 621-64-7 | 14.34 | 11.8 |  | 70 |  | 130 |  |
| 18) 萘-d8 (IS) |  | 18)Naphthalene-d8 (IS) |  | 17.13 | -- |  | 136 |  | 108,68 |  |
| 19) 硝基苯-d5 (surr.) |  | 19)Nitrobenzene-d5 (surr.) |  | 14.63 | 106.9 |  | 82 |  | 54,128 |  |
| 20) 硝基苯 |  | 20)Nitrobenzene | 98-95-3 | 14.69 | 9.68 |  | 77 |  | 123,65 |  |
| 21) 異佛爾酮 |  | 21)Isophorone | 78-59-1 | 15.60 | 9.68 |  | 82 |  | 138,95 |  |
| 22) 2-硝基酚 |  | 22)2-Nitrophenol | 88-75-5 | 15.88 | 8.98 |  | 139 |  | 65,109 |  |
| 23) 2,4-二甲基酚 |  | 23)2,4-Dimethylphenol | 105-67-9 | 16.29 | 10.6 |  | 122 |  | 107 |  |
| 24) 雙-2-氯乙氧基甲烷 |  | 24)Bis(2-chloroethoxy)methane | 111-91-1 | 16.63 | 9.65 |  | 93 |  | 95,123 |  |
| 25) 苯甲酸 |  | 25)Benzoic acid | 65-85-0 | 16.84 | 5.44 |  | 105 |  | 122,77 |  |
| 26) 2,4-二氯酚 |  | 26)2,4-Dichlorophenol | 120-83-2 | 16.80 | 9.59 |  | 162 |  | 164,98 |  |
| 27) 1,2,4-三氯苯 |  | 27)1,2,4-Trichlorobenzene | 120-82-1 | 17.04 | 11.1 |  | 180 |  | 182,145 |  |
| 28) 萘 |  | 28)Naphthalene | 91-20-3 | 17.20 | 10.6 |  | 128 |  | 127,129 |  |
| 29) 4-氯苯胺 |  | 29)4-Chloroaniline | 106-47-8 | 17.67 | 10.4 |  | 127 |  | 65,129 |  |
| 30) 六氯丁二烯 |  | 30)Hexachlorobutadiene | 87-68-3 | 18.03 | 11.8 |  | 225 |  | 227,223 |  |
| 31) 4-氯-3-甲基酚 |  | 31)4-Chloro-3-methylphenol | 59-50-7 | 19.73 | 9.65 |  | 142 |  | 107,144 |  |
| 32) 2-甲基萘 |  | 32)2-Methylnaphthalene | 91-57-6 | 18.87 | 11.9 |  | 142 |  | 141,115 |  |
| 33) 苊-d10 (IS) |  | 33)Acenaphthene-d10 (IS) |  | 23.91 | -- |  | 164 |  | 160 |  |
| 表十 單一實驗室添加標準品於試劑水之方法偵測極限及特性離子（續） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 化合物中文名稱 | 化合物英文名稱 |  | CAS No. | 滯留 時間(分) |  | 方法偵 測極限(μg/L) |  | 主要 離子（amu） |  | 次要 離子（amu） |
| 34) 六氯環戊二烯 | 34)Hexachlorocyclopentadiene |  | 77-47-4 | 20.81 |  | 11.2 |  | 237 |  | 235,272 |
| 35) 2,4,6-三氯酚 | 35)2,4,6-Trichlorophenol |  | 88-06-2 | 21.18 |  | 7.20 |  | 196 |  | 198,200 |
| 36) 2,4,5-三氯酚 | 36)2,4,5-Trichlorophenol |  | 95-95-4 | 21.31 |  | 12.7 |  | 196 |  | 198,200 |
| 37) 2-氟二苯(surr.) | 37)2-Fluorobiphenyl (surr.) |  | 321-60-8 | 21.49 |  | 8.07 |  | 172 |  | 171 |
| 38) 2-氯萘 | 38)2-Chloronaphthalene |  | 91-58-7 | 21.70 |  | 8.39 |  | 162 |  | 165,127 |
| 39) 2-硝基苯胺 | 39)2-Nitroaniline |  | 88-74-4 | 22.39 |  | 7.42 |  | 65 |  | 138 |
| 40) 苊烯 | 40)Acenaphthylene |  | 208-96-8 | 23.29 |  | 6.90 |  | 152 |  | 76,151 |
| 41) 鄰苯二甲酸二甲酯 | 41)Dimethylphthalate |  | 131-11-3 | 23.39 |  | 8.77 |  | 163 |  | 194,164 |
| 42) 2,6-二硝基甲苯 | 42)2,6-Dinitrotoluene |  | 606-20-2 | 23.56 |  | 2.96 |  | 165 |  | 89,121 |
| 43) 3-硝基苯胺 | 43)3-Nitroaniline |  | 88-74-4 | 24.02 |  | 6.07 |  | 138 |  | 65 |
| 44) 苊 | 44)Acenaphthene |  | 83-32-9 | 24.03 |  | 6.14 |  | 153 |  | 154,152 |
| 45) 2,4-二硝基酚 | 45)2,4-Dinitrophenol |  | 51-28-5 | 24.43 |  | 8.73 |  | 184 |  | 63,154 |
| 46) 二苯駢呋喃 | 46)Dibenzofuran |  | 132-64-9 | 24.69 |  | 6.93 |  | 168 |  | 139 |
| 47) 4-硝基酚 | 47)4-Nitrophenol |  | 100-02-7 | 25.04 |  | 3.34 |  | 139 |  | 65,109 |
| 48) 2,4-二硝基甲苯 | 48)2,4-Dinitrotoluene |  | 121-14-2 | 25.11 |  | 5.89 |  | 165 |  | 63,182 |
| 49) 芴 | 49) Fluorene |  | 86-73-7 | 26.14 |  | 5.09 |  | 166 |  | 165,167 |
| 50) 4-氯苯基苯基醚 | 50)4-Chlorophenyl-phenylether |  | 7005-72-3 | 26.34 |  | 6.11 |  | 204 |  | 206,141 |
| 51) 鄰苯二甲酸二乙酯 | 51) Diethylphthalate |  | 84-66-2 | 26.36 |  | 3.57 |  | 149 |  | 177,150 |
| 52) 4-硝基苯胺 | 52)4-Nitroaniline |  | 100-01-6 | 26.57 |  | 7.56 |  | 138 |  | 65 |
| 53) 菲-d10 (IS) | 53)Phenanthrene-d10 (IS) |  |  | 29.32 |  | -- |  | 188 |  | 189 |
| 54) 4,6-二硝基-2-甲基酚 | 54)4,6-Dinitro-2-methylphenol |  | 534-52-1 | 26.72 |  | 5.28 |  | 198 |  | 77,182 |
| 55) N-亞硝基二苯胺 | 55)N-nitrosodiphenylamine |  | 86-30-6 | 26.86 |  | 4.50 |  | 169 |  | 168,167 |
| 56) 偶氮苯 | 56)Azobenzene |  | 103-33-3 | 26.90 |  | 4.38 |  | 77 |  | 51,182 |
| 56*) 1,2-二苯基聯胺 | 56) 1,2-Diphenylhydrazine |  | 122-66-7 | 26.90 |  | 4.38 |  | 77 |  | 51,182 |
| 57) 2,4,6-三溴酚(surr.) | 57)2,4,6-Tribromophenol (surr.) |  | 118-79-6 | 27.15 |  | 12.5 |  | 330 |  | 332 |
| 58) 壬基酚* | 58) Nonylphenol |  | 25154-52-3 84852–15–3 | 17.21~17.65 (註四) |  | -- |  | 135 |  | 107,121 |
| 59) 4-溴苯基苯基醚 | 59)4-Bromophenyl-phenylether |  | 101-55-3 | 28.06 |  | 4.78 |  | 248 |  | 250,141 |
| 60) 六氯苯 | 60)Hexachlorobenzene |  | 118-74-1 | 28.40 |  | 6.04 |  | 284 |  | 142,249 |
| 61) 五氯酚 | 61)Pentachlorophenol |  | 87-86-5 | 29.05 |  | 5.33 |  | 266 |  | 268,264 |
| 62) 菲 | 62)Phenanthrene |  | 85-01-8 | 29.39 |  | 2.88 |  | 178 |  | 176,179 |
| 63) 蒽 | 63)Anthracene |  | 120-12-7 | 29.53 |  | 4.23 |  | 178 |  | 176,179 |
| 表十 單一實驗室添加標準品於試劑水之方法偵測極限及特性離子（續） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 化合物中文名稱 | 化合物英文名稱 |  | CAS No. | 滯留 時間(分) |  | 方法偵 測極限(μg/L) |  | 主要 離子（amu） |  | 次要 離子（amu） |
| 64) 咔唑 | 64)Carbazole |  | 86-74-8 | 30.13 |  | 7.82 |  | 167 |  | 166,168 |
| 65) 鄰苯二甲酸二丁酯 | 65)Di-n-butylphthalate |  | 84-74-2 | 31.53 |  | 8.64 |  | 149 |  | 150,104 |
| 66) 苯駢苊 | 66)Fluoranthene |  | 206-44-0 | 32.73 |  | 5.69 |  | 202 |  | 200,101 |
| 67) -d12 (IS) | 67)Chrysene-d12 (IS) |  |  | 36.33 |  | -- |  | 240 |  | 236,120 |
| 68) 聯苯胺 | 68)Benzidine |  | 92-87-5 | 33.22 |  | 38.9 |  | 184 |  | 185,183 |
| 69) 芘 | 69)Pyrene |  | 129-0-0 | 33.28 |  | 5.37 |  | 202 |  | 200,101 |
| 70) 雙酚A * | 70)Bisphenol A |  | 80-05-7 | 19.74 |  | -- |  | 213 |  | 228 |
| 71) 三聯苯-d14（surr.） | 71)Terphenyl-d14（surr.） |  |  | 33.86 |  | 4.64 |  | 244 |  | 122,245 |
| 72) 鄰苯二甲酸丁苯酯 | 72)Butylbenzylphthalate |  | 85-68-7 | 35.28 |  | 6.53 |  | 149 |  | 91,206 |
| 73) 苯(a)苯駢蒽 | 73)Benzo(a)anthracene |  | 56-55-3 | 36.29 |  | 4.04 |  | 228 |  | 226,229 |
| 74) 3,3’-二氯聯苯胺 | 74)3,3’-Dichlorobenzidine |  | 91-94-1 | 36.36 |  | 6.78 |  | 252 |  | 254 |
| 75) | 75)Chrysene |  | 218-01-9 | 36.39 |  | 3.50 |  | 228 |  | 226,229 |
| 76) 鄰苯二甲酸乙己酯 | 76)Bis(2-ethylhexyl)phthalate |  | 117-81-7 | 36.79 |  | -- |  | 149 |  | 167,150 |
| 77) 苝-d12 (IS) | 77)Perylene-d12 (IS) |  |  | 40.20 |  | -- |  | 264 |  | 265,260 |
| 78) 己二酸二(2-乙基己基)酯* | 78)Bis(2-ethylhexyl) adipate |  | 103-23-1 | 20.57 |  | -- |  | 129 |  | 147,241 |
| 79) 鄰苯二甲酸二辛酯 | 79)Di-n-octylphthalate |  | 117-84-0 | 38.33 |  | 6.31 |  | 149 |  | 150 |
| 80) 苯(b)苯駢苊 | 80)Benzo(b)fluoranthene |  | 205-99-2 | 39.03 |  | 3.23 |  | 252 |  | 253,125 |
| 81) 苯(k)苯駢苊 | 81)Benzo(k)fluoranthene |  | 207-08-9 | 39.11 |  | 3.49 |  | 252 |  | 253,125 |
| 82) 苯(a)駢芘 | 82)Benzo(a)pyrene |  | 50-32-8 | 40.02 |  | 3.60 |  | 252 |  | 253,125 |
| 83) 茚(1,2,3-cd)芘 | 83)Indeno(1,2,3-cd)pyrene |  | 193-39-5 | 43.72 |  | 4.65 |  | 276 |  | 138,277 |
| 84) 二苯(a,h)駢蒽 | 84)Dibenzo(a,h)anthracene |  | 53-70-3 | 43.83 |  | 4.08 |  | 278 |  | 139,279 |
| 85) 苯(g,h,i)苝 | 85)Benzo(g,h,i)perylene |  | 191-24-2 | 44.50 |  | 4.76 |  | 276 |  | 138,277 |

註1 : IS代表內標準品； surr. 代表擬似標準品

註2 : 沒有*標註的化合物，其分析條件：請參考七、步驟（一）中所示。

註3 : 有*化合物所得數據，其分析條件如下（僅供參考，可視實際需要適當調整之）：

層析管柱：DB-5MS  30 m × 0.25 mm（內徑）× 0.25 μm （膜厚）。

注入器溫度：280℃（分流比1:1，注入 1 μL）。

傳輸管溫度： 280℃。

層析管柱溫度：最初 40℃ 保持 3 分鐘，以每分鐘 10℃ 從 40℃ 升溫至 100

℃ ，保持 2 分鐘；次以每分鐘 20℃ 從 100℃ 升溫至 300℃ ，保持 9 分鐘。

載流氣體（氦氣）流速： 1.0 mL /分鐘。

註4 : 壬基酚具多個結構異構物， GC/MS 分析層析圖為一個寬帶，積分時，將壬基酚滯留時間範圍內之 m/z 為 135 的定量離子面積加總，依七、(三) 2.計算得 RF 值。

註5 : 1,2-二苯基聯胺（1,2-Diphenylhydrazine）屬半衰期短暫之不穩定化合物，易轉換為偶氮苯（Azobenzene）化合物，測定時可以Azobenzene 之質譜Q1：m/z 77、Q2：m/z 51,182，做為定性定量之依據，檢測該成份時應特別注意。

表十一 單一實驗室添加半揮發性有機物標準品於試劑水之精密度與準確度

| 化合物 | 添加濃度(μg/L) | 平均回收率( ﹪) | 百分標準偏差（ ﹪） |  | 回收率( ﹪) | 分析次數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1)1,4-Dichlorobenzene-d4 (IS) | -- | -- | -- |  | -- | 10 |
| 2)N-Nitrosodimethylamine | 100 | 51.8 | 13.2 |  | 30〜65 | 10 |
| 3)2-Fluorophenol（surr.） | 100 | 57.9 | 20.7 |  | 34〜105 | 10 |
| 4)Aniline | 100 | 71.5 | 19.2 |  | 37〜106 | 10 |
| 5)Phenol-d6 ;d5（surr.） | 100 | 44.9 | 20.5 |  | 29〜95 | 10 |
| 6)Phenol | 100 | 45.3 | 15.4 |  | 29〜82 | 10 |
| 7)2-Chlorophenol | 100 | 83.5 | 10.6 |  | 68〜95 | 10 |
| 8)Bis(2-chloroethyl)ether | 100 | 86.1 | 12.9 |  | 67〜104 | 10 |
| 9)1,3-Dichlorobenzene | 100 | 77.7 | 14.4 |  | 44〜98 | 10 |
| 10)1,4-Dichlorobenzene | 100 | 81.9 | 17.5 |  | 46〜112 | 10 |
| 11)1,2-Dichlorobenzene | 100 | 81.5 | 14 |  | 51〜99 | 10 |
| 12)Benzenemethanol | 100 | 81.3 | 13.5 |  | 65〜93 | 10 |
| 13)2-Methylphenol | 100 | 74.2 | 16.4 |  | 36〜90 | 10 |
| 14)Bis(2-chloroisopropyl)ether | 100 | 66.5 | 37.2 |  | ND〜95 | 10 |
| 15)HeXachloroethane | 100 | 78.5 | 16.3 |  | 43〜99 | 10 |
| 16)4-Methylphenol | 100 | 74.5 | 23.7 |  | 28〜107 | 10 |
| 17)N-Nitroso-Di-n-propylamine | 100 | 89.7 | 12 |  | 67〜101 | 10 |
| 18)Naphthalene-d8 (IS) | -- | -- | -- |  | -- | 10 |
| 19)Nitrobenzene-d5（surr.） | 100 | 85.6 | 43.8 |  | 37〜163 | 10 |
| 20)Nitrobenzene | 100 | 89.1 | 11.9 |  | 71〜112 | 10 |
| 21)Isophorone | 100 | 90.9 | 10.8 |  | 74〜109 | 10 |
| 22)2-Nitrophenol | 100 | 91.3 | 17.2 |  | 60〜117 | 10 |
| 23)2,4-Dimethylphenol | 100 | 70.6 | 30.8 |  | 5〜89 | 10 |
| 24)Bis(2-chloroethoxy)methane | 100 | 90.8 | 12.4 |  | 68〜113 | 10 |
| 25)Benzoic acid | 100 | 28.2 | 34.1 |  | ND〜91 | 10 |
| 26)2,4-Dichlorophenol | 100 | 90.8 | 13.3 |  | 71〜113 | 10 |
| 27)1,2,4-Trichlorobenzene | 100 | 85.9 | 15.4 |  | 69〜113 | 10 |
| 28)Naphthalene | 100 | 92.2 | 16.9 |  | 64〜110 | 10 |
| 29)4-Chloroaniline | 100 | 83.8 | 18.8 |  | 54〜105 | 10 |
| 30)Hexachlorobutadiene | 100 | 78.7 | 18.4 |  | 52〜112 | 10 |
| 31)4-Chloro-3-methylphenol | 100 | 88.8 | 16.3 |  | 65〜109 | 10 |
| 32)2-Methylnaphthalene | 100 | 104.5 | 28.5 |  | 68〜153 | 10 |
| 33)Acenaphthene-d10 (IS) | -- | -- | -- |  | -- | 10 |
| 表十一 單一實驗室添加半揮發性有機物標準品於試劑水之精密度與準確度（續） |  |  |  |  |  |  |
| 化合物 | 添加濃度(μg/L) | 平均回收率( ﹪) | 百分標準偏差（ ﹪） | 回收率( ﹪) |  | 分析次數 |
| 34)Hexachlorocyclopentadiene | 100 | 69.8 | 21.2 | 39〜102 |  | 10 |
| 35)2,4,6-Trichlorophenol | 100 | 94.9 | 7.7 | 85〜105 |  | 10 |
| 36)2,4,5-Trichlorophenol | 100 | 100 | 8.2 | 84〜114 |  | 10 |
| 37)2-Fluorobiphenyl（surr.） | 100 | 85 | 37 | 49〜149 |  | 10 |
| 38)2-Chloronaphthalene | 100 | 97 | 10.3 | 75〜114 |  | 10 |
| 39)2-Nitroaniline | 100 | 96.5 | 10.8 | 82〜119 |  | 10 |
| 40)Acenaphthylene | 100 | 95.8 | 13.1 | 66〜111 |  | 10 |
| 41)Dimethylphthalate | 100 | 95.1 | 23.7 | 66〜130 |  | 10 |
| 42)2,6-Dinitrotoluene | 100 | 102 | 10.5 | 80〜119 |  | 10 |
| 43)3-Nitroaniline | 100 | 99 | 14 | 75〜122 |  | 10 |
| 44)Acenaphthene | 100 | 95.9 | 11.5 | 70〜110 |  | 10 |
| 45)2,4-Dinitrophenol | 100 | 80.8 | 25 | 33〜96 |  | 10 |
| 46)Dibenzofuran | 100 | 96 | 11.1 | 74〜110 |  | 10 |
| 47)4-Nitrophenol | 100 | 47 | 29 | ND〜91 |  | 10 |
| 48)2,4-Dinitrotoluene | 100 | 101 | 13.6 | 86〜117 |  | 10 |
| 49) Fluorene | 100 | 102 | 14.3 | 73〜121 |  | 10 |
| 50)4-Chlorophenyl-phenylether | 100 | 96.6 | 12 | 73〜113 |  | 10 |
| 51) Diethylphthalate | 100 | 96 | 13.4 | 72〜112 |  | 10 |
| 52)4-Nitroaniline | 100 | 102 | 17 | 79〜128 |  | 10 |
| 53)Phenanthrene-d10 (IS) | -- | -- | -- | -- |  | 10 |
| 54)4,6-Dinitro-2-methylphenol | 100 | 98 | 28 | 50〜131 |  | 10 |
| 55)N-nitrosodiphenylamine | 100 | 102 | 15 | 70〜114 |  | 10 |
| 56)Azobenzene | 100 | 99.6 | 17.7 | 76〜138 |  | 10 |
| 57)2,4,6-Tribromophenol（surr.） | 100 | 104 | 10.7 | 86〜117 |  | 10 |
| 58)Nonylphenol | 40 | 74 | 9.7 | 49~83 |  | 17 |
| 59)4-Bromophenyl-phenylether | 100 | 97.4 | 12.2 | 71〜108 |  | 10 |
| 60)Hexachlorobenzene | 100 | 98.5 | 12.8 | 76〜116 |  | 10 |
| 61)Pentachlorophenol | 100 | 89.2 | 24.6 | 48〜121 |  | 10 |
| 62)Phenanthrene | 100 | 102 | 14.6 | 70〜120 |  | 10 |
| 63)Anthracene | 100 | 98 | 12.7 | 70〜112 |  | 10 |
| 64)Carbazole | 100 | 120 | 23.5 | 81〜150 |  | 10 |
| 65)Di-n-butylphthalate | 100 | 101.4 | 13.3 | 77〜125 |  | 10 |
| 66)Fluoranthene | 100 | 99.8 | 13 | 71〜116 |  | 10 |
| 表十一 單一實驗室添加半揮發性有機物標準品於試劑水之精密度與準確度（續） |  |  |  |  |  |  |
| 化合物 | 添加濃度(μg/L) | 平均回收率( ﹪) | 百分標準偏差（ ﹪） | 回收率( ﹪) |  | 分析次數 |
| 67)Chrysene-d12(IS) | -- | -- | -- | -- |  | 10 |
| 68)Benzidine | 100 | 58.4 | 41.5 | ND〜125 |  | 10 |
| 69)Pyrene | 100 | 101.8 | 18 | 70〜137 |  | 10 |
| 70)Bisphenol A | 40 | 72 | 11.1 | 52~93 |  | 17 |
| 71)Terphenyl-d14（surr.） | 100 | 85 | 30.6 | 52〜132 |  | 10 |
| 72)Butylbenzylphthalate | 100 | 107 | 19 | 69〜143 |  | 10 |
| 73)Benzo(a)anthracene | 100 | 100 | 16.7 | 71〜129 |  | 10 |
| 74)3,3’-Dichlorobenzidine | 100 | 99 | 31 | 57〜148 |  | 10 |
| 75)Chrysene | 100 | 103 | 14 | 73〜122 |  | 10 |
| 76)Bis(2-Ethylhexyl)phthalate | 100 | 117 | 35 | 72〜198 |  | 10 |
| 77)Perylene-d12(IS) | -- | -- | -- | -- |  | 10 |
| 78)Bis(2-ethylhexyl)adipate | 40 | 84 | 13.1 | 57~108 |  | 19 |
| 79)Di-n-octylphthalate | 100 | 107 | 18 | 70〜131 |  | 10 |
| 80)Benzo(b)fluoranthene | 100 | 95 | 17 | 66〜118 |  | 10 |
| 81)Benzo(k)fluoranthene | 100 | 98 | 11 | 80〜120 |  | 10 |
| 82)Benzo(a)pyrene | 100 | 96 | 13 | 70〜115 |  | 10 |
| 83)Indeno(1,2,3-cd)pyrene | 100 | 96.7 | 11.1 | 80〜108 |  | 10 |
| 84)Dibenzo(a,h)anthracene | 100 | 96.6 | 12.7 | 76〜110 |  | 10 |
| 85)Benzo(g,h,i)perylene | 100 | 96.8 | 11.3 | 78〜111 |  | 10 |

相關條件同表十之註。

表十二 單一實驗室添加 13 項總毒性物質有機物（TTO）標準品於試劑水以連續式液相－液相萃取及分液漏斗液相－液相萃取之精密度與準確度

| 化合物 | 添加濃度(μg/L) | 連續式液相－液相萃取 |  | 分液漏斗液相－液相萃取 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 平均回收率(﹪) | 百分標準偏差（﹪） | 平均回收率(﹪) | 百分標準偏差（﹪） |
| Phenol | 20 | 61.2 | 6.4 | 30.6 | 20.7 |
| 2-Chlorophenol | 20 | 57.6 | 7.0 | 60.4 | 22.2 |
| Isophorone | 20 | 69.8 | 4.4 | 72.2 | 8.6 |
| 2-Nitrophenol | 20 | 65.1 | 6.5 | 66.5 | 20.9 |
| 2,4-Dichlorophenol | 20 | 73.0 | 3.8 | 74.4 | 12.6 |
| 2,4,6-Trichlorophenol | 20 | 85.7 | 5.2 | 89.4 | 7.4 |
| 4-Nitrophenol | 20 | 83.5 | 6.7 | 39.1 | 9.6 |
| 1,2-Diphenylhydrazine | 40 | 81.3 | 7.7 | 85.4 | 6.8 |
| Pentachlorophenol | 20 | 98.8 | 5.5 | 100.4 | 4.1 |
| Anthracene | 20 | 97.9 | 11.1 | 100.3 | 2.4 |
| Di-n-butylphthalate | 20 | 100.3 | 4.9 | 106.5 | 3.2 |
| Butylbenzylphthalate | 20 | 81.8 | 12.2 | 88.9 | 4.4 |
| Bis(2-EthylheXyl)phthalate | 20 | 92.0 | 6.2 | 98.4 | 5.8 |

註：以連續式液相－液相及分液漏斗液相－液相萃取，各做4重複分析，驗證條件參考七、步驟（二）1.一節

表十三 單一實驗室以自動固相萃取膜（Disk）檢測水中半揮發性有機化合物之精密度及準確度

| 化合物 | 添加濃度 (μg/L) | 平均回收率(﹪) | 百分標準偏差（﹪） | 分析次數 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N-Nitrosodimethylamine | 20 | 23 | 20 | 3 |
| Phenol | 20 | 49 | 9 | 3 |
| Bis(2-chloroethyl) ether | 20 | 48 | 8 | 3 |
| 2-Chlorophenol | 20 | 50 | 13 | 3 |
| 2-Methylphenol | 20 | 64 | 4 | 3 |
| Bis(2-chloroisopropyl) ether | 20 | 37 | 24 | 3 |
| 4-Methylphenol | 20 | 63 | 10 | 3 |
| N-Nitroso-di-n-propylamine | 20 | 50 | 14 | 3 |
| Nitrobenzene | 20 | 46 | 18 | 3 |
| Isophorone | 20 | 54 | 9 | 3 |
| 2-Nitrophenol | 20 | 50 | 14 | 3 |
| 2,4-Dimethylphenol | 20 | 75 | 2 | 3 |
| Benzoic acid | 20 | 101 | 5 | 3 |
| Bis(2-chloroethoXy)methane | 20 | 56 | 11 | 3 |
| 2,4-Dichlorophenol | 20 | 76 | 4 | 3 |
| 1,2,4-Trichlorobenzene | 20 | 35 | 26 | 3 |
| Naphthalene | 20 | 45 | 16 | 3 |
| 4-Chloro-3-methylphenol | 20 | 86 | 7 | 3 |
| 2-Methylnaphthalene | 20 | 52 | 8 | 3 |
| 2,4,6-Trichlorophenol | 20 | 85 | 9 | 3 |
| 2,4,5-Trichlorophenol | 20 | 89 | 12 | 3 |
| 2-Chloronaphthalene | 20 | 61 | 0 | 3 |
| 3-Nitroaniline | 20 | 81 | 12 | 3 |
| Dimethyl phthalate | 20 | 87 | 7 | 3 |
| 2,6-Dinitrotoluene | 20 | 85 | 6 | 3 |
| Acenaphthylene | 20 | 68 | 3 | 3 |
| 2-Nitroaniline | 20 | 64 | 15 | 3 |
| Acenaphthene | 20 | 69 | 4 | 3 |
| 2,4-Dinitrophenol | 20 | 57 | 9 | 3 |
| 4-Nitrophenol | 20 | 66 | 2 | 3 |
| Dibenzofuran | 20 | 74 | 4 | 3 |
| 2,4-Dinitrotoluene | 20 | 91 | 7 | 3 |
| Diethyl phthalate | 20 | 109 | 15 | 3 |
| 表十三 單一實驗室以自動固相萃取膜（Disk）檢測水中半揮發性有機化合物之精密度及準確度（續） |  |  |  |  |
| 化合物 | 添加濃度 (μg/L) | 平均回收率(﹪) | 百分標準偏差（﹪） | 分析次數 |
| Fluorene | 20 | 79 | 5 | 3 |
| 4-Chlorophenyl phenyl ether | 20 | 79 | 7 | 3 |
| 4-Nitroaniline | 20 | 78 | 10 | 3 |
| 2-Methyl-4,6-dinitrophenol | 20 | 58 | 10 | 3 |
| Azobenzene | 20 | 77 | 4 | 3 |
| 4-Bromophenyl phenyl ether | 20 | 78 | 5 | 3 |
| HeXachlorobenzene | 20 | 76 | 6 | 3 |
| Pentachlorophenol | 20 | 88 | 9 | 3 |
| Phenanthrene | 20 | 83 | 6 | 3 |
| Anthracene | 20 | 83 | 5 | 3 |
| Carbazole | 20 | 91 | 6 | 3 |
| Di-n-butyl phthalate | 20 | 95 | 8 | 3 |
| Fluoranthene | 20 | 86 | 6 | 3 |
| Pyrene | 20 | 73 | 5 | 3 |
| Butylbenzyl phthalate | 20 | 80 | 7 | 3 |
| Chrysene | 20 | 83 | 12 | 3 |
| Benzo[a]anthracene | 20 | 81 | 7 | 3 |
| Bis(2-ethylheXyl) phthalate | 20 | 105 | 4 | 3 |
| Di-n-octyl phthalate | 20 | 86 | 10 | 3 |
| Benzo[b]fluoranthene | 20 | 82 | 6 | 3 |
| Benzo[k]fluoranthene | 20 | 83 | 7 | 3 |
| Benzo[a]pyrene | 20 | 79 | 7 | 3 |
| Indeno[1,2,3-cd]pyrene | 20 | 84 | 8 | 3 |
| Dibenz[a,h]anthracene | 20 | 88 | 7 | 3 |
| Benzo[g,h,i]perylene | 20 | 85 | 8 | 3 |
| Nonyl phenol | 20 | 79 | 6 | 3 |

註：驗證條件參考七、步驟（二）2.一節

圖一 液相－液相萃取前處理流程

圖二 自動固相萃取膜（Disk）萃取裝置（範例）

圖三 手動固相萃取管（Cartridge）萃取裝置（範例）

圖四 固相萃取膜（Disk）萃取流程（範例）

圖五 固相萃取管（Cartridge）萃取流程（範例）

圖六 樣品上機分析流程

圖七 半揮發性有機物之氣相層析圖譜