水中懸浮固體檢測方法－自動監測設施法
中華民國103年7月9日環署檢字第1030055341號公告

自即日生效
NIEA W211.50C
一、方法概要
將水樣導入懸浮固體（Suspended solids，SS）自動監測設施中，經量測後求得水樣中懸浮固體值，並將測值顯示或記錄於自動監測設施中。
二、適用範圍
本方法適用於地面水體、地下水、放流水、原廢水、事業及污水下水道系統廢（污）水中懸浮固體之自動監測。
三、干擾
設備依其檢測原理不同會有不同的干擾，為獲得較準確之監測數據，使用時應避免可能之干擾。
四、設備與材料
懸浮固體自動監測設施為可以連續自動採樣、分析與記錄水中懸浮固體濃度之設施，其基本單元如圖一所示，可使用不同原理之自動監測設施，惟需符合水污染防治措施及檢測申報管理辦法之規定。

（一）懸浮固體自動連續監測儀：一般懸浮固體自動監測儀依檢測原理可分為以下類型。
1. 過濾分離秤重法：將水樣以一已知重量之玻璃纖維濾片過濾，濾片以熱風烘乾，量測其所增加之重量即為懸浮固體重。
2. 散射光量測法：以紅外線為光源照射於水樣中，收集特定角度散射光以偵測懸浮固體濃度。

3. 光譜掃描吸光法：以紫外光（UV）、可見光（VIS）至近紅外光（IR）掃描，利用懸浮固體對多個不同特定波長之吸收光譜來測量。

4. 其他原理可適用於懸浮固體量測之自動監測設施。
（二）樣品採集及進樣系統：可依據儀器操作設定，在每次量測前自動啟動取水泵，採集水樣至懸浮固體自動監測儀。

（三）連線設施、數據採擷及處理系統：詳見水污染防治措施及檢測申報管理辦法附件一之規範。

五、試劑
（一）試劑水：蒸餾水或去離子水。
（二）零點（註 1）校正液：試劑水。
（三）全幅（註 2）校正液：可購買具可追溯濃度確認證明文件之懸浮固體標準品、參考物質（Reference Materials）或自行以高嶺土配製，其濃度値需考量實際排放之水質狀況及儀器之量測範圍，且符合水污染防治措施及檢測申報管理辦法附件二之規範。

六、採樣及保存
依不同儀器設備進行採樣；本方法為現場直接檢測，故樣品無須保存及運送。
七、步驟

依設備製造商提供之操作說明文件，進行儀器設定、校正及操作。一般以散射光量測法或光譜掃描吸光法測定時操作步驟如下：

（一）設定操作條件。

（二）使用零點及全幅校正液進行校正。

（三）使用懸浮固體標準品、參考物質或真實樣品進行儀器係數校正。

（四）進行樣品自動監測。

八、結果處理

懸浮固體自動監測設施以數據採擷及處理系統進行數據處理。

九、品質管制

（1） 依設備製造商指定之週期及方法，定期以自動或手動方式進行校正，但校正週期最長不得超過 3 個月，校正平均誤差應小於 20%，相關校正及維修紀錄應保存 3 年備查。

（2） 每季執行相對誤差測試查核（Relative Accuracy Test Audit, RATA） 1 次以上（註 3），須符合表一之要求；但非使用光學原理者，得 6 個月執行相對誤差測試查核 1 次以上。有關RATA 之規範詳見水污染防治措施及檢測申報管理辦法之附件三。
（3） 數據有效性判定：詳見水污染防治措施及檢測申報管理辦法附件二之規範。

（4） 依各設備廠牌不同須訂定標準作業程序（SOP），並於標準作業程序中詳述該設備之干擾。

十、精密度與準確度

略。

十一、參考資料
行政院環境保護署，水污染防治措施及檢測申報管理辦法附件一～三，中華民國102年。

表一  相對誤差測試查核（RATA）相對準確度標準
	檢測機構檢測平均值
	104年1月1日起適用
	 107年1月1日起適用

	平均值< 15 mg/L
	—
	平均差値 ± 6 mg/L

	15 mg/L ≤平均值< 30 mg/L
	± 45%
	± 40%

	30 mg/L ≤平均值< 60 mg/L
	± 35%
	± 30%

	平均值≥ 60 mg/L
	±25%
	± 20%


註1：零點：指實際狀況以零點校正液量測之最小值。

註2：全幅：指實際狀況以全幅校正液設定量測範圍內所能量測之最大值。

註3：在同一條件下（如溫度），以自動監測設施及經檢測機構以「總溶解固體及懸浮固體檢測方法─103～105℃乾燥（NIEA W210）」同時對現場水樣進行量（檢）測，將二者之數據作相關性分析，其中自動監測設施量測需於三倍量測循環時間內完成，而檢測機構檢測得於水樣保存期限內執行檢測。每次測試查核至少量（檢）測 3 批以上，至多量（檢）測 4 批。每批包含 3 組數據，每組數據包含 2 部分，分別為自動監測設施量測及檢測機構檢測結果。

計算：以各組「自動監測設施量測」與「檢測機構檢測」數據之差值，計算差值算術平均值（式1）、差值標準偏差（式2）、信賴係數（式3）及相對誤差測試查核之相對準確度（式4）。若檢測機構檢測平均值 ＜15 mg/L 時，相對誤差測試查核改以平均差值（式5）為認定標準。

（一）差值算術平均值


[image: image1.wmf]å

=

=

n

i

i

d

n

d

1

1

         （式1）


[image: image2.wmf]d

：「自動監測設施量測」與「檢測機構檢測」數據差值算數平均值
di：各組「自動監測設施量測」與「檢測機構檢測」數據之差值
（二）差值標準偏差


[image: image3.wmf]2

/

1

2

1

1

2

1

ú

ú

ú

ú

ú

ú

ú

ú

û

ù

ê

ê

ê

ê

ê

ê

ê

ê

ë

é

-

÷

ø

ö

ç

è

æ

-

=

å

å

=

=

n

n

d

d

Sd

n

i

i

n

i

i

      （式2）

（三）信賴係數：單尾（one-tailed）之2.5%誤差信賴係數

[image: image4.wmf]n

Sd

t

CC

975

.

0

=

     （式3）

CC：信賴係數（Confidence coefficient）

t0.975：t檢定值（如下表）
	n
	t0.975

	3

6
9

12
	4.303

2.571
2.306

2.201


（四）相對誤差測試查核之相對準確度


[image: image5.wmf]100%

CC

d

´

+

=

實驗室檢測平均值

相對準確度

     （式4）

[image: image6.wmf]CC

：信賴係數之絕對值

（五）平均差值

 
[image: image7.wmf]å

=

=

n

i

i

d

n

1

1

  

平均差值

       （式5）









圖一  懸浮固體自動連續監測設施示意圖
樣品採集





樣品進樣





偵測器





SS自動連續監測儀





顯示紀錄





數據採擷及處理系統





電器信號的傳輸方向





樣品的流向








PAGE  
第6頁，共6頁

_1131345948.unknown

_1460272032.unknown

_1460272033.unknown

_1463485560.unknown

_1131346029.unknown

_1097816487.unknown

_1097816617.unknown

