水中總氰化物與弱酸可解離氰化物檢測方法－流動注入分析比色法
中華民國106年1月9日環署檢字第1060000469號公告
自中華民國106年4月15日生效
NIEA W441.51C
一、方法概要
總氰化物包含各種金屬氰化錯合物（Metal cyanide complexes）。水樣混合熱磷酸並用紫外線照射，以分解或消化這些錯合物，使其轉化成氫氰酸（HCN（aq）），含有氫氰酸之捐輸流體（Donor stream），通過矽膠製成之透氣膜，其中之氫氰酸以 HCN（g）型態透析，並以含有稀氫氧化鈉之接受流體（Acceptor stream）吸收（此程序等同消化蒸餾）後，再進入流動分析系統（Flow injection analysis，FIA）。氰離子和氯胺-T（Chloramine-T）於pH值小於8條件下，反應形成氯化氰（CNCl），此化合物與吡啶-丙二醯脲（Pyridine-barbituric acid）溶液反應，即可產生紫色物質，使用分光光度計於570 nm波長量測其吸光度，可求得水樣中之總氰化物含量。弱酸可解離（Weak acid dissociable，WAD）氰化物之發色原理與上述方法相似，但在捐輸流體中不用磷酸，也不使用紫外線照射，而改用磷酸二氫鹽溶液。
二、適用範圍
本方法適用於飲用水、地面水、地下水及廢（污）水中總氰化物與弱酸可解離氰化物之檢測。
三、干擾
（一）水樣中較大及纖維性之粒子會造成干擾，可使用玻璃棉濾除之。
（二）非揮發性干擾物可經由氣體滲透膜移除或降低。
（三）水樣貯存及檢測過程中，氧化劑會分解大部分之氰化物，在水樣中添加之硫代硫酸鈉（Na2S2O3）或亞砷酸鈉（NaAsO2）等可去除此干擾。
（四）硫化物之氧化產物會快速將自由氰化物轉換為硫氰酸鹽（SCN-）（尤其於高 pH 值下），此干擾可於樣品中加入碳酸鉛或醋酸鉛，以產生不溶性硫化鉛（PbS），並藉由過濾加以去除。
（五）水樣若含高濃度碳酸鹽，在水樣前處理加酸時會產生大量二氧化碳氣體，而干擾水樣之透析；此外，二氧化碳也可能顯著降低吸收液中氫氧化鈉之含量。於水樣中徐徐加入氫氧化鈣（Ca(OH)2），同時攪拌之，使水樣pH值上升至12至12.5之間，俟沈澱完全後，將上澄液倒入樣品瓶中，作為檢測氰化物之用，可排除本項干擾。
（六）水樣中之醛類（Aldehydes）會使氰化物轉變為氰醇（Cyanohydrin），並於水樣透析過程中續轉變為腈類化合物（Nitrile），當水樣中醛類濃度大於0.5 mg/L時，其所造成的干擾更為顯著。若於每100 mL水樣中添加2 mL之3.5%乙二胺溶液，可去除濃度在50 μg/mL以下之醛類干擾。（註1）
（七）水樣中若含葡萄醣及其他糖類會造成分析上之干擾，尤其是水樣呈高pH值時。於每100 mL水樣中添加2 mL之3.5%乙二胺（Ethylenediamine）溶液，可除去此項干擾。
（八）在水樣透析過程中，水樣中之亞硝酸鹽（Nitrite）可能會與有機物物質反應形成氰化氫，同時水樣中之硝酸鹽（Nitrate）亦可能還原為亞硝酸鹽，而造成上述干擾。為避免亞硝酸鹽之干擾，可於水樣添加至少2 g胺磺酸（Sulfamic acid）。
（九）在水樣透析過程中，含硫化合物（Sulfur compounds）可能會分解而釋出S、H2S 或SO2，吸收液中的SO2會形成亞硫酸鈉（Na2SO3）而消耗添加接受流體中之氯胺-T。（註2）
（十）總氰化物之干擾：硫化物（Sulfide）10 mg/L及硫氰酸（SCN-） 20 mg/L並不干擾100 μg CN-/L之測定。已知濃度為100 μg CN-/L之水樣含有100 mg NO3--N/L及20 mg/L硫氰酸（SCN-）以胺磺酸處理後，測得氰化物濃度為138.2 μg/L。若以乙二胺前處理，水樣雖含有50 mg/L之甲醛亦不干擾氰化物之測定。
（十一）弱酸可解離氰化物之干擾：硫化物10 mg/L以及硫氰酸50 mg/L並不干擾100 μg CN-之測定。
四、設備與材料
（一）流動注入分析系統之設備包含下列各樣裝置：
1.附有樣品環或同等裝置之FIA注入閥。
2.多管式蠕動泵。
3.流動注入分析設備：具管式加熱套、線上紫外線消化管、矽膠製成之透氣膜與其固定架以及流穿式樣品槽（Flow cell）等之FIA設備，組裝架構如圖一、二。圖中所示之各管徑體積及相對流率可視實際需要依其相對比例調整。組裝之管材（除蠕動泵使用Tygon管外）應使用惰性材質，如TFE（鐵氟龍或同級品）。標示 "UV" 之單元須使用TFE管材而以汞放電燈管於254 nm照射之。
4.具570 nm波段吸收度之偵測器，光學狹縫寬10 nm。
5.含注入閥之控制以及數據擷取系統。
（二）天平：可精稱至0.1 mg。
五、試劑
檢測時使用之試劑除非另有說明，否則必須為試藥級。若使用其他等級試劑，在使用前須確認該試劑具足夠高之純度，才不致對檢測結果造成影響。
（一）試劑水：比電阻值≧16 MΩ-cm，以其配製載流液與所有之溶液。
（二）用氦氣吹除載流液與緩衝溶液中之氣體並防止氣泡生成。氦氣之使用壓力為140 kPa（20 psi），流經一氦氣除氣管，一升之溶液除氣時間約為一分鐘。
（三）乙二胺溶液，3.5%：100 mL定量瓶中置入約80 mL試劑水後再加入3.5 g乙二胺（Ethylenediamine），以試劑水定量至標線。
（四）磷酸捐輸流體溶液（分析總氰化物）：一升之定量瓶中置入約 700 mL 試劑水後再置入 30 mL 磷酸（H3PO4）混合後靜置冷卻，然後再加試劑水至標線，每月製備以保新鮮。
（五）磷酸二氫鹽捐輸流體溶液（分析弱酸可解離氰化物）：一升容器中置入97.0 g磷酸二氫鉀無水鹽（KH2PO4）及975 g試劑水，以磁子攪拌二小時或直到溶解，以氦除氣。每月製備以保新鮮。
（六）氫氧化鈉接受流體、載流液（Carrier）以及稀釋液（分析總氰化物與弱酸可解離氰化物），0.025 M：一升容器中置入1.0 g NaOH與999 g試劑水，以磁子攪拌5分鐘或直到溶解，以氦除氣。以實驗室用保護膜蓋口。每日製備以保新鮮。
（七）磷酸鹽緩衝溶液（分析總氰化物與弱酸可解離氰化物），0.71 M：一升容器中置入97.0 g磷酸二氫鉀無水鹽及975 g試劑水，以磁子攪拌直到溶解。每月製備以保新鮮。
（八）氯胺-T溶液（分析總氰化物與弱酸可解離氰化物）：在 500 mL 試劑水中置入3.0 g氯胺-T水合物（Chloramine- T hydrate，分子量227.65），以氦除氣。每日製備以保新鮮。
注意：氯胺-T為空氣敏感固體，建議開封後六個月須丟棄。
（九）吡啶-丙二醯脲溶液（分析總氰化物與弱酸可解離氰化物）：在排煙櫃內，一升容器中置入15.0 g丙二醯脲（Barbituric acid）與100 g試劑水後，再置入73 g吡啶（C5H5N）並攪拌之直到丙二醯脲完全溶解。加入 18 g 濃鹽酸後再加入825mL試劑水混合均勻之。每星期製備以保新鮮。
（十）氫氧化鈉溶液，0.04 M：溶解 1.6 g 氫氧化鈉於適量試劑水中，再定容至 1 L。
（十一）氫氧化鈉溶液，1 M：溶解 40 g 氫氧化鈉於適量試劑水中，再定容至 1 L。
（十二）硫酸溶液， 1 + 1：以等體積方式，緩緩將濃硫酸加入攪拌之試劑水中。
（十三）羅丹寧指示劑：溶解 0.02 g 對-二甲胺苯羅丹寧（p-Dimethylaminobenzalrhodanine）於 100 mL 丙酮。
（十四）氯化鈉標準溶液，0.0192 M：溶解 1.122 g 經 105℃ 烘乾之一級標準品級氯化鈉於適量試劑水中，再定容至 1 L。
（十五）鉻酸鉀指示劑：溶解 5.0 g 鉻酸鉀（K2CrO4）於適量試劑水中，持續加入硝酸銀溶液，直到生成紅色沈澱為止。靜置 12 小時後過濾之，濾液再以試劑水定容至 100 mL。
（十六）硝酸銀滴定溶液，0.0192 M：溶解 3.27 g 硝酸銀於適量試劑水中，再定容至 1 L，貯存於棕色玻璃瓶。使用前以 0.0192 M氯化鈉溶液標定之，標定方法如下：
精取 0.0192 M 氯化鈉標準溶液 10.0 mL，稀釋至 100 mL，以 1 M 氫氧化鈉溶液調整其 pH 值至 7 至 8，加入 1.0 mL 鉻酸鉀指示劑，以硝酸銀溶液滴定至帶桃紅色之黃色終點；同時以試劑水執行空白試驗。依下式計算硝酸銀溶液之莫耳濃度：
size14{ "硝酸銀溶液莫耳濃度"(M)= { 10.0 times M_1 } over { alignc{A - B} } }
M1：氯化鈉標準溶液莫耳濃度（Ｍ），M1＝0.0192 M。
A：氯化鈉標準溶液消耗之硝酸銀溶液體積（mL）。
B：空白試驗消耗之硝酸銀溶液體積（mL）。
（十七）氰化物儲備溶液，100 mg CN-/L：一升之定量瓶置入2.0 g KOH 於約800 mL試劑水中，再加入0.250 g KCN溶解混合均勻後以試劑水定量至標線（注意：氰化鉀有劇毒，避免皮膚接觸或吸入）。每週以已知濃度之硝酸銀溶液標定之。標定方法如下：（如購買濃度經確認之市售標準儲備溶液，並依原廠建議保存方式及保存期限者可不需標定）
精取 25.0 mL 或適當體積之氰化物儲備溶液，以 0.04 M 氫氧化鈉溶液稀釋至 100 mL 或適當體積，加入 0.5 mL 羅丹寧指示劑後，續以已知莫耳濃度之硝酸銀溶液滴定之，直到反應溶液第一次由黃色轉變為橙紅色，即為滴定終點；同時以 0.04 M 氫氧化鈉溶液執行空白試驗。依下式計算氰化物儲備溶液之氰離子濃度：
size14{ "氰化物儲備溶液之氰離子濃度"(mg/L) = { ( C - D ) times M_2 times 2 times 26000} over {alignc{V} }}
M2：標定後之硝酸銀溶液莫耳濃度（Ｍ）。
C：氰化物儲備溶液消耗之硝酸銀溶液體積（mL）。
D：空白試驗消耗之硝酸銀溶液體積（mL）。
V：氰化物儲備溶液取用體積（mL）。
（十八）氰化物標準溶液：使用上述（十七）小節之氰化物儲備溶液，再以（六）小節之載流液稀釋到所需求之工作範圍濃度。
（十九）亞砷酸鈉。（注意：亞砷酸鈉有毒，應避免皮膚接觸及吸入）
（二十）硫代硫酸鈉。
（二十一）醋酸緩衝溶液（pH 4.0）：溶解 27.2 g 醋酸鈉（NaC2H3O2·3H2O）於 1,000 mL 試劑水，俟完全溶解後，取 9.0 mL 前述溶液與 41.0 mL 之 0.2 M 醋酸溶液（使用試劑水將 1 mL 冰醋酸（Glacial acetic acid）稀釋至 100 mL）均勻混合。
（二十二）碘化鉀-澱粉試紙（KI-starch test paper）。
（二十三）醋酸鉛試紙（Lead acetate test paper）。
（二十四）MBTH指示劑：溶解 0.05 g 3-Methyl-2-benzothiazolone hydrazone hydrochloride於 100 mL 試劑水，若有混濁現象，應過濾之。
（二十五）氯化鐵氧化劑溶液：溶解 1.6 g 胺磺酸和 1.0 g 氯化鐵（FeCl3．6H2O）於 100 mL 試劑水。
（二十六）醋酸鉛（Pb(CH3COO)2·3H2O）。
（二十七）碳酸鉛（PbCO3）。
注意：試劑之劑量配製方式可選擇 "重量/體積" 代替 "重量/重量"。
六、採樣與保存
(一) 樣品應以塑膠或玻璃容器採集。所有容器採樣前應清潔並潤洗，必要時以酸、試劑水或不含金屬之清潔劑預洗。
(二) 氧化劑測試與處理
1.當樣品來源或組成分未知，於樣品採集時應測試是否含氧化劑（例如餘氯）。
2.水樣中氧化劑之檢測方法詳述如下：取一小片碘化鉀-澱粉試紙，先以pH 4之醋酸緩衝溶液潤溼，將1滴水樣置於試紙上，若呈現藍紫色時，即表示水樣中含有氧化劑。
3. 水樣中添加少量硫代硫酸鈉溶液（0.02 g/L），重複測試直至試 紙不產生變色情形(氧化劑消除)，須避免硫代硫酸鈉過量。也可用亞砷酸鈉溶液（0.1 g/L）代替硫代硫酸鈉。
(三) 硫化物測試與處理
1.當樣品來源或組成分未知，於氧化劑測試與處理後，應測試是否含硫化物。
2.水樣中硫離子之檢測方法詳述如下：取一小片醋酸鉛試紙，先以pH 4之醋酸緩衝溶液潤溼，將 1 滴水樣置於試紙上，若呈暗色或黑色時，即表示水樣中含有硫離子。此時應於水樣中添加醋酸鉛，可克服低濃度硫離子之干擾；當硫離子濃度太高時，為避免使用過多醋酸鉛，致水樣之pH值驟降，應改用碳酸鉛。醋酸鉛或碳酸鉛的使用量因水樣而異，添加後須確認水樣不含硫離子，否則水樣中應再重複測試與添加醋酸鉛或碳酸鉛，直到試紙不再變黑。
3.過濾樣品，以去除硫化鉛沈澱。
(四) 由於大部分之氰化物均呈易反應性及不穩定性，因此水樣採集後宜儘速完成分析，否則在氧化劑與硫化物測試與處理後，應以氫氧化鈉顆粒或氫氧化鈉溶液調整水樣pH至12.0～12.5（如果要加去氯劑去除干擾時，須先添加去氯劑再調整pH）。以塑膠瓶採集至少1 L水樣，調整pH值後置於暗處及4 ± 2℃保存，其最長保存期限為14天。
(五) 若欲分析水樣中之氯化氰時，應個別採集水樣，不必調整水樣pH值，以避免氯化氰在高 pH 值時迅速轉變為氰酸離子（CNO－），並儘速依七、（一）之步驟完成分析。
七、步驟
（一）總氰化物測定建立如同圖一，另弱酸可解離氰化物測定建立如同圖二之FIA設備組裝架構或同等裝備，並依據本方法及儀器製造廠商之指引所建立之標準操作程序（SOP）指示操作。
 (二)檢量線製備
1.至少應配製1空白及包括5種不同濃度適當範圍的標準溶液，首先將各標準品樣品，注入定體積之樣品迴路中，然後藉注入閥注入多管式FIA載流液內，依設計目的混合、緩衝、反應、加熱、萃取、呈色，最後流經流穿式樣品槽而於570 nm波長檢測定量。以標準溶液濃度（mg/L）為X軸，吸光度為Y軸，繪製一吸光度對應總氰化物或弱酸可解離氰化物濃度（mg/L）之檢量線。
2.檢量線確認：完成檢量線製作後，應即以第二來源標準品配製接近檢量線中點濃度標準品進行確認。
（三）水樣中總氰化物與弱酸可解離氰化物濃度之測定：依七、（二）1.步驟操作測定序列樣品，並由檢量線求得樣品濃度。
八、結果處理
製作以本FIA設備組裝架構所建立氰化物濃度對應570 nm吸光度之檢量線，此檢量線為線性，再由檢量線求得水樣中之總氰化物與弱酸可解離氰化物含量。
九、品質管制
（一）檢量線：檢量線之相關係數應大於或等於0.995，檢量線確認相對誤差值應在 ± 15% 以內。
（二）檢量線查核：每 10 個樣品及每批次分析結束時，執行一次檢量線查核，以檢量線中間濃度附近的標準溶液進行，其相對誤差值應在 ± 15% 以內。
（三）空白樣品分析：每10個樣品或每批次樣品至少執行1次空白樣品分析，空白分析值應小於方法偵測極限之2倍。
（四）重複樣品分析：每10個樣品或每批次樣品至少執行1次重複樣品分析，其相對差異百分比應在其10%以內。
（五）查核樣品分析：每10個或每批次之樣品至少執行1個查核樣品分析，並求其回收率。回收率應在85～115%範圍內。
（六）添加標準品分析：每10個樣品或每批次樣品至少執行1次添加標準品分析，其回收率應在85～115%範圍內。
十、精密度與準確度
（一）總氰化物之精密度：注入7次100.0 μg CN-/L標準品得到之相對標準偏差為1.0%。
（二）弱酸可解離氰化物之精密度：注入10次200.0 μg CN-/L 標準品得到之相對標準偏差為1.3%。
（三）總氰化物回收率：各注入2次100.0 μg CN-/L之鐵氰化鉀與亞鐵氰化鉀溶液，二者之平均回收率均為98%。
十一、參考資料
（一） American Public Health Association, American Water Works Association & Water Environment Federation. Standard methods for the examination of water and wastewater, 22nd ed., Method 4500-CN- O&B., pp.4-57~4-58&4-39~4-41, Washington, D.C,USA, 2012.
（二）U.S. Environmental Protection Agency. "Definition and Procedure for the Determination of Method Detection Limits." Appendix B to 40 CFR 136 rev. 1.11 amended June 30, 1986. 49 CFR 43430, 1989.
註1：水樣中醛類之檢測方法詳述如下：取水樣（若水樣為鹼性時，取 10 mL 水樣添加硫酸溶液（1 + 1）調整其 pH 值，使 pH 小於 8）及試劑水各一滴，分別置於背景為白色之玻璃板上，各添加一滴 MBTH 指示劑及氯化鐵氧化劑溶液，靜置 10 分鐘後，試劑水部分仍呈黃色，而水樣若含醛類時將由淺黃綠色轉變為帶藍色之較深綠色。
註2：吸收液中氯胺-T之檢測方法詳述如下：取一滴吸收液，置於碘化鉀-澱粉試紙，若試紙顏色不變時，即表示吸收液中氯胺-T不足，應再添加氯胺T。
註3：廢液分類處理原則－本檢驗廢液依一般無機廢液處理。
註4：本文引用之公告方法名稱及編碼，以環保署最新公告者為準。

圖一 水中總氰化物線上 FIA 系統組裝架構

圖二 水中弱酸可解離氰化物線上 FIA 系統組裝架構