空氣中細菌濃度檢測方法

中華民國103年8月15日環署檢字第1030068287號公告
自中華民國103年11月15日生效
NIEA E301.14C

一、方法概要

本方法係使用衝擊式採樣器抽吸適量體積之空氣樣本，直接衝擊於適合細菌生長的培養基上。於 30±1℃培養48±2小時後，計數生長於培養基上之細菌菌落數，並換算為每立方公尺空氣中的細菌濃度。

二、適用範圍

本方法適用於空氣中細菌濃度之檢測。

三、干擾

（一）採樣器之幫浦及蓄電池功能異常或功率衰減，造成採樣器操作時流量變異，將影響採樣效率。

（二）空氣體積計算的誤差可能來自流量或採樣時間測量所產生。通常以流量控制設備減少空氣體積計算的誤差，可使用計時器將採樣時間測量的誤差減至最小。

（三）真菌數量過多將遮蔽或抑制細菌之生長，並可能影響細菌之判讀與計數。

（四）風速太強可能影響採樣器的流量校正及查核（Check）。
四、設備

（一）可攜型衝擊式採樣器：50%收集效率之截取粒徑D50（註1）應≦ 1 µm（須附證明文件）。

（二）培養箱：溫度能保持 30±1℃者。

（三）加熱板：可調溫度，並附磁石攪拌功能者。

（四）天平：能精稱至0.01 g者。

（五）菌落計數器：用於計算菌落數目。

（六）高壓滅菌釜：能以中心溫度 121℃（壓力約 15 lb/in2 或 1.05 kg/cm2）滅菌 15 分鐘以上者。

（七）乾熱滅菌器（烘箱）：用於玻璃器皿等用具之滅菌。溫度能保持 160℃達2小時或 170℃達1小時以上者。

（八）培養皿：選用適合於採樣器之滅菌玻璃培養皿或市售無菌塑膠培養皿，底面平滑無氣泡、刮傷或其他缺點者。

（九）三角錐瓶：一般使用250至2000 mL能耐高壓滅菌之硼矽玻璃製品。

（十）冷藏箱：溫度能保持在10 ~ 20℃者。

（十一）水浴槽：溫度能保持在約48±2℃者。

（十二）無菌操作檯。

（十三）流量校正器：校正與量測應可追溯至國家標準或國際標準。
（十四）pH計：pH 計之精確度必須達到 0.1 pH 單位。用於內含瓊脂培養基之pH值測定時，應搭配表面電極（Surface probe）。

（十五）光學顯微鏡：能放大至1000倍油鏡鏡頭。
五、試劑

（一）試劑水：蒸餾水或去離子水，導電度在 25℃時小於 2 μmho / cm（μS / cm）。

（二）配製含環己亞胺之胰蛋白大豆瓊脂培養基（Tryptic Soy Agar with Cycloheximide ）。胰蛋白大豆瓊脂培養基為適合細菌生長的培養基，環己亞胺（100 µg/mL）可抑制真菌生長，減少真菌的污染。

I. 胰蛋白大豆瓊脂培養基（Tryptic Soy Agar，簡稱TSA），其每公升之胰蛋白大豆瓊脂培養基含下列成分： 

	胰化蛋白腖（Tryptone）
	15.0 g

	大豆蛋白腖（Soytone）或

硫化蛋白腖（Thiopeptone或Thiotone）
	5.0 g

	氯化鈉（NaCl）
	5.0 g

	瓊脂（Agar）
	15.0 g


II. 環己亞胺（Cycloheximide ）               100 mg

配製方式，將上述成分40 g溶於1公升試劑水中，經 121℃滅菌15分鐘後，置於48 ± 2℃的水浴槽中冷卻，依採樣器不同分裝適量之培養基至培養皿中（註2），置於室溫下凝固，pH值以表面電極測定應為7.3 ± 0.2（在25℃），保存於4 ± 2 ℃，保存期限14天。可根據檢測需求量，依配方比例配製培養基。

（三）70%至75%酒精﹕消毒擦拭用。

（四）革蘭氏染劑：含有結晶紫染劑（Crystal violet）、革蘭氏碘液媒染劑（Gram iodine）、脫色劑（Decolorizer）及番紅（Safranin）或碳酸複紅染劑（Carbolfuchsin）等四種染劑。
六、採樣與保存

（1） 室內場所可能有不同的個別通風及空調系統分區，採樣點應分佈於不同分區中。採樣位置應距離室內硬體構築或陳列設施最少○．五公尺以上及門口或電梯最少三公尺以上。
（2） 採樣前先以70%至75%酒精擦拭採樣器放置培養基之部位。

（3） 採樣時應將採樣器置於平台處，不可以人員手持採樣器方式進行採樣，以避免採樣人員本身造成的污染。採樣器應置於距離地面約120至150公分之高度。

（4） 採樣時將含培養基之培養皿放置於採樣器內，抽取適量之空氣體積，以衝擊方式將生物氣膠微粒收集到培養基上，最佳量之菌落數為25 – 250個菌落之間，但採集時間不可超過10分鐘，以免造成微生物因脫水過度而無法培養，採樣結束後培養皿蓋子應先以70%至75%酒精擦拭，再蓋回培養皿上。採樣皆需進行二重複，兩台採樣器之間隔為30~40公分，採樣後應於24小時內送至實驗室培養。

（5） 進行下一個採樣前，需再以70%至75%酒精擦拭採樣器放置培養皿之部位後，才能進行下一次的採樣。

（6） 採樣後之培養皿應置於樣品容器內，樣品容器應貼妥樣品標籤並密封且貼上封條。

（7） 採樣期間攜出之培養基，應避免於運送或搬運期間受到污染，應有防制因跳動導致培養基受到污染的措施（如以石蠟膜（paraffin）、透氣膠帶或塑膠套等封存培養皿）。

（8） 採樣期間攜出之培養基，應保存於10~20℃之冷藏箱內，使用保冷劑（refrigerant packs）（如冰寶）保溫，不需要使用冰塊，以避免培養皿累積太多的水滴或水氣，造成培養基內的微生物彼此污染。但是實驗室內保存溫度仍應維持在 4 ± 2℃。採樣前若發現培養皿（含蓋）積留太多的水滴或水氣，應以無菌的吸水紙或棉棒擦乾或吸乾，以減少污染的發生。

（9） 須依據「室內空氣品質檢驗測定管理辦法」相關規定執行採樣。
（10） [image: image2.wmf] 

採樣前、後應執行流量查核，所測得的流量與校正值差異不得超過 ± 5%， 採樣終了時，記錄採樣前、後空氣流量及採集時間，並以下式計算吸引空氣量。

　　　　　Ｖ：吸引空氣量（L）

　　　　Qs ：開始時之流量（L∕min）

　　　　Qe ：終了時之流量（L∕min）

　　　　 t ：採集時間（min） 
七、步驟

（一）採樣後將培養皿置於30±1℃培養箱內，倒置培養48±2小時。

（二）檢測人員應具備區別細菌和真菌之能力（如觀察菌落特徵或進行革蘭氏染色等），以使細菌之計數更為正確（註3）。

（三）革蘭氏染色

1.  抹片製作：挑取培養基上長出之菌落，於載玻片上製成薄抹片，風乾並過火數次固定。

2.  初染：將已固定之抹片，用結晶紫染劑染1分鐘，水洗5秒鐘。

3.  媒染：加革蘭氏碘液媒染劑（Gram iodine）染1分鐘，水洗5秒鐘。

4.  脫色：用酒精、丙酮或是兩者混合之脫色劑洗至不再有紫色褪出，數秒即可，水洗5秒鐘。

5.  複染：用番紅或碳酸複紅染劑染1分鐘，水洗5秒鐘。

6.  自然風乾。

7.  以光學顯微鏡放大1000倍油鏡鏡檢，區分細菌及酵母菌（細菌球菌呈圓形，大小3 μm以下，酵母菌成圓形或橢圓形，大小6 μm以上，細菌明顯比酵母菌小。其餘形狀非呈圓形或橢圓形者，皆判定為細菌）。

8.  革蘭氏染色操作步驟可依各廠牌操作說明書進行試驗。
（四）計數各培養皿中所產生的細菌菌落，並記錄之。若因六之（七）、（八）因素造成污染的情形發生（如瀰漫生長），應重新採樣分析。

八、結果處理

（一）每個採樣位置採集的二重複樣品完成菌落計數後，先個別參照採樣器原製造廠商提供之校正表【Positive hole correction（conversion）table】進行換算，換算之數值除以採樣時之吸引空氣量，得到每立方公尺空氣中細菌的濃度，再計算其平均值，單位以CFU/m3（Colony forming unit/per cubic meter）表示。細菌濃度皆以整數表示（小數位數四捨五入），計算實例說明如範例1。

（二）採集時間達10分鐘之樣品，培養後若無菌落生長，細菌濃度小於偵測極限（Limits of Detection, LOD），以「＜1 x 1000 / 吸引空氣量（公升）CFU/m3」表示（計算實例說明如範例2）。

（三） 運送空白若無菌落生長，以「未生長（No growth）」表示。
（四）檢測紀錄須註明採樣起始及終了時間、採樣器流速、採集時間、吸引空氣量、培養起始及終了時間、培養基名稱、培養溫度等。
九、品質管制

（一）微生物採樣人員及檢測人員應具備微生物基本訓練及知識。

（二）每個採樣位置須進行二重複。依下列計算式，二重複差異的範圍須介於x1（含）與x2（含）之間（註4）（計算範例3）， 
[image: image1.png]3.64=2X /X, —/x; +1




x1是數值較小者，x2是數值較大者，x1及x2值皆為原始計數的菌落數（即未經校正表換算前的菌落數）
（三）培養基的品質，每次使用一新品牌或新批號的培養基時，除了應取得該批培養基的原廠測試證明（內容應包含標準菌株之測試結果）之外，實驗室內再依九、（二）進行二重複差異分析，確認與先前使用的培養基一致。

（四）每批次採樣時，應進行運送空白。空白樣品經培養後不得檢出。

（五）培養基於實驗室保存、採樣運送及培養期間，均應保持倒置。

（六）採樣器有下列情形之一時，則須進行流量校正，校正時應置入充填有培養基的培養皿，以校正器調整採樣器流量至原製造廠商建議之設計流量。

1. 新機啟用時。

2. 馬達修理、保養或更換零件後。

3. 流量計修理、調整或更換。

4. 單點查核時偏離設計流量超過 ± 5％。

5. 每 3 個月的定期校正。

十、精密度與準確度

　　略
十一、參考文獻

（一）American Conference of Governmental Industrial Hygienists, Guidelines for the assessment of bioaerosols in the indoor environment. AGGIH, Cincinnati, 1989.

（二）American Conference of Governmental Industrial Hygienists, Bioaerosols: Assessment and Control, AGGIH, Cincinnati, 1999.

（三）American Conference of Governmental Industrial Hygienists, 1994-1995 Threshold limit values for chemical substances and physical agents and biological exposure indices. ACGIH, Cincinnati, 1994.

（四）Hung, L. L., Miller, J. D., Dillon, H. K., Field guide for the determination of biological contaminants in environmental samples. 2nd Edition, AIHA, 2005.

（五）ASTM, Standard guide for using probability sampling methods in studies of indoor air quality in buildings. D5791-95, Standards on indoor air quality, 2002.

（六）Storey, E., Dangman, K. H.,  Schenck, P., DeBernardo, R. L., Yang, C. S., Bracker, A., Hodgson, M. J., Guidance for clinicians on the recognition and management of health effects related to mold exposure and moisture indoors. University of Connecticut Health Center, 2004.
（七）WHO, Ambient air quality monitoring and assessment. Guidelines for air quality. Geneva, WHO 82-104, 2000.

（八）Yang, C. S., Heinsohn, P., Sampling and analysis of indoor microorganisms. John Wiley & Sons, Inc. publication, 2007.

（九）NMAM 0800 : Bioaerosol Sampling (Indoor Air), Culturable organisms: bacteria, fungi, thermophilic actinomycetes. NIOSH Manual of Analytical Methods (NMAM), Fourth Edition, 1998.

（十）BS EN ISO 14698-1: Cleanrooms and associated controlled environments－Biocontamination control－Part 1: General principles and methods. http://www.scribd.com/doc/ 73559124/ISO-14698-1, 2003.
（十一）香港特別行政區政府室內空氣質素管理小組，辦公室及公眾場所室內空氣質素管理指引，中華民國92年。

（十二）行政院環境保護署，建置室內空氣品質標準值暨室內空氣污染源調查及監測查驗制度EPA-100-FA11-03-A018，中華民國100年。
註1：D50之定義為對應於50%收集效率時的微粒氣動直徑，它是表示可收集微粒大小的指標。

註2：例如選用安德森採樣器，塑膠培養皿須填充45 mL培養基；選用MAS-100系列之採樣器，塑膠培養皿須填充25 mL培養基；其他採樣器則依其說明書填充適量的培養基，以免影響採樣效率。

註3：原則上直接計數培養基上長出的菌落即為細菌菌落，但檢測人員若懷疑某些菌落是酵母菌菌落者，則繼續進行七、（三）革蘭氏染色的步驟，依染色結果之微生物大小及形狀，判定該菌落是否為細菌菌落。

註4：二重複差異的管制範圍對照表

（1）篩孔數300個孔洞之採樣器二重複差異管制範圍對照表

	x1
	x2
	x1
	x2
	x1
	x2
	x1
	x2
	x1
	x2
	x1
	x2

	0 
	8
	1 
	10
	2 
	13
	3 
	15
	4 
	16
	5 
	18

	6 
	20
	7 
	22
	8 
	23
	9 
	25
	10 
	26
	11 
	28

	12 
	29
	13 
	31
	14 
	32
	15 
	34
	16 
	35
	17 
	37

	18 
	38
	19 
	40
	20 
	41
	21 
	42
	22 
	44
	23 
	45

	24 
	47
	25 
	48
	26 
	49
	27 
	51
	28
	52
	29 
	53

	30 
	55
	31 
	56
	32 
	57
	33 
	59
	34 
	60
	35 
	61

	36 
	62
	37 
	64
	38 
	65
	39 
	66
	40 
	68
	41 
	69

	42 
	70
	43 
	71
	44 
	73
	45 
	74
	46 
	75
	47 
	77

	48 
	78
	49 
	79
	50 
	80
	51 
	82
	52 
	83
	53 
	84

	54 
	85
	55 
	87
	56 
	88
	57 
	89
	58 
	90
	59 
	92

	60 
	93
	61 
	94
	62 
	95
	63 
	96
	64 
	98
	65 
	99

	66 
	100
	67 
	101
	68 
	103
	69 
	104
	70 
	105
	71 
	106

	72 
	107
	73 
	109
	74 
	110
	75 
	111
	76 
	112
	77 
	113

	78 
	115
	79 
	116
	80 
	117
	81 
	118
	82 
	119
	83 
	121

	84 
	122
	85 
	123
	86 
	124
	87 
	125
	88 
	127
	89 
	128

	90 
	129
	91 
	130
	92 
	131
	93 
	133
	94 
	134
	95 
	135

	96 
	136
	97 
	137
	98 
	139
	99 
	140
	100 
	141
	101 
	142

	102 
	143
	103 
	144
	104 
	146
	105 
	147
	106 
	148
	107 
	149

	108 
	150
	109 
	151
	110 
	153
	111 
	154
	112 
	155
	113 
	156

	114 
	157
	115 
	159
	116 
	160
	117 
	161
	118 
	162
	119 
	163

	120 
	164
	121 
	166
	122 
	167
	123 
	168
	124 
	169
	125 
	170

	126 
	171
	127 
	172
	128 
	174
	129 
	175
	130 
	176
	131 
	177

	132 
	178
	133 
	179
	134 
	181
	135 
	182
	136 
	183
	137 
	184

	138 
	185
	139 
	186
	140 
	188
	141 
	189
	142 
	190
	143 
	191

	144 
	192
	145 
	193
	146 
	194
	147 
	196
	148 
	197
	149 
	198

	150
	199
	151 
	200
	152 
	201
	153 
	202
	154 
	204
	155 
	205

	156 
	206
	157 
	207
	158 
	208
	159 
	209
	160 
	210
	161 
	212

	162 
	213
	163 
	214
	164 
	215
	165 
	216
	166 
	217
	167 
	218

	168 
	220
	169 
	221
	170 
	222
	171 
	223
	172 
	224
	173 
	225

	174
	226
	175 
	228
	176 
	229
	177 
	230
	178 
	231
	179 
	232

	180 
	233
	181 
	234
	182 
	236
	183 
	237
	184 
	238
	185 
	239

	186 
	240
	187 
	241
	188 
	242
	189 
	243
	190 
	245
	191 
	246

	192 
	247
	193 
	248
	194 
	249
	195 
	250
	196 
	251
	197 
	253

	198
	254
	199 
	255
	200 
	256
	201 
	257
	202 
	258
	203 
	259

	204 
	260
	205 
	262
	206 
	263
	207 
	264
	208 
	265
	209 
	266

	210 
	267
	211 
	268
	212 
	269
	213 
	271
	214 
	272
	215 
	273

	216 
	274
	217 
	275
	218 
	276
	219 
	277
	220 
	278
	221 
	280

	222 
	281
	223 
	282
	224 
	283
	225 
	284
	226 
	285
	227 
	286

	228 
	287
	229 
	289
	230 
	290
	231 
	291
	232 
	292
	233 
	293

	234 
	294
	235 
	295
	236 
	296
	237 
	297
	238 
	299
	239 
	300＊

	240
	300＊
	241
	300＊
	242
	300＊
	243
	300＊
	244
	300＊
	245
	300＊

	246
	300＊
	247
	300＊
	248
	300＊
	249
	300＊
	250
	300＊
	251
	300＊

	252
	300＊
	253
	300＊
	254
	300＊
	255
	300＊
	256
	300＊
	257
	300＊

	258
	300＊
	259
	300＊
	260
	300＊
	261
	300＊
	262
	300＊
	263
	300＊

	264
	300＊
	265
	300＊
	266
	300＊
	267
	300＊
	268
	300＊
	269
	300＊

	270
	300＊
	271
	300＊
	272
	300＊
	273
	300＊
	274
	300＊
	275
	300＊

	276
	300＊
	277
	300＊
	278
	300＊
	279
	300＊
	280
	300＊
	281
	300＊

	282
	300＊
	283
	300＊
	284
	300＊
	285
	300＊
	286
	300＊
	287
	300＊

	288
	300＊
	289
	300＊
	290
	300＊
	291
	300＊
	292
	300＊
	293
	300＊

	294
	300＊
	295
	300＊
	296
	300＊
	297
	300＊
	298
	300＊
	299
	300＊

	300
	300＊
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


x1是數值較小者，x2是數值較大者；300＊代表採樣器篩孔數為300孔洞，產生的菌落數最高為300
（2）篩孔數400個孔洞之採樣器二重複差異管制範圍對照表

	x1
	x2
	x1
	x2
	x1
	x2
	x1
	x2
	x1
	x2
	x1
	x2

	0 
	8
	1 
	10
	2 
	13
	3 
	15
	4 
	16
	5 
	18

	6 
	20
	7 
	22
	8 
	23
	9 
	25
	10 
	26
	11 
	28

	12 
	29
	13 
	31
	14 
	32
	15 
	34
	16 
	35
	17 
	37

	18 
	38
	19 
	40
	20 
	41
	21 
	42
	22 
	44
	23 
	45

	24 
	47
	25 
	48
	26 
	49
	27 
	51
	28
	52
	29 
	53

	30 
	55
	31 
	56
	32 
	57
	33 
	59
	34 
	60
	35 
	61

	36 
	62
	37 
	64
	38 
	65
	39 
	66
	40 
	68
	41 
	69

	42 
	70
	43 
	71
	44 
	73
	45 
	74
	46 
	75
	47 
	77

	48 
	78
	49 
	79
	50 
	80
	51 
	82
	52 
	83
	53 
	84

	54 
	85
	55 
	87
	56 
	88
	57 
	89
	58 
	90
	59 
	92

	60 
	93
	61 
	94
	62 
	95
	63 
	96
	64 
	98
	65 
	99

	66 
	100
	67 
	101
	68 
	103
	69 
	104
	70 
	105
	71 
	106

	72 
	107
	73 
	109
	74 
	110
	75 
	111
	76 
	112
	77 
	113

	78 
	115
	79 
	116
	80 
	117
	81 
	118
	82 
	119
	83 
	121

	84 
	122
	85 
	123
	86 
	124
	87 
	125
	88 
	127
	89 
	128

	90 
	129
	91 
	130
	92 
	131
	93 
	133
	94 
	134
	95 
	135

	96 
	136
	97 
	137
	98 
	139
	99 
	140
	100 
	141
	101 
	142

	102 
	143
	103 
	144
	104 
	146
	105 
	147
	106 
	148
	107 
	149

	108 
	150
	109 
	151
	110 
	153
	111 
	154
	112 
	155
	113 
	156

	114 
	157
	115 
	159
	116 
	160
	117 
	161
	118 
	162
	119 
	163

	120 
	164
	121 
	166
	122 
	167
	123 
	168
	124 
	169
	125 
	170

	126 
	171
	127 
	172
	128 
	174
	129 
	175
	130 
	176
	131 
	177

	132 
	178
	133 
	179
	134 
	181
	135 
	182
	136 
	183
	137 
	184

	138 
	185
	139 
	186
	140 
	188
	141 
	189
	142 
	190
	143 
	191

	144 
	192
	145 
	193
	146 
	194
	147 
	196
	148 
	197
	149 
	198

	150
	199
	151 
	200
	152 
	201
	153 
	202
	154 
	204
	155 
	205

	156 
	206
	157 
	207
	158 
	208
	159 
	209
	160 
	210
	161 
	212

	162 
	213
	163 
	214
	164 
	215
	165 
	216
	166 
	217
	167 
	218

	168 
	220
	169 
	221
	170 
	222
	171 
	223
	172 
	224
	173 
	225

	174
	226
	175 
	228
	176 
	229
	177 
	230
	178 
	231
	179 
	232

	180 
	233
	181 
	234
	182 
	236
	183 
	237
	184 
	238
	185 
	239

	186 
	240
	187 
	241
	188 
	242
	189 
	243
	190 
	245
	191 
	246

	192 
	247
	193 
	248
	194 
	249
	195 
	250
	196 
	251
	197 
	253

	198
	254
	199 
	255
	200 
	256
	201 
	257
	202 
	258
	203 
	259

	204 
	260
	205 
	262
	206 
	263
	207 
	264
	208 
	265
	209 
	266

	210 
	267
	211 
	268
	212 
	269
	213 
	271
	214 
	272
	215 
	273

	216 
	274
	217 
	275
	218 
	276
	219 
	277
	220 
	278
	221 
	280

	222 
	281
	223 
	282
	224 
	283
	225 
	284
	226 
	285
	227 
	286

	228 
	287
	229 
	289
	230 
	290
	231 
	291
	232 
	292
	233 
	293

	234 
	294
	235 
	295
	236 
	296
	237 
	297
	238 
	299
	239 
	300

	240 
	301
	241 
	302
	242 
	303
	243 
	304
	244 
	305
	245 
	306

	246 
	308
	247 
	309
	248 
	310
	249 
	311
	250 
	312
	251 
	313

	252 
	314
	253 
	315
	254 
	316
	255 
	318
	256 
	319
	257 
	320

	258 
	321
	259 
	322
	260 
	323
	261 
	324
	262 
	325
	263 
	326

	264 
	328
	265 
	329
	266 
	330
	267 
	331
	268 
	332
	269 
	333

	270 
	334
	271 
	335
	272 
	336
	273 
	338
	274 
	339
	275 
	340

	276 
	341
	277 
	342
	278 
	343
	279 
	344
	280 
	345
	281 
	346

	282 
	348
	283 
	349
	284 
	350
	285 
	351
	286 
	352
	287 
	353

	288 
	354
	289 
	355
	290 
	356
	291 
	358
	292 
	359
	293 
	360

	294 
	361
	295 
	362
	296 
	363
	297 
	364
	298 
	365
	299 
	366

	300 
	367
	301 
	369
	302 
	370
	303 
	371
	304 
	372
	305 
	373

	306 
	374
	307 
	375
	308 
	376
	309 
	377
	310 
	379
	311 
	380

	312 
	381
	313 
	382
	314 
	383
	315 
	384
	316 
	385
	317 
	386

	318 
	387
	319 
	388
	320 
	390
	321 
	391
	322 
	392
	323 
	393

	324 
	394
	325 
	395
	326 
	396
	327 
	397
	328 
	398
	329 
	399

	330 
	400＊
	331
	400＊
	332
	400＊
	333
	400＊
	334
	400＊
	335
	400＊

	336
	400＊
	337
	400＊
	338
	400＊
	339
	400＊
	339
	400＊
	340
	400＊

	341
	400＊
	342
	400＊
	343
	400＊
	344
	400＊
	345
	400＊
	346
	400＊

	347
	400＊
	348
	400＊
	349
	400＊
	350
	400＊
	351
	400＊
	352
	400＊

	353
	400＊
	354
	400＊
	355
	400＊
	356
	400＊
	357
	400＊
	358
	400＊

	359
	400＊
	360
	400＊
	361
	400＊
	362
	400＊
	363
	400＊
	364
	400＊

	365
	400＊
	366
	400＊
	367
	400＊
	368
	400＊
	369
	400＊
	370
	400＊

	371
	400＊
	372
	400＊
	373
	400＊
	374
	400＊
	375
	400＊
	376
	400＊

	377
	400＊
	378
	400＊
	379
	400＊
	380
	400＊
	381
	400＊
	382
	400＊

	383
	400＊
	384
	400＊
	385
	400＊
	386
	400＊
	387
	400＊
	388
	400＊

	389
	400＊
	390
	400＊
	391
	400＊
	392
	400＊
	393
	400＊
	394
	400＊

	395
	400＊
	396
	400＊
	397
	400＊
	398
	400＊
	399
	400＊
	400
	400＊


x1是數值較小者，x2是數值較大者；400＊代表採樣器篩孔數為400孔洞，產生的菌落數最高為400
計算範例1  空氣中細菌濃度計算實例

A衝擊式採樣器，共抽吸84.3 L的空氣樣品，TSA培養基長出79個細菌菌落；B衝擊式採樣器，共抽吸82.5 L的空氣樣品，TSA培養基長出73個細菌菌落，細菌濃度為1013 CFU/m3，計算如下：

	區分
	採樣器吸引空氣量
	培養皿長出細菌菌落數
	校正表換算後數值
	計算1立方公尺空氣中濃度
	平均值
	結果表示CFU/m3

	採樣器A
	84.3
	79
	88
	1044
	(1044+982)÷2 = 1013
	1013

	採樣器B
	82.5
	73
	81
	982
	
	


計算範例2  空氣中無細菌菌落生長計算實例

A衝擊式採樣器採集10分鐘，吸引空氣量283 L，B衝擊式採樣器採集10分鐘，吸引空氣量280 L，皆無細菌菌落生長以 < 1 × 1000 ÷(283﹢280) × 2 CFU/m3表示，計算結果為＜3.55239786856 CFU/m3，以 < 4 CFU/m3表示。

計算範例3  空氣中細菌二重複差異管制範圍實例說明
某採樣器篩孔數400個孔洞，某採樣位置二重複之菌落數為（105及140），經查表得知二重複差異管制範圍為105 ~ 147之間，結果二重複差異在管制範圍內。
PAGE  
第2頁，共13頁

